Písemná zpráva zadavatele

*Dle § 85 zákona 137/2006 Sb.,*

*o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen ZVZ*

Název veřejné zakázky:

**Zdravotnické přístroje pro KZ, a.s. – 2015**

**část. 8**

*§ 85 odst. 2 bod a)*

**Identifikační údaje zadavatele:**

Zadavatel ve smyslu Zákona jiná právnická osoba (v souladu s ustanovením § 2 odstavec 2 písmeno d)

Zákona)

Právní forma Akciová společnost

Název zadavatele Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo zadavatele Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem PSČ 401 13

IČ 25488627

DIČ CZ25488627

Osoba oprávněná jednat Ing. Petr Fiala – generální ředitel

§ 85 odst. 2 bod b)

**Druh zadávacího řízení**

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

§ 85 odst. 2 bod c)

**Identifikační údaje vybraného uchazeče:**

**AMEDIS s.r.o., Bobkova 786, IČO: 48586366, Praha**

§ 85 odst. 2 bod d)

**Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena**

**AMEDIS s.r.o., Bobkova 786, IČO: 48586366, Praha**

Cena bez DPH 15 400 000,-Kč

DPH 3 234 000,-Kč

Cena vč. DPH 18 634 000,-Kč

**Sdružení „Simulátor Chomutov“**

**TRANSKONTAKT – MEDICAL s.r.o., Na Zlatance 5, Praha 5, IČO: 45797803**

Cena bez DPH

14 600 000 Kč

DPH

3 066 000 Kč

Cena vč. DPH

17 666 000 Kč

§ 85 odst. 2 bod e)

**Identifikační údaje vyloučených uchazečů a odůvodnění jejich vyloučení**

**Sdružení „Simulátor Chomutov“**

Vedoucí účastník sdružení - **TRANSKONTAKT – MEDICAL s.r.o., Na Zlatance 5, Praha 5, IČO: 45797803**

*Odůvodnění rozhodnutí:*

Hodnotící komise, na základě posouzení nabídky uchazeče došla k závěru, že nejsou splněny následující parametry v technické specifikaci:

Rozsah velikosti polí (clony a drátky) min. 1 x 1 cm až 40 x 40 cm v FAD 100 cm – ***jiné technické řešení: možno použít velikost DFOV až 65 cm, při průměru gantry 80 cm. funkce DDR.***

Antikolizní systém pro gantry, kolimátor, detektor obrazu a příslušenství ***– jiné technické řešení: vzhledem k povaze systému antikolizní systém není nutný***

Detektor obrazu aSi, velikost zobrazeného pole alespoň 30x35 cm, polohovatelný ve třech osách, funkce auto setup a delta setup, s grafickým rozlišením min. 1024 x 768 pixelů – ***jiné technické řešení: Detector HiLight Matrix II + funkce DDR.***

Komise v souladu s výše uvedeným vyřadila dle § 76 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., nabídku uchazeče.

§ 85 odst. 2 bod f)

**Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu, došlo-li k takovému vyloučení,**

§ 85 odst. 2 bod h)

**Důvod zrušení zadávacího řízení**

zakázka nebyla zrušena