Infuzní technika kategorie A

Řešení pro infuzní terapii pro pracoviště Anesteziologie a intenzivní medicíny a Urgentní medicíny Krajské zdravotní, a.s.

Obecné požadavky

Krajská zdravotní, a. s. (dále jen zadavatel) je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, ve kterém aktuálně provozuje celkem 7 nemocnic akutní péče. Součástí těchto nemocnic jsou též centra vysoce specializované péče. Záměrem zadavatele je sjednocení vybraných tříd zdravotnické techniky s cílem zvýšení kontinuity péče o pacienta, usnadnění mobility zdravotnického personálu 
i snížení nákladů na správu zdravotnické techniky ve smyslu zajištění legislativně požadovaných proškolení v užívání zdravotnické techniky, logistiky, správy, řízení zdravotnické techniky 
a zásobování spotřebním zdravotnickým materiálem. Je též strategickým záměrem zadavatele vytvoření technických podmínek pro implementaci telemedicíny a e-health.

Zadavatel požaduje jednotnost infuzní techniky na klinické ose péče o pacienty s akutním ohrožením zdraví – tj. napříč pracovišti urgentní medicíny, anesteziologie a intenzivní medicíny (včetně operačních sálů a jednotek poanestetické péče) i vybraných oborových jednotek intenzivní péče. Záměrem zadavatele je přiřazení konkrétního přístroje (lineárního dávkovače, infuzní pumpy) konkrétnímu pacientovi s tím, že tento přístroj následně prochází s pacientem po celou dobu jeho hospitalizace, resp. podávání daného léčiva na výše uvedených pracovištích. V uvedeném principu zadavatel spatřuje klinický benefit kontinuálního podávání léčiva bez nežádoucích přerušení či podání bolusu při výměně injekční stříkačky v lineárním dávkovači během překladu pacienta. Dalším benefitem je kontinuita záznamu dat o infuzní terapii pacienta s jejich uchováním dat pro zpětné vyhodnocení či audit, jakož i snížení pracovní zátěže zdravotnického personálu.

Zadavatel v souvislostech těchto požadavků a cílů plánuje implementaci tzv. Patient Data Management System (PDMS) pro pracoviště JIP a anestezie. Z toho důvodu je jako součást dodávky požadováno dodání informačního systému (IS) pro infuzní techniku s rozhraním pro komunikaci mezi systémy PDMS a IS pro infuzní techniku k předávání dat o infuzních terapiích prostřednictvím komunikačního standardu HL7 verze 2.x nebo vyšší, popřípadě s využitím dalších protokolů podružných k HL7. Správa a sběr pacientských a klinických dat o infuzních terapiích s využitím těchto systémů bude sloužit k podrobnějšímu záznamu zdravotní pacientské dokumentace v elektrické podobě skrze integrační platformu typu PDMS. Předávání dat mezi systémy musí probíhat v pravidelném krátkém intervalu, aby v záznamech PDMS nedocházelo ke vzniku časově významného dopravního zpoždění dat a tím velkých časových oken v aktuálnosti údajů o poskytnutých terapiích.

Zadavatel požaduje, aby systémové řešení infuzních terapií bylo v ucelené struktuře, kde přístroje k podávání infuzních roztoků budou stohovány v dokovacích stanicích, zajišťující připojení infuzní techniky přes infrastrukturu datové sítě do centrálního monitoru a IS pro infuzní techniku, které budou poskytovat přehled o aktuálním provozu techniky samotné, sběr dat o provedených infuzních terapiích a také přes překladač standardu HL7 a jemu přidružených formátů předávání klinických dat nadřazenému systému PDMS. Záměrem je akvizice komplexního řešení pro infuzní terapie od jejich aplikace až po vedení záznamu o těchto aplikacích se službami pro analýzu a generování statistických informací pro strategické rozhodování v oblasti řízení medicínského procesu efektivního vedení infuzních terapií. Dodavatel musí dodat klinický systém, který bude k předávání dat vybaven aktuální verzí standardu HL7 umožňující komunikaci mezi zdravotnickými klinickými systémy. Informační systém pro infuzní techniku musí mít programové vybavení pro správu a konfiguraci přístrojů samotných tj. zejména tzv. knihovna léčiv, kterou si zadavatel bude moci zabezpečeným procesem sám editovat a nahrávat do přístrojů a přístroje budou i samy schopny se aktualizovat po napojení do systému.

Všechny součásti dodávky dle této zadávací dokumentace musí splňovat podmínky pro připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. uvedené pod následujícím odkazem:   https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze. V souvislosti se skutečností, že Zadavatel provozuje rozsáhlou L3 infrastrukturu s možností ACL či next generation firewallingem a centralizací výpočetních zdrojů a úložných kapacit, tak vyžaduje, aby zařízení uměla tuto infrastrukturu použít. Pro veškerou komunikaci dat mezi informačními systémy Zadavatel využívá provozovaný middleware HealthShare.

Zadavatel disponuje dále uvedeným množstvím infuzní techniky, která splňuje požadavky této zadávací dokumentace a nachází se v první polovině svého životního cyklu. Zadavatel neomezuje účast v této veřejné zakázce toliko na dodavatele stejné infuzní techniky, nicméně požaduje, aby technika pořízená v rámci této veřejné zakázky dříve pořízené přístroje plně integrovala do řešení. Zadavatel proto v hodnocení přikládá této kompatibilitě určitou procentní váhu. Množství jednotlivých zařízení, které zadavatel požaduje v rámci této veřejné zakázky integrovat jsou uvedeny v části 8) Přehled techniky k integraci. Záměrem zadavatele je disponovat komplexním, jednotným a uceleným souborem vybavení pro infuzní terapie v oblasti urgentní a intenzivní medicíny pro zeefektivnění poskytované péče, snížení nároků na znalosti personálu různých a odlišných produktů a tím zvýšení bezpečnosti péče s použitím infuzní techniky a dále také zúžit přístrojové portfolio a současně minimalizovat náklady na vzdělávání a přesouvání personálních sil dle potřeby mezi nemocnicemi celé Krajské zdravotní a.s.

V případě pochybností si zadavatel vyhrazuje právo požadovat fyzické předvedení požadovaných vlastností výrobku na vybraném pracovišti zadavatele ve lhůtě do 7 dnů od zaslání výzvy uchazeči. Zadavatel si je vědom, že nebude možné demonstrovat akvizici dat platformou PDMS.

V případě, že zadavatel uvádí v technické specifikaci Možnost, zadavatel požaduje, aby nabízený přístroj požadavek splňoval a daný parametr nebo funkci bylo možné využít bez nutnosti pořízení dalšího příslušenství nebo rozšíření.

Zadavatel dále požaduje, aby veškeré povrchy nabízených přístrojů včetně příslušenství bylo možné povrchově dezinfikovat prostředky uvedenými v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha Zadávací dokumentace.

Definice komponent komplexního řešení pro infuzní terapie

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Lineární dávkovač

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 3 % (přístroj se stříkačkou dohromady)

- Rychlost standardního dávkování minimálně v rozsahu 0,1 – 900 ml/h (rychlost bolusu zde není uvažována)

- Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol, U (jednotek) a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

- Manuální a automatické bolusy s přednastaveným objemem a s možností definovat rychlost v rozsahu minimálně 50–1200 ml/h

  - manuální spuštění bolusu musí být po stisknutí dvou (2) ovládacích prvků na různých místech (nezáleží zda paralelním nebo sériovým postupem)

- Interní paměť přístroje alespoň 1000 léků v knihovnách obsahujících:

  - název a koncentraci léčiva

  - rychlost podávání a rychlost dávky včetně překročitelných a nepřekročitelných limitů

- Musí umožnit editace knihovny včetně přidávání nových položek

- Zobrazitelné parametry na displeji v průběhu dávkování (chodu přístroje) – minimálně následující:

  - rychlost infuze

  - zbývající čas do konce podání infuze

  - zbývající požadovaný objem

  - celkový podaný objem

  - aktuálně nastavený okluzní tlak

  - stav baterie

  - název podávaného léčiva v délce minimálně 20 znaků

- Přesné dávkování malých objemů pomocí jednorázových stříkaček běžně používaných objemů, tj. 5, 10, 20, 30, 50 až 60 ml; minimálně od 3 různých výrobců a minimálně 20 kalibrovaných typů

- Založení stříkačky do dávkovače musí být bez časové prodlevy čekáním na automatizované (elektronicky řízené) dovření či zamčení stříkačky v pístovém mechanizmu, tak aby personál nemusel v urgentních situacích výměny stříkačky čekat či potvrzovat spuštění automatiky a nedocházelo k dalším časovým prodlevám při nedodržení postupu k úspěšnému vykonání automatizovaného procesu založení/výměny stříkačky v přístroji

- Automatická detekce stříkačky a automatické zobrazení názvu a objemu stříkačky na displeji

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné (je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů)

- Velikost displeje minimálně 18 cm2

- Nastavení automatického nočního režimu podsvícení displeje k redukci rušivého nežádoucího (odpadního) osvětlení pacienta na lůžku a jeho okolního prostředí

- Zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání

- Pohotovostní (stand-by) režim

- Nastavitelný limit okluzního tlaku alespoň ve 3 úrovních citlivosti v rozsahu minimálně 75–800 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce)

- Napájení 230V / 50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na minimálně 6 hodin provozu

- Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě

- Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IP22 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy:

  - vysmeknutý píst stříkačky z pohonu dávkovače

  - okluze v infuzním okruhu k pacientovi

  - špatně založená stříkačka

  - slabá baterie

  - vybitá baterie

  - blízký konec podání

  - konec podání

  - požadovaný objem dodán

  - KVO je spuštěno

  - výpadek napětí nebo odpojení od elektrické sítě

  - recall alarm upozorňující na nečinnost po aktivaci alarmu

- Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu

- Protokol pro 24hodinový záznam parametrů provedeného dávkování (rychlost, doba, objem, název či popis roztoku/léčiva) nebo pro záznam posledních minimálně 1500 událostí/stavů

- Mechanismus upevnění na infuzní stojan nebo eurolištu jako součást pumpy

- Provoz lineárního dávkovače ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér či kabel bude součástí každé infuzní pumpy)

- Hmotnost maximálně do 2,7 kg včetně akumulátoru

- Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi

- Lineární dávkovač TIVA

- Základní specifikace totožná s lineárním dávkovačem (bod 1) vyjma posledního požadavku kompatibility s dokovacími stanicemi

- Funkční režimy k provádění celkové intravenózní anestezie (funkce TIVA)

- Dávkovací algoritmy pro dávkování na základě cílové koncentrace léčiva v těle pacienta (profily TCI)

- Infuzní pumpa

- Odchylka přesnosti dávkování maximálně ± 5 % (přístroj s hadicovým setem dohromady)

- Rychlost standardního dávkování minimálně v rozsahu 0,1 – 1200 ml/h (rychlost bolusu zde není uvažována)

- Dopočtení třetího parametru při zadání jakýchkoliv dvou parametrů – rychlost/objem/čas

- Výpočet rychlosti dávky v g, mg, µg, mmol, U (jednotek) a kcal v závislosti na hmotnosti pacienta/čase

- Bolusy s přednastaveným objemem s možností definovat rychlost v rozsahu minimálně 50–1200 ml/h

  - manuální spuštění bolusu musí být po stisknutí dvou (2) ovládacích prvcích na různých místech (nezáleží zda paralelním nebo sériovým postupem)

- Interní paměť přístroje alespoň 1000 léků v knihovnách obsahujících:

  - název a koncentraci léčiva

  - rychlost podávání a rychlost dávky včetně překročitelných a nepřekročitelných limitů

- Musí umožnit editace knihovny včetně přidávání nových položek

- Zobrazitelné parametry na displeji v průběhu dávkování (chodu přístroje) – minimálně následující:

  - rychlost infuze

  - zbývající čas do konce podání infuze

  - zbývající požadovaný objem

  - celkový podaný objem

  - aktuálně nastavený okluzní tlak

  - stav baterie

  - název podávaného léčiva v délce minimálně 20 znaků

- Použití různých infuzních hadicových setů v pumpě:

  - set pro běžnou infuzi s garancí udržení přesnosti dávkování v požadované odchylce po dobu minimálně 48 hodin bez potřeby další manipulace se setem po uvedenou dobu

  - set pro světlocitlivé roztoky s garancí udržení přesnosti dávkování v požadované odchylce po dobu minimálně 48 hodin bez potřeby další manipulace se setem po uvedenou dobu

  - set pro transfuzi

- Kompletní ovládání a nastavování pomocí fyzických tlačítek, ovládání pomocí dotykové obrazovky není přípustné (Je méně ergonomické, nezprostředkuje uživateli taktilní zpětnou vazbu a na displeji uvažovaných velikostí nedosahuje přesnosti tlačítkového ovládání, což může vést k ohrožení pacienta zejména při řešení urgentních stavů.)

- Displej o velikosti minimálně 18 cm2

- Nastavení automatického nočního režimu podsvícení displeje k redukci nežádoucího rušivého (odpadního) osvětlení pacienta na lůžku a jeho okolního prostředí

- Detekce vzduchových bublin v infuzním setu

- Zablokování přístroje proti neautorizovanému ovládání

- Pohotovostní (stand-by) režim

- Nastavitelný limit okluzního tlaku minimálně ve 3 úrovních citlivosti v rozsahu minimálně 225–750 mmHg

- Režim udržování otevřené linky (keep vein open, KVO)

- Napájení 230V / 50 Hz nebo z vlastního akumulátoru s kapacitou na minimálně 6 hodin provozu při minimálně 5 ml/h

- Automatické dobíjení akumulátoru při připojení do napájecí sítě

- Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IP22 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze

- Bezpečnostní a kontrolní funkce s akustickými a vizuálními alarmy:

  - uzavřený přísun infuzního roztoku z láhve (vaku)

  - okluze v infuzním okruhu k pacientovi

  - vzduch v infuzním setu

  - otevřená dvířka

  - slabá baterie

  - vybitá baterie

  - blízký konec podání

  - konec podání

  - požadovaný objem dodán

  - výpadek napětí nebo odpojení od elektrické sítě

  - KVO je spuštěno

  - recall alarm (opakování alarmu při nečinnosti obsluhy)

- Nastavení úrovně hlasitosti akustického alarmu

- Protokol pro 24hodinový záznam parametrů provedeného dávkování (rychlost, doba, objem, název či popis roztoku/léčiva) nebo pro záznam posledních minimálně 1500 událostí/stavů

- Mechanismus upevnění na infuzní stojan o průměru tyče minimálně v rozsahu 20–40 mm a eurolištu je součástí přístroje

- Provoz infuzní pumpy ze sítě i mimo dokovací stanici (síťový adaptér či kabel bude součástí každé infuzní pumpy)

- Hmotnost maximálně do 2,7 kg včetně akumulátoru

- Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi

- Dokovací stanice

- Společné napájení a sběr provozních dat infuzních pump a lineárních dávkovačů specifikovaných výše (body 1 a 3) – neplatí pro bod 2) Lineární dávkovač TIVA

- Vyjmutí kteréhokoliv přístroje (dávkovače, pumpy) bez nutnosti manipulace s jiným přístrojem ve stanici

- Mechanismus upevnění na eurolištu i tyč o průměru v rozsahu minimálně 20–40 mm

- Technologicky vybavena pro napojení prostřednictvím datové infrastruktury jak na centrální monitoraci provozu infuzní techniky, tak i na centrální systémy tj. informační systém (IS) pro infuzní techniku sdružující její správu a zpracovávající data obecně o infuzních terapiích a vytíženosti přístrojů i archivaci infuzních terapií u konkrétních lůžek a zajišťující propojení na PDMS prostřednictvím standardu HL7 či podružných protokolů (např. IPEC a DEC)

  - Dokovací stanice typ 1

- Základní specifikace dle specifikace dokovací stanice (bod 4)

- Stanice musí pojmout minimálně 12 kusů přístrojů

- U jednoho lůžka rozdělena na 2 bloky - každý pro minimálně 6 přístrojů (tj. 3 pumpy a 3 dávkovače)

  - Dokovací stanice typ 2

- Základní specifikace dle specifikace dokovací stanice (bod 4)

- Stanice musí pojmout 6 kusů přístrojů (tj. 3 pumpy a 3 dávkovače)

- U jednoho lůžka jako jeden blok

- Centrální monitor - stanice pro centrální dohled na infuzní terapie pro jednu jednotku

- Monitorace aktuálního stavu výše definované infuzní techniky na příslušném oddělení

- Přehled všech infuzí na oddělení i aktuálních alarmů

- Menu ovládání centrální monitorovací stanice v českém jazyce

- Přehledová obrazovka pro minimálně 12 lůžek se 2 bloky dokovací stanice (dokovací stanice typ 1)

- Další přehledy:

  - Přehled celého oddělení

  - Výpis přístrojů s dokončeným dávkováním a s časem blížícího se konce dávkování včetně označení lůžka

  - Detaily konkrétního lůžka s výpisem přístrojů

- Označení lůžek a přiřazení jednotlivých přístrojů

- Barevné rozlišení chybových hlášení a ostatních upozornění minimálně ve třech barvách respektive úrovních jejich závažnosti

- Dostupné informace o přístrojích a infuzi:

  - Název léku

  - Koncentrace

  - Režim infuze

  - Rychlost dávky/průtoku

  - Zbývající objem

  - Zbývající čas

  - Podaná dávka/objem

  - Zadaná hmotnost pacienta

  - Nízká kapacita či vybitá baterie přístroje

  - Stav připojení dokovací stanice na datovou síť

- Součástí dodávky je PC pro zobrazení informací na sesterském velíně

- Dotykové ovládání nebo kombinace klávesnice a myši

- Monitor s úhlopříčkou minimálně 24“

- Veškeré potřebné softwarové licence pro provoz na dobu minimálně 12 let

- Informační systém pro infuzní terapie

- Soubor technických (softwarových a hardwarových) prostředků informačních technologií pro zpracování, správu, údržbu a distribuci, archivaci a analýzu dat pro klinický management ve spojitosti s infuzními terapiemi

- Určený pro veškerou techniku definovanou výše – neplatí pro bod 2) Lineární dávkovač TIVA

- Možnost propojení infuzní techniky pomocí technologie kabelové LAN nebo WiFi nebo obojí, pokud to je toto nutné k datovému přenosu v plném rozsahu bez omezení předávaných dat

- Správa uživatelských přihlašovacích účtů a jejich úrovní a rozsahu oprávnění k úkonům uvnitř systému

- Správa celého systému na úrovni celé společnosti Krajská zdravotní

  - Přístup do systému určeným pracovníkům z pracovních počítačů v doméně datové sítě Krajské zdravotní

- Definice skupin organizační struktury zařazení/umístění přístrojů a dokovacích stanic pro identifikaci jejich umístění, přiřazovaní skupin ke každé dokovací stanici respektive přístroji

  - Seznam nemocnic zdravotnického zařízení

  - Seznam klinika/oddělení

  - Označení lůžek pro dokovací stanice

- Sběr dat pro analytické (statistické) přehledy

  - Data o prováděných infuzních terapiích, aplikování označení podávaného léčiva (respektive využívání definic léků z knihovny léčiv), alarmech i upozorněních či chybových hlášeních přístrojů

- Třídění analytických přehledů

  - Dle definice struktury zdravotnického zařízení tj. na nemocnice a oddělení

  - Dle použitých léků

- Analytické přehledy s číselným i grafickým znázorněním

- Analytické přehledy s časovou závislostí

- Veškeré potřebné softwarové licence pro provoz včetně dále definovaných funkcionalit na dobu minimálně 12 let na celkový požadovaný objem techniky dle bodu 7.1

  - V případě integrace stávající techniky musí být připočten také objem techniky dle bodu 8)

Správa knihovny léčiv a konfigurace přístrojů

- Pro aplikaci do veškeré infuzní techniky

- Tvorba a ukládání knihoven léčiv s různými lékovými sadami

- Tvorba a ukládání různých konfiguračních sad přístrojů

- Distribuce knihoven léčiv a konfiguračních profilů dle umístění přístrojů (nemocnice / oddělení)

- Aplikační proces pro schvalovací pracovní postup přímo v systému pro revize definic léčiv a konfigurací kompetentními pracovníky

- Nastavitelné parametry přístrojů a léčiv v knihovně minimálně následující:

  - Koncentrací a rychlosti průtoků

  - Měkké a tvrdé limity dávkování léků

  - Objem

  - Doba trvání infuze

  - Volba dostupných režimů pump

  - Režim KVO

  - Definice programovatelného bolusu

  - Volba manuálního bolusu

  - Nastavení úrovně okluzního tlaku

- Možnost nahrání knihoven léků do přístrojů přihlášených k systému pomocí technologie WiFi

Komunikační brána pro nadřazené informační systémy

- Zajištění interoperabilita s dalšími systémy PDMS či NIS pro elektronický zdravotní záznam

  - Zajišťující komunikaci a předávání datových sad s nadřazenými informačními systémy (PDMS, NIS) i s využitím komunikace prostřednictvím standardu HL7 a jemu přidružené prostředky

- Periodicita předávání dat pro vedení záznamů nesmí být delší jak 1 minuta

- Sběr a předávání infuzních dat z infuzních pump a dávkovačů

- Aplikace protokolu HL7, verze standardu minimálně 2.6 a podružných protokolů (například DEC - Device Enterprise Communication, IPEC - Infusion Pump Event Communication)

- Požadovaná množství položek

  - Celkový předpokládaný objem zakázky

| Položka | Předpoklad [ks] |
| --- | --- |
| Informační systém pro infuzní terapie | 1 |
| Centrální monitor | 12 |
| Dokovací stanice typ 1 | 50 |
| Dokovací stanice typ 2 | 235 |
| Infuzní pumpa | 465 |
| Lineární dávkovač | 960 |
| Lineární dávkovač TIVA | 30 |

  - Rozsah dodávky po podpisu smlouvy

| Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, KAPIM | Dodávka [ks] |
| --- | --- |
| Informační systém pro infuzní terapie | 1 |
| Centrální monitor | 2 |
| Dokovací stanice typ 1 | 24 |
| Infuzní pumpa | 90 |
| Lineární dávkovač | 168 |
| Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, KAPIM - anestezie | Dodávka [ks] |
| Centrální monitor | 1 |
| Dokovací stanice typ 2 | 20 |
| Infuzní pumpa | 26 |
| Lineární dávkovač | 46 |
| Lineární dávkovač TIVA | 4 |
| Nemocnice Rumburk, ARO/sály | Dodávka [ks] |
| Dokovací stanice typ 2 | 2 |
| Infuzní pumpa | 2 |
| Lineární dávkovač | 6 |
| Lineární dávkovač TIVA | 2 |
| Nemocnice Rumburk, JIP | Dodávka [ks] |
| Dokovací stanice typ 2 | 8 |
| Infuzní pumpa | 8 |
| Lineární dávkovač | 16 |

- Přehled techniky k integraci

Pro splnění hodnoceného funkčního kritéria musí dodavatel do řešení integrovat následující techniku. Integrací se rozumí zajištění kompatibility níže uvedené techniky ve vlastnictví Krajské zdravotní, a.s. a to jejím doplněním/rozšířením/upgrade o další komponenty nikoliv však její výměnou za novou ekvivalentní techniku, aby byla zajištěna kompatibilita respektive datová komunikace s nabídnutým informačním systémem pro infuzní techniku dle požadavků na tento systém.

| Položka | Počet [ks] |
| --- | --- |
| Centrální monitor Vigilant Sentinel | 3 |
| Dokovací stanice Link 8+ | 10 |
| Dokovací stanice Link 6+ | 14 |
| Dokovací stanice Link 4+ | 9 |
| Infuzní pumpa Agilia VP | 57 |
| Lineární dávkovač Agilia SP | 120 |