Nemocniční mechanicky polohovatelné lůžko - standard

Popis:

Nemocniční mechanicky polohovatelné lůžko do standardního provozu se zábranami, hrazdou, zdravotní matrací.

Technická specifikace:

**Mechanické lůžko**

* shoda s platnou normu EN 60601-2-52
* stabilní konstrukce lůžka
* vnější rozměry lůžka: max. 98x215 cm, při odejmutí postranic je šířka lůžka max. 90 cm
* ložná plocha max. 200x85 cm
* bezpečná pracovní zátěž min. 250 kg
* čtyřdílná ložná plocha, minimálně zádový a stehenní díl mechanicky polohovatelný (pomocí pístnice)
* ložná plocha – kovové lamely
* lýtkový díl - polohování hřeben
* hydraulický zdvih ložné plochy, od plochy podlahy v rozsahu min. 40-75 cm
* integrované prodloužení/zkrácení lůžka vč. aretace o min. 15 cm
* autoregrese - zádový díl min. 10cm , stehenní díl min. 5cm
* náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. +12°/-12°
* odnímatelná čela pro případ kardiopulmonální resuscitace, možnost výběru barevných dekorů
* úchyty pro vyjímatelná čela + mechanická aretace čel
* 2x postranice sklopné kovové lakované odnímatelné s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla, odnímatelné bez nutnosti použití nářadí
* kolečka kovová o průměru min. 120 mm, 3x brzda, 1x směrová aretace
* 2x univerzální držák příslušenství - hlavová část
* 2x eurolišta na příslušenství na bocích lůžka
* ochranná nárazová plastová kolečka ve všech 4 rozích lůžka
* před dodáním lůžek zadavatel požaduje možnost volby barevných dekórů

**Příslušenství:**

* teleskopický infuzní stojan nasazovací do držáku hrazdy, 4 háčky
* hrazda, hrazdička plastová vč. popruhu
* držák urologických sáčků ‐ závěsný pod lůžko ‐ 6 háčků
* veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu lůžka

**Zdravotní matrace**

* jednostranná antidekubitní zdravotní matrace se zpevněnými okraji
* matrace vhodná pro pacienty se středním stupněm rizika vzniku dekubitů (II. stupeň)
* jádro matrace vyrobeno ze studené HR nebo PUR pěny, alespoň 5 anatomických zón
* boční okraje ze zpevněné PUR pěny pro snadnější vstávání pacienta
* min. 5 anatomických zón zajišťujících rovnoměrné rozložení hmotnosti
* výška matrace min. 12 cm
* vhodná pro pacienty s hmotností až 130 kg
* rozměr matrace dokonale kopírující tvar lůžka,
* potah snadno snímatelný se zipem do L s velkou ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný (min. 2000mm vodního sloupce), materiál potahu bakteriostatický, antialergický, dezinfikovatelný běžnými prostředky, stálý a pružný v podélném i příčném směru, pratelný do 95°C