Akumulátorová chirurgická vrtačka a pila

Popis:

Doplnění stávajícího vybavení bateriově napájených pilových a modulárních vrtacích strojů pro vrtání, frézování a řezání velkých kostí u výkonů na ortopedických sálech.

Seznam požadovaných položek:

Sestava  – 1 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Ortopedie)

- 2 ks	Akumulátorová vrtačka

- 2 ks	Akumulátorová pila

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vrtačka

- Modulární stroj s výměnnými nástavci pro výkony na velkých kostech v ortopedii

- Levotočivý a pravotočivý chod motoru

- Oscilační chod motoru (rychlé střídání směru chodu motoru)

- Plynulá regulace otáček motoru v obou směrech dle rozsahu stisku spouště

- Okamžité zastavení motoru po uvolnění spouště

- Okamžitý reverzní chod

- Ochrana proti přehřátí motoru

- Snadná výměna nástavců pomocí rychlospojky

- Nástavce:

  - 1 ks	Nástavec rychloupínací Zimmer/Hudson pro frézování

  - 1 ks	Nástavec rychloupínací Aesculap pro frézování

  - 1 ks	Nástavec se sklíčidlem a klíčem pro vrtání i frézování, upínání vrtáků až do průměru minimálně 6 mm

  - 1 ks	Nástavec na K-dráty, pro průměr drátů v rozsahu minimálně 2 – 4 mm

- Nabíjecí baterie (1ks)

  - Baterie technologie Li-ion či Lithium s dlouhou životností (tzv. bez paměťového efektu)

  - Použitelná v akumulátorové pile

  - Nabíjení možné ve stávajících nabíjecích stanicích Conmed L3000

- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky pokud je potřeba

- Sterilizační box včetně síta s držákem komponent pro uvedenou sestavu

Pila

- Samostatný jednoúčelový typ stroje

  - Oscilační pila s upínacím mechanizmem pilových plátků

- Pracující s baterií, která je součástí vrtačky specifikované výše a zároveň s bateriemi stávajících vrtacích a pilových strojů

Nástavce do vrtačky a baterie musí být použitelné ve stávajících vrtacích strojích Conmed - Hall PowerPro PRO 6100 a Hall 50 PRO7200B respektive pilách PowerPro PRO 6125 a Hall 50 PRO7300B