Úpravna vody

Popis:

Pořízení 1 ks úpraven vody pro pracoviště Rumburk. Úpravna vody slouží k úpravě vody, která musí svojí kvalitou vyhovovat parametrům dle ISO 3696 a ČSN 684063 Destilovaná voda.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Úpravna vody

Splnění parametrů dle ISO 3696 a ČSN 684063 Destilovaná voda. Splnění mezinárodně uznávaných standardů např. USP standards. Přívod vody: d=25 mm, odpad d=40 mm(min). Příkon: 230 V, 50 Hz. Základní členění technologie: proces předúpravy, demineralizace, konečná úprava vody. Zcela automatický systém, vyjma výměny filtračních vložek. Výkon úpravny vody: min. 60 l/h. Vstupní spotřeba vody: do 100 l/h. Pracovní tlak 3 - 7 bar. Odsolení/odstranění iontů v rozmezí 98 % - 99 %. Zásobník na vodu: min. 140 l. Součást dodávky: Předúpravní kombinovaný filtr a jemný filtr. Demineralizační patrona. Ostatní příslušenství nutné k instalaci a uvedení přístroje do provozu.