Úpravna vody

Popis:

Pořízení 1 ks úpraven vody pro pracoviště Rumburk. Úpravna vody slouží k úpravě vody, která musí svojí kvalitou vyhovovat parametrům dle ISO 3696 a ČSN 684063 Destilovaná voda.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Úpravna vody

- Splnění parametrů dle ISO 3696 a ČSN 684063 Destilovaná voda. - Splnění mezinárodně uznávaných standardů např. USP standards. - Přívod vody: d=25 mm, odpad d=40 mm(min). - Příkon: 230 V, 50 Hz. - Základní členění technologie: proces předúpravy, demineralizace, konečná úprava vody. - Zcela automatický systém, vyjma výměny filtračních vložek. - Výkon úpravny vody: min. 60 l/h. - Vstupní spotřeba vody: do 100 l/h. - Pracovní tlak 3 - 7 bar. - Odsolení/odstranění iontů v rozmezí 98 % - 99 %. - Zásobník na vodu: min. 140 l. Součást dodávky: - Předúpravní kombinovaný filtr a jemný filtr. - Demineralizační patrona. - Ostatní příslušenství nutné k instalaci a uvedení přístroje do provozu.