Anesteziologické přístroje A vyšší třídy pro Krajskou zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

Krajská zdravotní, a. s. (dále jen zadavatel) je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, ve kterém aktuálně provozuje celkem 7 nemocnic akutní péče. Součástí těchto nemocnic jsou též centra vysoce specializované péče.

Zadavatel plánuje implementaci tzv. Patient Data Management System (dále jen „PDMS“) pro pracoviště JIP a anestezie. Z toho důvodu je jako součást dodávky požadováno rozhraní HL7 verze 2.x, předávající pacientská data minimálně v rozsahu zpráv ADT (A01, A02, A03, A08, A11, A12, A18, A34) a dále hodnoty všech monitorovaných parametrů s časovým rozlišením ne delším než 1 minuta na integrační platformu zadavatele. Dodavatel může pro splnění tohoto požadavku využít existující infrastrukturu zadavatele (Carescape Gateway verze 2.1, GE Healthcare).

Anesteziologické přístroje vyšší třídy musí být vybaveny držákem/ramenem pro instalaci PC s monitorem typu „all in one“, samotné PC typu „all in one“, pro potřeby vedení elektronického záznamu o anesteziologické péči ze všech hlavních přístrojů používaných v rámci anesteziologické péče – tj. vlastní anesteziologický přístroj, monitor vitálních funkcí a veškerá infuzní technika (infuzní pumpy a lineární dávkovače) není součástí nabídky. Držák/rameno pro umístění zmíněného PC, klávesnice a myši bude umístěn vpravo vedle anesteziologického přístroje.

Technická specifikace

Obecné požadavky na přístroj

- Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin

- Pojízdný přístroj s hlavní psací deskou a minimálně dvěma zásuvkami na materiál

- Integrované osvětlení pracovní plochy s možností regulace osvětlení

- Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce

- Záložní napájení celého přístroje minimálně na 30 minut

- Hmotnost celého přístroje do 250 kg

- Napájení ze síťového rozvodu v rozmezí 220 až 240 V AC o frekvenci 50 Hz

- Centrální brzda pro celý systém

- Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný)

- Pohon anesteziologického přístroje (ventilátoru) pohon na hnací plyn vzduch či elektrických pohon

- Směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systém zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 % a méně) a zobrazením průtokoměrů na obrazovce ventilátoru

- Plynulá regulace průtoku čerstvých plynů minimálně do 10 litrů za minutu

- Elektronické průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii

- Použití elektronicky ovládaných odpařovačů pro sevofluran a desfluran (odpařovače nejsou součástí dodávky) s ovládáním z obrazovky anesteziologického přístroje

- Pozice alespoň pro dva odpařovače

- Automatický režim řízení intenzity odpařování inhalačních anestetik s nastavením cílových hodnot anestetik a kyslíku ve vydechované směsi

- Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných ekonomických nákladů za výkon, včetně možnosti zobrazení okamžité spotřeby anestetik v Kč nebo elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik v objemových jednotkách - okamžitá spotřeba, za výkon

- Integrovaný odvod přebytečných anesteziologických plynů

- Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu, včetně testu těsnosti odpařovačů

- Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle)

- Samostatný výstup čerstvých plynů

- Přepnutí ruční a řízené ventilace

- Zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta pomocí předem definované procedury v přístroji

- Minimálně 4 elektrické zásuvky (220 – 240V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji

- Držáky pro upevnění monitorů vitálních funkcí společně s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s umístěním obrazovek v levé části anesteziologického přístroje nad sebou s možností plynulého výškového nastavení obou monitorů a otočení monitoru o 180˚, včetně možnosti náklonu obou monitorů zároveň podle pozice anesteziologa (vše bez nutnosti použití nářadí)

- Integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání

- Musí umožnit tisk pacientské zprávy včetně dat (PEEP, HR, RR, Pins, f, MV) z ventilátoru na laserové síťové tiskárně

- Akustické i vizuální alarmy s řazením dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů

- Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice)

- Připravenost celého přístroje na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu včetně všech potřebných licencí, tj. bez nutnosti dalších HW úprav anesteziologického přístroje a monitoru vitálních funkcí

- Modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2

- Systém pro odtah přebytečné dýchací směsi (AGSS) s ventily pro omezení podtlaku a přetlaku v odsávacím systému

- Vak ruční ventilace, jehož polohu může anesteziolog nastavit jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru

- Display s úhlopříčkou minimálně 15 palců

- Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak

- Kontinuální měření a zobrazování dechových paramentů i při manuální ventilaci

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně v rozsahu 5 - 60 dechů za minutu

- Nastavitelný poměr inspiria k exspiriu minimálně 2 : 1 až 1 : 6

- Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O

- Nastavení inspirační pauzy minimálně 0 až 50 % doby trvání inspiria

- Kompenzace úniku v okruhu a poddajnosti ventilačního okruhu

- Měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu z tracheální rourky nebo distálně od pacienta

- Měření spirometrie z tracheální rourky nebo integrované ve ventilátoru se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy

- Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství a jednorázový spotřební materiál, který je potřeba pro uvedení přístroje do provozu

Ventilační režimy

- Objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

- Tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

- Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou

- Manuální, spontánní

Monitorace

- Displej úhlopříčky minimálně 19 palců

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Modulární konstrukce – základní multiparametrový modul s vlastní obrazovkou o úhlopříčce 6 palců pro zobrazení vitálních funkcí pacienta během transportu plus další minimálně 4 sloty pro parametrové moduly nebo konektory pro připojení dalších přístrojů umožňující monitoraci dalších parametrů

- Analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

- Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením až 1 minuta

- Současné zobrazení minimálně 6 stop pro libovolně zvolené křivky a 8 číselných parametrů

- Monitor musí být připojen k systému pro vzdálený přístup pro náhled na obrazovku monitoru životních funkcí přes LAN z vybraných míst v nemocniční síti (součástí dodávky musí být veškeré komponenty a služby potřebné k propojení monitoru a jeho součástí s IT infrastrukturou KZ v nemocnicích Krajské zdravotní a.s. na úrovni HL7)

- Připravenost monitoru na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7

- Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice)

Měřené parametry

- EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a záznam základních arytmií z minimálně 2 svodů současně

- 12-svodové EKG

- Měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst nebo ucho

- Stanovení dechové frekvence impedanční metodou

- Neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty

- Měření minimálně dvou invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty

- Měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty

- Kalkulátor dávek léčiv

- Modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG, stanovení BSR, RE, SE (technologie BIS nebo Entropy; možné splnit dodáním externího přístroje se zobrazením hodnot na displeji monitoru vitálních funkcí; externí přístroj musí být součástí nabídky)

- Modul měření hloubky svalové relaxace umožňující měření minimálně TOF (train of four) a PCT (posttetanic count) s možností alternativního měření hloubky svalové relaxace metodou EMG (možné splnit dodáním externího přístroje se zobrazením hodnot na displeji monitoru vitálních funkcí; externí přístroj musí být součástí nabídky)

Příslušenství pro pacienty všech věkových skupin

Uvedená množství jsou požadována pro každý přístroj v rámci dodávky.

- 1 ks manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých pacientů

- 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst

- 1 ksopakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho

- 1 ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty

- 1 ks teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu)

- 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences

- 1 ks kabelu pro připojení monitorace teploty z močového katétru s termistorem

- 1 ks příslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu elektrod

- 1 ks příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace, propojovací kabel pro synchronizaci s externími zařízeními