Anesteziologické přístroje B střední třídy pro Krajskou zdravotní, a. s.

Technická specifikace

Obecné požadavky na přístroj

- Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin

- Pojízdný přístroj s ochranou koleček proti přejetí kabelu a hlavní psací deskou a minimálně dvěma zásuvkami na materiál

- Integrované stmívatelné osvětlení pracovní plochy

- Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce

- Záložní napájení celého přístroje minimálně na 30 minut

- Hmotnost celého přístroje do 250 kg

- Napájení ze síťového rozvodu v rozmezí 220 až 240 V AC o frekvenci 50 Hz

- Centrální brzda pro celý systém

- Pneumatický pohon ventilátoru na vzduch

- Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný)

- Směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systém zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 % a méně) a zobrazením průtokoměrů na obrazovce ventilátoru

- Mechanické průtokoměry s kalibrací pro low-flow a minimal-flow anestezii

- Průtokoměry O2, N2O, AIR ovládané z obrazovky anesteziologického přístroje

- Použití mechanicky ovládaných odpařovačů pro sevofluran a desfluran (odpařovače nejsou součástí dodávky)

- Pozice alespoň pro dva odpařovače

- Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik s vyčíslením reálných ekonomických nákladů za výkon, včetně možnosti zobrazení okamžité spotřeby anestetik v Kč nebo elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik v objemových jednotkách - okamžitá spotřeba, za výkon

- Integrovaný odvod přebytečných anesteziologických plynů

- Automatický testovací režim s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu, včetně testu těsnosti odpařovačů

- Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle)

- Samostatný výstup čerstvých plynů

- Přepnutí ruční a řízené ventilace

- Zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta pomocí předem definované procedury v přístroji

- Minimálně 3 elektrické zásuvky (220 – 240V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji

- Držák pro upevnění monitoru vitálních funkcí společně s obrazovkou ventilátoru na anesteziologickém přístroji – pohyblivé rameno s možností nezávislého nastavení polohy displejů a otočení displejů o min. 180° s možností naklonění bez nutnosti použít nářadí a bez nutnosti hýbat s celým anesteziologickým přístrojem

- Integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání

- Musí umožnit tisk pacientské zprávy včetně dat (PEEP, HR, RR, Pins, f, MV) z ventilátoru na laserové síťové tiskárně

- Akustické i vizuální alarmy s řazením dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů

- Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice)

- Připravenost celého přístroje na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7 včetně připravenosti pro vedení elektronického záznamu včetně všech potřebných licencí, tj. bez nutnosti dalších HW úprav anesteziologického přístroje a monitoru vitálních funkcí

- Modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2

- Zobrazení koncentrace balančních plynů

- Pracovní plocha pro anesteziologa s možností rozšíření pracovní plochy přídavnou plochou.

- Systém odtahu přebytečných plynů vč. hadice pro připojení do centrálního sání.

- Vak ruční ventilace, jehož polohu může anesteziolog nastavit jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru.

- Display s úhlopříčkou minimálně 15 palců

- Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak

- Kontinuální měření a zobrazování dechových paramentů i při manuální ventilaci

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně v rozsahu 5 - 60 dechů za minutu

- Nastavitelný poměr inspiria k exspiriu minimálně 2 : 1 až 1 : 6

- Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O

- Nastavení inspirační pauzy minimálně 0 až 50 % doby trvání inspiria

- Kompenzace úniku v okruhu a poddajnosti ventilačního okruhu

- Měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu z tracheální rourky nebo distálně od pacienta

- Měření spirometrie z tracheální rourky nebo integrované ve ventilátoru se zobrazením smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy

- Spuštění nového případu spuštěním průtoku kyslíku

- Tvarové rozlišení ovládacích prvků ventilů směšovače plynu pro kyslík a vzduch

- Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství a spotřební materiál, který je potřeba pro uvedení přístroje do provozu

Ventilační režimy

- Objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

- Tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

- Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou

- Manuální, spontánní

Monitorace

- Displej úhlopříčky minimálně 15 palců

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Modulární konstrukce – základní multiparametrový modul plus další minimálně 2 sloty pro parametrové moduly

- Analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

- Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením až 1 minuta

- Současné zobrazení minimálně 6 stop pro libovolně zvolené křivky a 8 číselných parametrů

- Monitor musí být připojen k systému pro vzdálený přístup pro náhled na obrazovku monitoru životních funkcí přes LAN z vybraných míst v nemocniční síti (součástí dodávky musí být veškeré komponenty a služby potřebné k propojení monitoru a jeho součástí s IT infrastrukturou KZ v nemocnicích Krajské zdravotní a.s. na úrovni HL7)

- Připravenost monitoru na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7

- Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice)

Měřené parametry

- EKG snímané z 5 svodů, ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a záznam základních arytmií z minimálně 2 svodů současně

- 12-svodové EKG

- Měření pulsní oxymetrie (SpO2) se saturačním čidlem na prst nebo ucho

- Stanovení dechové frekvence impedanční metodou

- Neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty

- Měření minimálně čtyř invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty

- Měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty

- Kalkulátor dávek léčiv

- Modul měření hloubky anestezie na základě signálu EEG (technologie BIS nebo Entropy; možné splnit dodáním externího přístroje se zobrazením hodnot na displeji monitoru vitálních funkcí; externí přístroj musí být součástí nabídky)

- Modul měření hloubky svalové relaxace (možné splnit dodáním externího přístroje se zobrazením hodnot na displeji monitoru vitálních funkcí; externí přístroj musí být součástí nabídky)

Příslušenství pro pacienty všech věkových skupin

Uvedená množství jsou požadována pro každý přístroj v rámci dodávky.

- 1 ks manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých pacientů

- 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst

- 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho

- 1 ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty

- 1 ks teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu)

- 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences

- 1 ks kabelu pro připojení monitorace teploty z močového katétru s termistorem

- 1 ks příslušenství pro měření hloubky anestézie (technologie BIS nebo Entropy) včetně startovacího kitu elektrod

- 1 ks příslušenství pro měření hloubky svalové relaxace, propojovací kabel pro synchronizaci s externími zařízeními