Anesteziologické přístroje C nižší třídy pro Krajskou zdravotní, a. s.

Technická specifikace

Obecné požadavky na přístroj

- Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin

- Pojízdný přístroj s hlavní psací deskou a minimálně s jednou zásuvkou na materiál

- Integrované osvětlení pracovní plochy – minimálně 3 úrovně nastavení intenzity osvětlení

- Uživatelské rozhraní celého přístroje v českém jazyce

- Záložní napájení celého přístroje minimálně na 45 minut

- Hmotnost celého přístroje do 250 kg

- Napájení ze síťového rozvodu v rozmezí 220 až 240 V AC o frekvenci 50 Hz

- Centrální brzda pro celý systém

- Připojení na standardní rozvody medicinálních plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný)

- Elektronicky řízený ventilátor s elektrickým pohonem

- Plně automatický elektronický směšovač plynů (kyslík, vzduch, oxid dusný) se systém zamezujícím podání hypoxické směsi (tj. směsi s podílem kyslíku 20 % a méně) a zobrazením průtokoměrů na obrazovce ventilátoru

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky a hlavního otočného ovladače určeného pro výběr, úpravu a potvrzení nastavení ventilačních parametrů, parametrů čerstvé směsi, alarmů atd. (jednotný princip ovládání)

- Vedení Low-flow a Minimal-flow anestezie

- Ukazatel (ekonometr) využití čerstvé směsi

- Použití mechanicky ovládaných odpařovačů pro sevofluran a desfluran (odpařovače nejsou součástí dodávky)

- Pozice alespoň pro dva odpařovače

- Elektronické snímání spotřeby plynů a anestetik - okamžitá spotřeba, za výkon

- Integrovaný odvod přebytečných anesteziologických plynů

- Automatický testovací režim (autonomní kalibrace všech ventilů a senzorů bez zásahu obsluhy) s možností přeskočení testu a okamžitého uvedení přístroje do provozu

- Samostatný výstup pro kyslíkovou polomasku (brýle)

- Samostatný výstup čerstvých plynů

- Systém zabraňující nárůst/pokles tlaku v dýchacích cestách a dechového objemu při změně průtoku čerstvé směsi

- Nouzový manuální režim pro okamžitou ventilaci pacienta včetně podání inhalačního anestetika (např. vypnutý přístroj, závada směšovače plynů, výpadek vzduchu nebo oxidu dusného)

- Zastavení příkonu plynů během zajišťování dýchacích cest pacienta pomocí předem definované procedury v přístroji

- Minimálně 3 elektrické zásuvky (220 – 240V, 50 Hz) integrované na anesteziologickém přístroji

- Integrovaná odsávačka s možností nastavení intenzity sání

- Akustické i vizuální alarmy s řazením dle významnosti v minimálně 3 úrovních s možností uživatelského nastavení limitních hodnot a možností zobrazení historie alarmů

- Schopnost identifikace pacienta pomocí monitoru vitálních funkcí na základě seznamu, který si monitor vitálních funkcí načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice). Monitor vitálních funkcí následně předá potřebná data pacienta do anesteziologického přístroje.

- Připravenost celého přístroje na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7

- Modul plynové analýzy pro inspirační a exspirační hodnoty kyslíku, oxidu dusného, oxidu uhličitého a anesteziologické plyny s automatickou detekcí a s paramagnetickým měřením O2, monitorace MAC s kalkulací dle věku pacienta

- Automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu

- Display s úhlopříčkou minimálně 15 palců

- Monitorace ventilačních parametrů při všech ventilačních režimech minimálně v rozsahu: dechový objem, dechová frekvence, minutová ventilace, PEEP, špičkový inspirační tlak, plateau inspirační tlak

- Grafické zobrazení minimálně 3 křivek (tlakové, průtokové, a CO2 křivky)

- Kontinuální měření a zobrazování dechových paramentů i při manuální ventilaci

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20 až 1500 ml

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně v rozsahu 5 - 60 dechů za minutu

- Nastavitelný poměr inspiria k exspiriu minimálně 2 : 1 až 1 : 6

- Plynulé nastavení flowtriggeru v rozsahu minimálně 0,3 až 10 l/min

- Elektronicky nastavitelný PEEP minimálně do 30 cmH2O

- Nastavení inspirační pauzy minimálně 0 až 50 % doby trvání inspiria

- Kompenzace úniku v okruhu a poddajnosti ventilačního okruhu

- Těsný pacientský okruh

- Měřený dechový objem od 5 ml dechového objemu

- Zobrazení smyček a hodnot včetně jejich ukládání do paměti a podkládání aktuálními průběhy

- Monitorace poddajnosti plic pacienta

- Trend spotřeby O2 a eliminace CO2

- Snadná demontáž dýchacího systému bez použití nářadí

- Omezení kondenzace v okruhu (aktivně vyhřívaný dýchací systém)

- Součástí dodávky musí být veškeré příslušenství a spotřební materiál, který je potřeba pro uvedení přístroje do provozu

Ventilační režimy

- Objemově-řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

- Tlakově řízená ventilace plně řízená i synchronizovaná

- Spontánní ventilace pacienta s tlakovou podporou

- Manuální, spontánní

Monitorace

- Displej úhlopříčky minimálně 15 palců

- Ovládání pomocí dotykové obrazovky

- Modulární konstrukce – základní multiparametrový modul pro zobrazení vitálních funkcí pacienta během transportu

- Parametry základního multiparametrového modulu:

  - Barevná dotyková obrazovka o úhlopříčce 6 palců

  - Zobrazení minimálně 3 křivek na obrazovce

  - Váha maximálně 1 kg z důvodu možného snadného transportu s pacientem

  - Prokazatelný „drop test“ modul

  - Automatická rotace obrazu při otočení modulu o 180˚

- Možnost připojení dalších přístrojů pro umožnění monitorce dalších parametrů

- Analogový výstup pro synchronizaci s externími zařízeními, minimálně 1xEKG

- Grafické trendy a číselné trendy minimálně za posledních 24hodin a s minimálním rozlišením až 1 minuta

- Současné zobrazení minimálně 6 stop pro libovolně zvolené křivky a 8 číselných parametrů

- Současné zobrazení křivek, numerických hodnot parametrů a trendů na jedné obrazovce

- Analýza a nastavení parametrů, alarmů bez překrytí křivek

- Připravenost monitoru na integraci do nemocničního informačního systému prostřednictvím protokolu HL7

- Schopnost identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 (dodávka potřebného SW a HW pro komunikaci s protokolem HL7 musí být součástí nabídky, nebude-li možno přístroj připojit ke stávající infrastruktuře nemocnice)

Měřené parametry

- EKG snímané z 5 svodů, rozměření ST úseku ve všech snímaných svodech se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu a záznam základních arytmií ze 2 svodů

- 12-svodové EKG

- Měření pulsní oxymetrie (SpO2) technologií Nellcor nebo Massimo se saturačním čidlem na prst nebo ucho

- Stanovení dechové frekvence impedanční metodou

- Neinvazivní měření krevního tlaku s nastavením automatického režimu měření se zobrazením numerické hodnoty

- Měření minimálně dvou invazivních tlaků se zobrazením křivky a numerické hodnoty, funkce označení tlaku

- Měření minimálně dvou teplot se zobrazením numerické hodnoty, funkce označení teploty

- Kalkulátor dávek léčiv

Příslušenství pro pacienty všech věkových skupin

Uvedená množství jsou požadována pro každý přístroj v rámci dodávky.

- 1 ks manžety a hadice pro měření krevního tlaku pro každou kategorii dospělých pacientů

- 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na prst

- 1 ks opakovaně použitelného čidla SpO2 na ucho

- 1 ks opakovaně použitelného teplotního čidla pro měření povrchové teploty

- 1 ks teplotního čidla pro měření centrální teploty (v hltanu nebo jícnu)

- 2 ks kabelů pro napojení měření invazivních tlaků ve standardu Edwards Lifesciences

- 1 ks kabelu pro připojení monitorace teploty z močového katétru s termistorem