Automatický analyzátor biochemický na principu spektrofotometrie (programovatelný spektrofotometr)

Popis:

Spektrofotometry (2 ks) pro oddělení klinické biochemie

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Dvoupaprskový spektrofotometr pro oblast UV-VIS

- Minimální měřicí rozsah 190 - 1100 nm

- Přesnost vlnové délky ±0,5 nm v celém rozsahu měřených délek a případně přesnější

- Skenovací rychlost spektrometru musí být alespoň 22 000 nm/min bez posunu vlnových délek

- Xenonová lampa s garantovanou minimální životností 3 roky s frekvencí minimálně 80 Hz pro rychlý sběr dat a minimalizací fotodegradace vzorků

- Musí umožňovat vložení i kyvety s nižším objemem tj. maximálně 0,5 ml

- Spektrofotometr musí být ovládán pomocí stolního PC a musí umožňovat snadnou přenositelnost dat pomocí USB konektoru

- Součástí dodávky je ovládací PC validovaný pro provoz systému včetně SW a odpovídajících licencí a potřebného příslušenství - minimálně 23“ LED nebo LCD monitor, klávesnice, myš, tiskárna apod.

- Součástí dodávky musí být software pro ovládání spektrofotometru, nastavení a ukládání metod, vyhodnocování výsledků a tvorbu reportů s možností využití funkce vkládání a kopírovaní dat

- Pro připojení do domény zadavatele musí PC splňovat:

  - operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta), případně Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

  - žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

  - uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

  - zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

  - na PC k zařízení bude nainstalován antivirus užívaný zadavatelem;

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení systému do provozu

- Součástí dodávky musí být dodány alespoň 2 kyvety kompatibilní se spektrofotometrem

- Součástí dodávky je záložní napájející zdroj UPS s odpovídající kapacitou, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení analýzy, a to včetně uložení výsledků

- obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….