Flowcytometr

Popis:

Flowcytometr pro oddělení klinické biochemie - Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z..

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Průtokový cytometr pro laboratorní diagnostiku složek buněčné imunity (stanovení populací a subpopulací lymfocytů, markery apoptózy a viability buněk) a funkční imunologické testy

- stolní, plně digitální průtokový cytometr se dvěma excitačními zdroji:

  - 480 - 490 nm (laser modrý)

  - 630 - 640 nm (laser červený)

- Detektory pro přímý (forward) a boční (side) rozptyl

- Minimálně 6 fluorescenčních detektorů

- CE-IVD certifikovaný systém

- Pro všechny detektory musí existovat výrobcem doporučený a validovaný standardizační materiál určený pro použití In Vitro (CE-IVD) – požadujeme uvést do nabídky název, katalogové číslo a příbalový leták výrobce (návod k použití v českém jazyce)

- Automatizovaný podavač pro min. 30 ks zkumavek rozměru 12 x 75 mm se čtením čárových kódů ze všech jednotlivých zkumavek v jakékoliv pozici

- Citlivost detekce fluorescenčního signálu pro FITC do 200 MESF, pro PE do 100 MESF

- Rozlišení detekce fluorescenčního signálu (dynamický rozsah) – minimálně 20 bit, 1 048 576 kanálů

- Součástí dodávky je ovládací PC cytometru validovaný pro provoz systému včetně SW  (včetně všech licencí k užívání SW) a potřebného příslušenství - minimálně 24“ LED nebo LCD monitor, barevná tiskárna, klávesnice, myš apod.

- Pro připojení do domény zadavatele musí PC splňovat:

  - operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta), případně Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení systému do provozu

- Pro dodané zařízení bude poskytována aplikační podpora (zejména implementace vyšetřovacích panelů), v případě poruchy zařízení bude servis poskytnut nejpozději do 48 hodin od nahlášení události.

- Pro dodané zařízení jsou dostupné reagencie validované výrobcem dle nové regulační směrnice IVDR.

- součástí dodávky je záložní napájející zdroj UPS s odpovídající kapacitou, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení analýzy, a to včetně uložení výsledků

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….