Poskytnutí dodatečných informací č. 2

v zadávacím řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) – otevřené řízení

Název veřejné zakázky

Dodávka nemocničních lůžek s příslušenstvím pro KZ a.s. – rámcová smlouva

Část 3 veřejné zakázky

Dotaz č. 1 (přesné znění dotazu)

Na základě analýzy technického vymezení předmětu plnění veřejné zakázky výše uvedené části veřejné zakázky viz Příloha č. 2 Zadávací dokumentace – Technická specifikace požadujeme níže uvedené:

Parametr: vnější šířka lůžka max. 102 cm

Prosíme zadavatele o sdělení, zda neumožní v rámci číselně uvedeného technického údaje toleranční pole +/-  max. 1% za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.

Připuštění tolerance znamená rozšíření okruhu dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky. Změna šířky nemá vliv na funkčnost (omezení průjezdnosti lůžka během manipulace v zařízeních) ani kvalitu lůžka a nehraje roli ani ve vztahu k ekonomickým parametrům.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel rozhodl umožnit v rámci číselně uvedeného technického parametru rozměr: vnější šířka lůžka max. 103 cm.

Dotaz č. 2 (přesné znění dotazu)

Parametr: ložná plocha min. 200 x 90 cm

Prosíme zadavatele o sdělení, zda neumožní v rámci číselně uvedeného technického údaje toleranční pole +/- 2,5% (délka lůžka) za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu.

Připuštění tolerance znamená rozšíření okruhu dodavatelů předmětu plnění veřejné zakázky. Změna šířky nemá vliv na funkčnost ani kvalitu lůžka a nehraje roli ani ve vztahu k ekonomickým parametrům.

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel přihlédl k požadavku uchazeče a rozhodl se, že změní původně požadovaný parametr na: ložná plocha min. 200 x 85 cm

Dotaz č. 3 (přesné znění dotazu)

Parametr: kompaktní plastové dělené sklopné nebo otočné postranice s ochranou pacienta před pádem a zaklíněním části těla a možností výběru barevných dekorů

Prosíme zadavatele o sdělení, zda umožní dodávku lůžek s postranicemi, které nejsou barevně polepeny, tedy s hladkou postranicí. Lůžka bez barevných polepů umožnují snadnější a dokonalejší čištění a desinfekci povrchu omezením výstupků nutných pro polepení ploch barevnou folií. Postranice jsou místem, kde dochází k častému dotyku jak obsluhujícího personálu, tak i pacienta a případně návštěv a proto je vhodné předcházet i touto pasivní metodou riziku koncentrace infekcí a nečistot, které jsou možnou příčinou přenosu nozokomiálních infekcí. Pro barevnou pohodu a barevné odlišení lůžek slouží dostatečně čela lůžek, která nejsou z hlediska kontroly infekce tak exponovaná.

Požadavek vymezený zadavatelem nemá vliv na kvalitu plnění předmětu veřejné zakázky, přičemž omezuje okruh dodavatelů a nehraje roli ani ve vztahu k ekonomickým parametrům.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel netrvá na požadavku volby barevných dekorů.

Zadavatel rozhodl vzhledem k  výše uvedeným dodatečným informacím o změně termínu pro podání nabídek a otevírání obálek pro část 3.  na 21. 1. 2016