Příloha č. 2a - Technická specifikace

Část 1 - REACT-EU 100 - Dodávka analyzátorů ELISA, pro potřeby

Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Popis:

1 ks - Analyzátor pro automatizované zpracování a vyhodnocení metody ELISA pro oddělení klinické biochemie

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- plně otevřený systém – musí umožnit zpracovávat ELISA soupravy libovolného výrobce

- musí umožňovat zpracovávat současně minimálně dvě 96-jamkové destičky

- analyzátor umožňuje vyšetření celého požadovaného spektra analytů:

  - Leptin

  - Copeptin

  - GFAB

- všechna požadovaná vyšetření musí být proveditelné na jednom analyzátoru a musí umožňovat analýzu vzorků ze séra, plasmy i likvoru

- musí umožnovat kompletní zpracování vzorku – ředění, inkubace, měření, vyhodnocení

- součástí analyzátoru je:

  - robotický a pipetovací systém s použitím jednorázových špiček

  - prostor pro vzorky současně až 100 zkumavek průměru 10 – 166 mm a výšky 40 – 100 mm

  - promývací stanice (s detekcí hladiny)

  - 12- kanálový spektrofotometr

  - minimálně 2 inkubační jednotky s teplotním rozpětím 4°C – 40°C

- provádět vyšetření tzv. po metodách (= více vzorků od více pacientů na jedno vyšetření), a zároveň možnost provádět vyšetření tzv. po pacientech (= možnost provádět více vyšetření od jednoho pacienta najednou), tj. tzv. Random Access Analyzátor

- při provádění většího počtu vyšetření v jednom analyzátoru není nutné rozdělovat vyšetřovaný vzorek na alikvotní části

- rychlost kompletního zpracování na veškeré požadované vyšetření vzorku: maximálně 8 hod.

- automatická detekce stavu reagencií a odpadu

- odpad v bezpečně uzavřené nádobě

- plně automatická analýza a kalibrace

- automatické nasávání a zpracování vzorku

- automatické ukládání a tisk výsledků

- funkce dodatečného exportu (USB výstup) či zálohování dat

- archiv pro min. 400 pacientských výsledků

- uživatelský software v české jazyce

- kontrola kvality Levey-Jennings, Westgard pravidla

- IVD certifikace

- součástí dodávky je řídicí PC včetně příslušenství - minimálně 17“ LED nebo LCD monitor, klávesnice, myš, čtečka čárových kódů

- Pro připojení do domény zadavatele musí PC splňovat:

  - operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta), případně Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

  - zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

  - na PC k zařízení bude nainstalován antivirus užívaný zadavatelem

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- analyzátor musí být schopen oboustranné komunikace a připojení do nemocniční sítě - LIS součástí dodávky musí být připojení do LIS, které dodavatel zajistí prostřednictvím odboru IT zadavatele, vč. dodání potřebného převodníku

- součástí dodávky je záložní napájející zdroj UPS s odpovídající kapacitou, aby při výpadku elektrického proudu došlo k bezpečnému dokončení analýzy, a to včetně uložení výsledků