Část 1 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a. s.

Obecné požadavky

Krajská zdravotní, a. s. (dále jen zadavatel) je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, ve kterém aktuálně provozuje celkem 7 nemocnic akutní péče. Součástí těchto nemocnic jsou též centra vysoce specializované péče. Záměrem zadavatele je zvýšení kontinuity péče o pacienta, usnadnění mobility zdravotnického personálu i snížení nákladů na správu zdravotnické techniky ve smyslu zajištění legislativně požadovaných proškolení v užívání zdravotnické techniky, logistiky správy, řízení zdravotnické techniky a zásobování spotřebním zdravotnickým materiálem. Je též strategickým záměrem zadavatele vytvoření technických podmínek pro implementaci telemedicíny a e-health.

Všechny součásti dodávky dle této zadávací dokumentace musí splňovat podmínky pro připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. uvedené pod následujícím odkazem:   https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

V případě pochybností si zadavatel vyhrazuje právo požadovat fyzické předvedení požadovaných vlastností výrobku na vybraném pracovišti zadavatele ve lhůtě do 7 dnů od zaslání výzvy uchazeči.

V případě, že zadavatel uvádí v technické specifikaci Možnost, zadavatel požaduje, aby nabízený přístroj požadavek splňoval a daný parametr nebo funkci bylo možné využít bez nutnosti pořízení dalšího příslušenství nebo rozšíření.

Technická specifikace – Část 1

- Multiparametrický modul

- Modul fungující zároveň jako transportní monitor;

- Dotykový displej velikosti minimálně 7 palců se zobrazením minimálně 4 křivek současně a s automatickým otáčením obrazu;

- Provoz na uživatelsky vyměnitelný (bez použití nářadí) bateriový zdroj minimálně po dobu 5 hodin při standardní konfiguraci měřených parametrů;

- Optické a akustické alarmy;

- Automatické otočení obrazu o 180˚;

- Modul musí umožnit připojení minimálně 6 vstupů současně;

- Modul musí umožnit monitoraci:

  - EKG snímané z minimálně 5 a 10 svodů, rozměření ST úseku se zobrazením elevace/deprese ST na průměrném QRS komplexu, zobrazení parametru QT/QTc

  - Snímání 12-kanálového EKG (z 10 svodů) s interpretací

  - 2 x teplota

  - NIBP

  - SpO2

  - Minimálně 4x IBP

  - Měření kapnometrie – každý modul musí být vybaven vstupem pro měření EtCO2

- Automatická analýza, záznam a tisk arytmií z minimálně 4 svodů (minimálně asystolie, komorová fibrilace, atriální fibrilace, tachykardie, bradykardie atd.)

- Analogový výstup EKG a IBP pro synchronizaci s jinými přístroji

- Váha přístroje při transportu maximálně 2 kg včetně baterie a integrovaného madla;

- Integrované madlo, případně držadlo pro snadný transport modulu;

- Umístění modulu na rameno volitelně na pravou nebo levou stranu monitoru;

- Kompletní ovládání v českém jazyce (uživatelský interface stejný jako u monitorů vitálních funkcí);

- Stupeň krytí modulu minimálně IP44 ve všech směrech otočení

- Monitor vitálních funkcí vyšší třídy

- Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce minimálně 19 palců třídy medical grade;

- Maximální hmotnost monitoru 8 kg;

- Umožňuje připojení výše specifikovaného multiparametrického modulu

- Dokovací stanice pro multiparametrický modul včetně držáku, který bude umístěn umístěn na svislé tyči u poličky nebo lůžka. Dokovací stanice slouží pro připojení modulu k lůžkovému pacientskému monitoru, resp. pacientské monitorovací síti. Dokovací stanice nesmí být součástí vlastního tělesa pacientského monitoru;

- Současné zobrazení minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) na displeji;

- Možnost připojení výše specifikovaného multiparametrického modulu;

- Automatická detekce snímaných parametrů;

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti;

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 48 hodin s rozlišením 1 minuta nebo 72 hodin s rozlišením 5 minut nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě;

- Modulový box pro umístění minimálně 5 dalších zásuvných modulů;

- Přeložení/převoz pacienta na cílový monitor v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů ze zdrojového monitoru od připojení pacienta 72 hodin;

- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrální stanicí;

- Síťový přístup z lůžkovému monitoru na druhý lůžkový monitor minimálně pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů;

- Vzdálená správa monitoru, vzdálený přístup k event logu;

- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrálnímu monitoru;

- Kompletní uživatelské ovládání monitorů v českém jazyce;

- Ochrana proti defibrilačnímu pulsu;

- Identifikace pacienta na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 nebo pomocí čtečky čarových kódu;

- Čtečka čárového kódu pro každý monitor je součástí dodávky;

- Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrálního monitoru;

- Kalkulátor pro výpočet dávkování léčiv;

- Výstup pro připojení externího displeje – minimálně VGA výstup;

- Monitor musí prostřednictvím multiparametrického modulu umožnit natočení 12svodového EKG do monitoru a jeho následné odeslání do systému MUSE nebo do sdíleného adresáře, ze kterého systém MUSE 12svodové EKG načte;

  - Rozšiřující moduly

Zadavatel požaduje možnost připojení následujících rozšiřujících modulů do monitorů vyšší třídy. Moduly se musí připojovat pomocí modulového boxu. Moduly musí měřené parametry/křivky zobrazovat na displeji pacientského monitoru. Součástí dodávky daného modulu je vždy kompletní příslušenství nezbytné pro provedení měření.

Moduly:

a) Transpulmonální termodiluce (PiCCO);

d) Termodiluční monitorace srdečního výdeje pomoci Swan-Ganzova katétru (CO) – zadavatel akceptuje řešení, kdy je tento parametr monitorován multiparametrickým modulem nebo pacientským monitorem;

e) Kapnometrie technologií sidestream nebo microstream (EtCO2);

f) Kontinuální 4kanálová monitorace EEG (EEG) - v případě 2kanálového řešení jsou požadovány dva moduly;

- g) Monitorace hloubky nervosvalové blokády (NMT) metodou EMG (možné splnit dodáním externího přístroje se zobrazením hodnot na displeji monitoru vitálních funkcí; externí přístroj musí být součástí nabídky);

h) Monitorace tkáňové oxymetrie metodou NIRS;

i) Měření nepřímé kalorimetrie minimálně s parametry VO2, VCO2 a RQ (CAL, s přesností měření do 10%);

- Monitor vitálních funkcí střední třídy

- Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce minimálně 16 palců třídy medical grade;

- Maximální hmotnost monitoru 12 kg;

- Dokovací stanice pro multiparametrický modul včetně držáku, který by měl být umístěn na svislé tyči u poličky nebo lůžka. Dokovací stanice slouží pro připojení modulu k lůžkovému pacientskému monitoru, resp. pacientské monitorovací síti. Dokovací stanice nesmí být součástí vlastního tělesa pacientského monitoru;

- Současné zobrazení minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) na displeji;

- Automatická detekce snímaných parametrů;

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti;

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 48 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě;

- Přeložení/převoz pacienta na cílový monitor v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů ze zdrojového monitoru od připojení pacienta 72 hodin;

- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrální stanicí;

- Síťový přístup k lůžkovému monitoru na druhý lůžkový monitor minimálně pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů;

- Vzdálená správa monitoru po monitorovací síti, vzdálený přístup k event logu, vzdálené sledování parametrů HW;

- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrálnímu monitoru;

- Kompletní uživatelské ovládání monitorů v českém jazyce;

- Ochrana proti defibrilačnímu pulsu;

- Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrálního monitoru;

- Centrální monitor

- Plná obousměrná komunikace s monitory v síti;

- Zobrazení minimálně 12 monitorů vitálních funkcí současně;

- Pro připojení telemetrických jednotek;

- Režim sledování minimálně 12 pacientů (připojených na monitorech vitálních funkcí) 
a současně konfigurovatelného sledování minimálně 3 křivek u každého z nich;

- Možnost konfigurace zobrazení těchto parametrů: EKG, SpO2, EtCO2, tělesná teplota, NIBP, IBP, ICP, CPP;

- Zobrazení detailu vybraného monitoru;

- Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrály;

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále;

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů;

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 72 hodin;

- Možnost vzdáleného náhledu na monitory v reálném čase a náhledu na trendová data 
za posledních 72 hodin realizovaná cestou webového rozhraní (zadavatel pro splnění tohoto parametru umožňuje využití stávajícího řešení Mobile Care Viewer (GE Healthcare);

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů;

- Plná obousměrná komunikace monitorů životních funkcí s centrálním monitorovacím systémem umožní zadávaní pacientských dat do lůžkových monitorů životních funkcí, nastavení alarmových mezí a zpětný přenos a zobrazení nasnímaných dat z lůžkových monitorů do centrální monitorovací stanice;

- Kompletní uživatelské rozhraní v českém jazyce;

- 1ks plochý barevný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 24 palců. Možnost připojení dalších minimálně dvou náhledových monitorů;

- Ovládaní klávesnicí a myší (medical grade);

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky a řešení musí umožnit tisk jak z centrálního monitoru, tak z jednotlivých pacientských monitorů;

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí;

- Identifikace pacienta a načtení demografických dat na základě seznamu, který si monitor načte z NIS prostřednictvím rozhraní HL7 – možné řešení i načtení dat přes centrální monitorovací stanici, nabízený systém uchazeče musí touto funkcionalitou disponovat v době podání nabídky – doložení technického materiálu do nabídky;

- Dodané řešení již musí obsahovat síťové rozhraní pro komunikaci bez potřeby dalších licencí a bez množstevního či rychlostního omezení;

- Dodávka musí obsahovat všechny potřebné licence za tímto účelem, pokud je nabízené řešení od výrobce licencováno;

- Synchronizace času monitorů životních funkcí dle centrálního monitoru;

- Zálohovací zdroj napájení pro centrálu po dobu minimálně 30 minut;

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….