Část 2 - Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a. s.

Obecné požadavky

Krajská zdravotní, a. s. (dále jen zadavatel) je největším poskytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji, ve kterém aktuálně provozuje celkem 7 nemocnic akutní péče. Součástí těchto nemocnic jsou též centra vysoce specializované péče. Záměrem zadavatele je zvýšení kontinuity péče o pacienta, usnadnění mobility zdravotnického personálu i snížení nákladů na správu zdravotnické techniky ve smyslu zajištění legislativně požadovaných proškolení v užívání zdravotnické techniky, logistiky správy, řízení zdravotnické techniky a zásobování spotřebním zdravotnickým materiálem. Je též strategickým záměrem zadavatele vytvoření technických podmínek pro implementaci telemedicíny a e-health.

Všechny součásti dodávky dle této zadávací dokumentace musí splňovat podmínky pro připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s. uvedené pod následujícím odkazem:   https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

V případě pochybností si zadavatel vyhrazuje právo požadovat fyzické předvedení požadovaných vlastností výrobku na vybraném pracovišti zadavatele ve lhůtě do 7 dnů od zaslání výzvy uchazeči.

V případě, že zadavatel uvádí v technické specifikaci Možnost, zadavatel požaduje, aby nabízený přístroj požadavek splňoval a daný parametr nebo funkci bylo možné využít bez nutnosti pořízení dalšího příslušenství nebo rozšíření.

Technická specifikace – Část 2

- Multiparametrický modul

- Modul fungující zároveň jako transportní monitor;

- integrovaná barevná dotyková obrazovka velikosti minimálně 6 palců a s možností zobrazení minimálně 5 křivek současně;

- Provoz na uživatelsky vyměnitelný bateriový zdroj minimálně po dobu 3 hodin, při standardní konfiguraci měřených parametrů;

- Optické a akustické alarmy;

- Otáčení obrazu při změně orientace modulu;

- Modul musí umožnit připojení minimálně 6 vstupů současně;

- Modul musí umožnit monitoraci:

  - EKG ze 3, 5 a 12 svodů, detekce arytmií včetně fibrilace síní, ST analýza, respirační frekvence

  - Teplota

  - NIBP

  - SpO2

  - 2x IBP

- Váha přístroje při transportu maximálně 2 kg včetně baterie;

- Integrované madlo, případně držadlo pro snadný transport modulu;

- Kompletní ovládání v českém jazyce (uživatelský interface stejný jako u monitorů vitálních funkcí);

- Ke 4 modulům dokovací a dobíjecí stanice, ostatní budou dobíjeny v mateřském monitoru

- Monitor vitálních funkcí vyšší třídy

- Modulární monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o úhlopříčce minimálně 22 palců třídy medical grade;

- Maximální hmotnost monitoru 12 kg;

- Zásobník pro multiparametrický modul včetně držáku, který by měl být umístěn na svislé tyči u poličky nebo lůžka. Zásobník slouží pro připojení modulu / modulů k lůžkovému pacientskému monitoru. Zásobník nesmí být součástí vlastního tělesa pacientského monitoru;

- Dálkový ovladač umístitelný na svislou tyč pro variantní ovládání z jiného místa.

- Současné zobrazení minimálně 8 křivek (se souvisejícími číselnými údaji) na displeji;

- Automatická detekce snímaných parametrů;

- Automatické nastavení velikosti a rozmístění křivek na displeji v závislosti na jejich počtu a důležitosti;

- Uložení monitorovaných hodnot do paměti až po dobu 48 hodin s rozlišením 1 minuta nezávisle na připojení monitoru do monitorovací sítě;

- Přeložení/převoz pacienta na cílový monitor v rámci systému, a to bez výpadku monitorování a s uchováním trendů veškerých sledovaných parametrů ze zdrojového monitoru 8 hodin;

- Obousměrná komunikace se všemi monitory a centrální stanicí;

- Síťový přístup k lůžkovému monitoru na druhý lůžkový monitor minimálně pro sledování křivek, údajů a přenos alarmů;

- Tisk na laserovou tiskárnu připojenou k centrálnímu monitoru;

- Kompletní uživatelské ovládání monitorů v českém jazyce;

- Ochrana proti defibrilačnímu pulsu;

- Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrálního monitoru;

- Rozšiřující moduly

- Zadavatel požaduje možnost připojení následujících rozšiřujících modulů do monitorů střední třídy. Moduly se musí připojovat pomocí modulového boxu. Moduly musí měřené parametry/křivky zobrazovat na displeji pacientského monitoru. Součástí dodávky daného modulu je vždy kompletní příslušenství nezbytné pro provedení měření.

- Moduly:

  - 3 ks Transpulmonální termodiluce (PiCCO);

  - 2 ks Monitorace hloubky anestezie/sedace ze signálu EEG a EMG (Entropy/BIS);

  - 1 ks Monitorace saturace kyslíkem ve smíšené žilní krvi (SvO2) a v centrální žilní krvi (ScvO2) – zadavatel akceptuje řešení, kdy je tento parametr monitorován multiparametrickým modulem nebo pacientským monitorem;

  - 2 ks Modul Teploty;

  - 2ks Modul IBP

  - 1 ks Kontinuální 4kanálová monitorace EEG (EEG) - v případě 2kanálového řešení jsou požadovány dva moduly;

  - 2 ks Monitorace hloubky nervosvalové blokády (NMT);

  - 2 ks Monitorace tkáňové oxymetrie metodou NIRS;

  - 1 ks Měření parametrů SpHb, SpOC, PVI, SpMet a SpCO neinvazivně;

- Centrální monitor pro monitory vyšší třídy

- Plná obousměrná komunikace s monitory v síti;

- Vhodná pro zobrazení minimálně 8 monitorů vitálních funkcí současně;

- Vhodná pro připojení telemetrických jednotek;

- Režim sledování minimálně 8 pacientů (připojených na monitorech vitálních funkcí) 
a současně konfigurovatelného sledování minimálně 3 křivek u každého z nich;

- Zobrazení detailu vybraného monitoru;

- Optické a akustické alarmy s nastavitelnou intenzitou a s možností ovládání z centrály;

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam alarmů na centrále;

- Zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů;

- Uložení trendů minimálně 72 hodin, možnost prohlížení plných křivek 144 hodin;

- Možnost vzdáleného náhledu na monitory v reálném čase a náhledu na trendová data 
 realizovaná cestou webového rozhraní;

- Tisk alarmů (událostí, které alarm vyvolaly), trendů, křivek, pacientských záznamů, tisk záznamů;

- Plná obousměrná komunikace monitorů životních funkcí s centrálním monitorovacím systémem umožní zadávaní pacientských dat do lůžkových monitorů životních funkcí, nastavení alarmových mezí, spouštění NIBP a nastavení intervalu měření NIBP atd. a zpětný přenos a zobrazení nasnímaných dat z lůžkových monitorů do centrální monitorovací stanice;

- Kompletní uživatelské rozhraní v českém jazyce;

- 2 ks plochý barevný dotykový displej o úhlopříčce minimálně 24 palců. ;

- Ovládaní klávesnicí a myší;

- Připojení centrálního monitoru na síťovou tiskárnu – tiskárna součástí nabídky

- a řešení musí umožnit tisk jak z centrálního monitoru, tak z jednotlivých pacientských monitorů;

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí;

- Synchronizace času monitorů životních funkcí dle centrálního monitoru;

- Zálohovací zdroj napájení UPS pro centrálu;

- Monitor vitálních funkcí nižší třídy

- Přístroj s min. 12palcovou dotykovou obrazovkou, která je konfigurovatelná

- Zobrazení minimálně 6 křivek

- Standardní sledování EKG, respirace, NIBP, SpO2, teploty, tepové frekvence a IBP v multiparametrickém transportním modulu s vlastním displejem min. 6 palců, s možností zobrazení minimálně 5 křivek současně a s provozem na uživatelsky vyměnitelný bateriový zdroj minimálně po dobu 3 hodin,

- Monitorace EKG ze 3 a 5 svodů,

- Vnitřní paměť na minimálně 48 hodin trendů,

- Možnost propojení na centrální monitor

- 3 svodové EKG

- SpO2 prstový snímač

- NIPB manžeta a hadička

- Teplotní čidlo

- Provoz na el. síť i baterie

- Integrovaný držák (madlo) pro snadný transport, integrovaný fixační mechanismus k lůžku

- Dobíjitelná baterie s kapacitou na min. 180 minut provozu při výpadku el. sítě

  - Centrální monitor pro monitory nižší třídy

- komunikace se všemi lůžkovými monitory vitálních funkcí v rámci jednotky

- komunikace po standardní ethernetové síti

- možnost připojení minimálně 6 monitorů vitálních funkcí

- obousměrná komunikace s připojenými monitory

- sledování křivek u každého pacienta z lůžkového monitoru (až 6 pacientů) v reálném čase

- možnost zobrazení, vyhodnocení a záznamu alarmů na centrále, tisk alarmů

- zobrazení, vyhodnocení a záznam grafických a numerických trendů 72 hodin zpětně, tisk trendů,

- archivace a zobrazení kompletních křivek za posledních 144 hodin

- režim pro zobrazení vybraného monitoru

- ovládání monitorů dálkově z centrálního monitoru (alarmy, nastavení apod.)

- 1 ks LCD dotyková obrazovka minimálně 22 palců

- ovládání standardní počítačovou klávesnicí

- laserová tiskárna

- Kompatibilita s požadovanými lůžkovými monitory vitálních funkcí

- Kompletní uživatelské rozhraní v českém jazyce

- UPS – záložní zdroj

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….