Chirurgický ultrazvukový aspirátor (CUSA)

Popis:

Chirurgický ultrazvukový aspirátor určený k fragmentaci, emulgaci a odsávání tkání, převážně v oblasti mozku a souvisejících tkání při neurochirurgické operativě.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Chirurgický ultrazvukový aspirátor (CUSA)

- Kompaktní provedení malých rozměrů

- Možnost umístění i na otočné stropní stativy

- Piezoelektrická technologie bez potřeby chlazení

- Jemné nastavení výkonu v minimálně 30 krocích

- Integrované odsávání a irigace s jemným nastavením v minimálně 30 krocích

- Snadná výměna nástrojů i hrotů během operace ve sterilním poli

- Jednoduché nastavení a ovládání

- Zvuková a optická signalizace

- Automatický test a automatická kontrola nástroje

- Automatické nastavení pracovních parametrů dle připojeného nástroje

- Možnost připojení nástroje - kostního skalpelu pro řez kostní tkáně

- Opakovaná sterilizace nástrojů a kabelů při 134 °C

- Systém musí být plně použitelný se stávajícími jednotkami a ručními nástavci výrobce Söring, kterými neurochirurgická klinika již disponuje

- Příslušenství a základní spotřební materiál minimálně v počtu:

  - 1 ks	Vozík pro přístroj s brzditelnými kolečky

  - 1 ks	Nožní spínač

  - 2 ks	Celotitanový nástroj včetně propojovacího kabelu

  - 2 ks	Speciální sterilizační síto

  - 1 ks	Sada vyměnitelných pracovních hrotů pro neurochirurgii

  - 1 ks	Sada pro elektrostimulaci s připojením k neurochirugickému nástroji

  - 1 ks	Nástroj celotitanový neuroendoskopický pro použití v pracovním kanálu neuroendoskopu MINOP InVent