Technická specifikace část 1

Defibrilátory vyšší třídy -

Přenosné monitory/defibrilátory/kardiostimulátory

## Technické požadavky na přístroj

    - Bifázická technologie výboje s eskalací energie výboje až do 360 J při manuálním i poloautomatickém (AED) režimu

    - Přehledný, plně barevný displej s vysokým rozlišením, dobrou viditelností za ztížených světelných podmínek i za přímého slunečního osvitu

    - Možnost současného zobrazení více křivek měřených hodnot vitálních funkcí na monitoru, přičemž minimálně křivky EKG, SpO2 a EtCO2 musí být možno zobrazovat současně

    - Možnost výběru energie defibrilačního výboje v minimálně 25 krocích (v manuálním režimu)

    - Jednoduché a intuitivní ovládání všech funkcí

    - Možnost rozšíření o online streaming monitorovaných vitálních funkcí pacienta

    - Možnost provedení manuální i poloautomatické defibrilace s využitím samolepících defibrilačních elektrod

    - Kompatibilita samolepících defibrilačních elektrod s AED přístroji specifikovanými níže

    - Funkce poloautomatické externí defibrilace (AED mód) se systémem doporučení/nedoporučení podání výboje, včetně protokolu dle ERC směrnic 2021 s možností jeho SW aktualizace při budoucích změnách

    - Metronom se zvukovým signálem a možností nastavení poměru kompresí hrudníku a umělých vdechů

    - Zevní kardiostimulátor vybavený minimálně režimem synchronní a asynchronní kardiostimulace s možností využití samolepících multifunkčních elektrod

    - Plnohodnotné 12svodové EKG včetně jeho záznamu, tisku a vyhodnocení

    - Monitorace ST segmentu vč. Trendu ST segmentu, upozornění obsluhy při změně tohoto trendu

    - Možnost monitorace pacienta po dobu minimálně 300 minut, nebo minimálně 400 defibrilačních výbojů nebo stimulace pacienta po dobu minimálně 300 minut (platí pro plně nabité baterie)

    - Tiskárna s možností tisku více křivek (šíře tisku min. 80 mm)

    - Minimální kontinuální monitoring následujících vitálních parametrů: SpO2 včetně křivky, monitoring srdeční akce

    - Modul měření neinvazivního tlaku (NIBP) se zobrazením systolické, diastolické a střední hodnoty krevního tlaku

    - Manžeta pro dospělého, dítě a novorozence pro měření neinvazivního tlaku

    - Modul měření parciálního tlaku oxidu uhličitého (EtCO2) metodou Microstream nebo Sidestream zobrazením kapnografické křivky na monitoru v reálném čase a zobrazením měřené hodnoty v měrných jednotkách

    - Datový záznam sumáře provedených výkonů s možností přímého nebo následného tisku z paměti přístroje

    - Možnost přenosu datového záznamu sumáře provedených výkonů z přístroje do PC

    - Nabíjecí stanice pro dobíjení výměnných baterií

    - Napájení dvěma nezávislými bateriemi s indikací stavu baterie na jejím těle a automatickým přepínáním mezi bateriemi

    - Sada akumulátorů – min. 3 ks ke každému přístroji s garantovanou životností min. 2 roky a rychlým nabíjecím cyklem, schopnost přístroje zamezit riziku ztráty dat a nastavení přístroje během provozu (např. zálohové napájení)

    - Indikátor stavu akumulátoru na obrazovce (displeji přístroje)

    - Sada kompletního provozního příslušenství včetně ochranné brašny

## Všeobecné požadavky na přístroj

    - Jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu

    - Napájení ze sítě 230 V

    - Ochrana proti vodě a prachu (IP 44)

    - Ochrana před nárazem dle DIN EN 1789

Automatické externí defibrilátory

## Technické požadavky na přístroj

    - Automatizovaný externí defibrilátor, se kterým je možno pracovat v jednom ze 3 režimů: režim AED, režim manuální defibrilace, režim zobrazení EKG křivky

    - Přehledný barevný displej s dobrou viditelností i za ztížených světelných podmínek a s úhlopříčkou minimálně 5 palců (nebo rozměr minimálně 120 mm x 80 mm)

    - Automatická analýza elektrokardiografického rytmu a rozhodnutí o doporučení/nedoporučení podání defibrilačního výboje

    - Bifázická křivka výboje s automaticky nastavenou hodnotou výstupní energie od 150 do 360 J (nastavení dle aktuální transthorakální impedance pacienta)

    - Možnost podání defibrilačního výboje pomocí samolepících defibrilačních elektrod

    - Kompatibilita samolepících defibrilačních elektrod s monitory/defibrilátory/kardiostimulátory viz výše

    - Možnost použití dětských samolepících elektrod u pacientů do 8 let

    - Možnost zobrazení třísvodového EKG včetně záznamu dat

    - Automatické testování HW i SW přístroje každých 24 hodin a při každém zapnutí, vizuální upozornění na nutnost servisního zásahu či vybitou baterii

    - Hmotnost: maximálně 3,5 kg (včetně baterie)

    - Vizuální a hlasová navigace pro použití přístroje v češtině odpovídající aktuálním platným doporučeným postupům European Resuscitation Council/České resuscitační rady (se SW možností aktualizace při jejich změně)

    - Ukládání dat o podaných defibrilačních výbojích v paměti přístroje

    - Možnost převedení dat z přístroje do jiného zařízení elektronicky (pomocí infračerveného spojení nebo přes USB kabel)

    - Baterie s indikátorem stavu kapacity baterie

    - Životnost baterie minimálně 400 výbojů o hodnotě 200 J

    - Doba nabíjení přístroje při defibrilaci maximálně 8 sekund (na 200 J)

    - Garantovaná životnost baterie při pohotovostním režimu min. 5 let

    - Sada kompletního provozního příslušenství včetně ochranné brašny (ochranný obal na přístroj a elektrody s přezkou přes rameno a madlem pro přenášení, 2 páry defibrilačních elektrod, třísvodový EKG kabel, bezúdržbová uživatelsky vyměnitelná baterie)

## Všeobecné požadavky na přístroj

    - Jednoduchá obsluha a snadné využití přístroje s důrazem na vysokou mobilitu a flexibilitu

    - Ochrana proti vodě a prachu (IP 44)

    - Ochrana před nárazem dle DIN EN 1789