Příloha č. 2 Technická specifikace

Sekvenátor pro next-generation sequencing základní

Oddělení lékařské genetiky, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- genetický analyzátor (sekvenátor) pracující na principu kapilární elektroforézy, přístroj musí být nový a nepoužívaný

- přístroj musí být certifikován pro použití v in vitro diagnostice (CE-IVD), zároveň musí dovolovat práci ve standardním (RUO) režimu

- simultánní analýza minimálně 8 vzorků s možností budoucího upgrade na vícekapilární přístroj v případě nárůstu požadavků na analýzu

- musí umožňovat analýzu až 6 fluorochromů najednou

- otevřený systém umožňující používání různých typů fluorochromů s možností dalšího rozšíření bez nutnosti změny v hardwaru přístroje

- přístroj musí být využitelný minimálně k následujícím aplikacím:

  - sekvenační analýza DNA

  - fragmentační analýza DNA s použitím až šesti fluorochromů, s možností kvantitativní analýzy množství DNA

  - analýza jednonukleotidových polymorfismů (SNPs) metodou SNaPshot

- musí obsahovat specializovaný software pro editaci a analýzu získaných dat (sekvenování, fragmentační analýza, analýzy SNP, vyhledávání minoritních sekvenačních variant)

- kapacita podavače vzorků – minimálně jedna 96-jamková nebo 384-jamková destička

- musí umožňovat provádět různé aplikace (jak sekvenování, tak fragmentační analýzu) v jedné sérii vzorků (jednotný typ polymeru pro fragmentační i sekvenační analýzy)

- pro sekvenování musí být dostupné minimálně 4 sekvenační moduly:

  - Short Read Sequencing – max. 30 minut při max. 50°C, délka čtení ≥500 bází

  - Rapid Sequencing - max. - 45 minut při max. 50°C, délka čtení ≥600 bází

  - Fast Sequencing - max. - 65 minut při max. 50°C, délka čtení ≥700 bází

  - Standard Sequencing – max. - 125 minut při max. 50°C, délka čtení ≥800 bází

- automatický provoz bez nutnosti obsluhy po více než 24 hodin (tj. automatizované plnění kapilár polymerem, nanášení vzorků a elektroforéza)

- systém kontroly správného používání kapilár, polymeru i elektroforetického pufru

- non-coated kapiláry s dlouhou životností

- servis vyškolenými servisními techniky (kopie certifikátu o vyškolení u výrobce součástí nabídky)

- zaškolení obsluhy při instalaci a specializované školení na pracovišti uživatele v ceně přístroje

- plná datová a aplikační kompatibilita se zařízením používaným na pracovišti zadavatele, tedy kompatibilní se soubory formátu *.fsa a *.ab1. Jde o data získaná pomocí genetického analyzátoru (sekvenátoru) ABI 3130

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení analytického systému do provozu

- obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz odkaz: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty

Uchazeč splňuje: ANO/NE						podpis