Plicní ventilátory nižší třídy pro Krajskou zdravotní, a. s.

Technická specifikace

Plicní ventilátor nižší třídy A

Obecné požadavky na přístroj

- Ventilace pediatrických pacientů a dospělých.

- Monitorování pomocí ovládací obrazovky, která je dotyková nebo opatřena tlačítky nebo kombinace obou možností, která musí být provedena tak, aby svrchní krycí vrstva ventilátoru přecházela bez přerušení přes ovládací tlačítka (tj. aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru) tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru. Ovládání i pomocí otočného ovladače.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce Standby nebo funkce rychlého zapnutí ventilátoru pro rychlé zahájení ventilace.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie) na minimálně 45 minut provozu.

- Ukládání trendů minimálně po dobu 48 hodin.

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu.

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů zadavatele

- Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.

- Minimální požadované parametry, které požadujeme přenášet do informačního systému:

  - Dechový objem, dechová frekvence, inspirační tlak (špičkový, plateau, exd-expirační) inspirační frakce kyslíku, ventilační režim, plicní compliance, průtok plynů v případě HFNO či kyslíkové terapie

- Možnost využití pro transport pacienta v rámci nemocnice:

  - rozumí se taková konstrukce ventilátoru, která umožní jeho uživatelsky snadné odpojení od stojanu/vozíku/podvozku a umístění do nemocničního lůžka, nebo na nemocniční lůžko

  - Nebo součástí dodávky musí být takový typ stojanu/vozíku/podvozku, na kterém je ventilátor pevně umístěn a zabezpečen proti pádu. V tomto případě musí být stojan/vozík/podvozek během transportu jednoduše připojitelný k lůžku s pacientem.

- Váha ventilátoru během transportu:

  - maximálně 8 kg (včetně) v případě, kdy je možné odpojení ventilátoru od stojanu/vozíku/podvozku, nebo

  - maximálně 30 kg (včetně) v případě stojanu/vozíku/podvozku, na kterém je ventilátor pevně umístěn a zabezpečen proti pádu a stojan/vozík/podvozek je během transportu připojen k lůžku s pacientem

Ventilační režimy

- CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP s tlakovou podporou (PS), ventilace na dvou tlakových hladinách (BIPAP), NIV, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu, záložní „apnoe ventilace“ (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta odpovídající náhrada)

- U režimu HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače je možné dodat produkt odlišného výrobce, než je výrobce ventilátoru.

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků.

- Automatické přepínání mezi řízenou a spontánní ventilací v závislosti na dechovém úsilí pacienta.

Ventilační parametry

- Nastavitelný elektronický PEEP minimálně 0-20 cm H2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 6-60 cmH2O.

- Nastavitelná frekvence minimálně 5-80 dechů/minutu.

- Nastavitelný FiO2 v rozsahu 21-100 %.

- Flow-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně 1-10 l/min.

- Nastavení exspiračního triggeru.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

- Trysková pneumatická nebulizace synchronizovaná s inspiriem.

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně minimálně 3 křivky.

- Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak.

- Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, autoPEEP.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I : E, dechová frekvence.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve 3 stupních dle priority.

Základní požadované vybavení přístroje

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky.

- V případě, že je ventilátor odpojitelný od stojanu/vozíku/podvozku musí být pro účely transportu pacienta snadno snímatelný bez potřeby použití nářadí.

- Ventilátor musí mít rukojeť pro transport.

- Držák ventilačního okruhu.

- Aktivní zvlhčovač.

- 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače.

- 2 ks pacientský okruh pro použití s aktivním zvlhčovačem.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů

Možnost doplnění

- Integrovaná volumetrická kapnometrie včetně čidla.

Plicní ventilátor nižší třídy B

Obecné požadavky na přístroj

- Přístroj pro umělou plicní ventilaci pediatrických pacientů i dospělých.

- Monitorování pomocí obrazovky s velikostí úhlopříčky minimálně 15 palců s možností montáže obrazovky mimo tělo ventilátoru do vzdálenosti 3 m od těla ventilátoru.

- Obrazovka ventilátoru je dotyková a opatřena tlačítky, která musí být provedena tak, aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru. Ovládání i pomocí otočného ovladače.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce StandBy.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie) na minimálně 30 minut provozu, životnost baterie min. 2 roky.

- Ukládání trendů minimálně na 48 hodin.

- Pořízení a uložení snímku obrazovky.

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů (kyslík a vzduch) zadavatele.

Ventilační režimy

- Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP s tlakovou podporou (PS), ventilace na dvou tlakových hladinách (BIPAP), neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace“, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 60 litrů za minutu (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada).

Ventilační parametry

- Nastavitelný PEEP minimálně v 0-50 cmH2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 5-90 cmH2O.

- Nastavitelná frekvence minimálně 5-80 dechů/min.

- Nastavitelný FiO2 v rozsahu 21-100 %.

- Flow-trigger nastavitelný minimálně od 0,2 L/min.

- Nastavení exspiračního triggeru v rozsahu minimálně 5-60 % špičkového inspiračního průtoku.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

- Nastavitelná kompenzace odporu endotracheální nebo tracheostomické kanyly.

- Kompenzace úniků v dýchacím okruhu.

- Z obrazovky ventilátoru ovládaná nebulizace synchronizovaná s inspiriem, nastavitelná doba nebulizace.

- Automatická procedura odsávání s preoxygenací a postoxygenací.

- Inspirační a exspirační hold.

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně minimálně 4 křivky.

- Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky vč. reference, trendy.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak.

- Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, P01, autoPEEP.

- Pacientská spirometrie s detailní analýzou plicní mechaniky.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence.

- Grafické rozlišení řízené a spontánní ventilace.

- Zobrazení indexu mělkého dýchání RSBI.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve 3 stupních dle priority, záznam alarmových hlášení.

- Optický alarm viditelný ze všech stran – 360° viditelnost bez točení/manipulace s obrazovkou.

Základní požadované vybavení přístroje

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky.

- Držák ventilačního okruhu.

- Integrovaná volumetrická kapnometrie včetně čidla.

- 10 ks pacientský okruh pro jednorázové použití.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů.

- U 6 ks plicních ventilátorů jsou požadovány následující funkce:

  - Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací a optimalizací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků.

  - Automatické přepínání mezi řízenou a spontánní ventilací v závislosti na dechovém úsilí pacienta.

  - Grafické zobrazení a interpretace plicní mechaniky s kalibrací na konkrétního pacienta. Grafické zobrazení plic s dynamickou změnou R a C, včetně reference. Zobrazení poměru mandatorního dýchání vůči dýchaní spontánnímu v grafu. Grafické zobrazení pohybu bránice interpretující spontánní dechovou aktivitu.

  - Manévr ke zjištění plicní mechaniky pomalým průtokem s vykreslením křivky tlak-objem s možností nastavení parametrů manévru a plně automatickým určením inflexních bodů křivky pro přímého nastavení ventilačních parametrů (PEEP a VT nebo Pinsp.), možnost uložení referenční křivky.

- U zbylých 5 ks plicních ventilátorů jsou požadovány funkce pro pacienty s ARDS:

  - Měření spotřeby kyslíku za minutu VO2.

  - Stanovení EE (energy expenditure) a RQ (respiratory quotient).

  - Měření EELV.

  - Aktivní zvlhčovač s příslušenstvím, držák na aktivní zvlhčovač na ventilátoru.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….