Plicní ventilátory vyšší třídy a transportní ventilátory vyšší třídy pro Krajskou zdravotní, a. s.

Technická specifikace

A. Plicní ventilátor vyšší třídy

Obecné požadavky na přístroj

- Přístroj pro umělou plicní ventilaci pediatrických pacientů i dospělých.

- Monitorování pomocí obrazovky s velikostí úhlopříčky alespoň 15 palců s otočným ovládacím prvkem s možností montáže obrazovky mimo tělo ventilátoru do vzdálenosti 3 m od těla ventilátoru.

- Obrazovka ventilátoru je dotyková nebo opatřena tlačítky nebo kombinace obou možností, která musí být provedena tak, aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce Standby nebo funkce rychlého zapnutí ventilátoru pro rychlé zahájení ventilace.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie). (Hodnocené funkční subkritérium – minimální doba provozu na náhradním zdroji elektrické energie. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, kolik minut je ventilátor schopný fungoval na náhradním zdroji elektrické energie.)

- Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.

- Minimální požadované parametry, které požadujeme přenášet do informačního systému:

  - Dechový objem, dechová frekvence, inspirační tlak (špičkový, plateau, exd-expirační) inspirační frakce kyslíku, ventilační režim, plicní compliance, průtok plynů v případě HFNO či kyslíkové terapie

- Ukládání trendů minimálně na 48 hodin.

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu.

- Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů zadavatele.

Ventilační režimy

- Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, APRV, CPAP s tlakovou podporou (PS), ventilace na dvou tlakových hladinách (BIPAP), neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace“, HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače a s maximálním průtokem alespoň 50 litrů za minutu (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se HFNO a aktivní zvlhčovač ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.) (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada).

- U režimu HFNO ventilace s použitím aktivního zvlhčovače je možné dodat produkt odlišného výrobce, než je výrobce ventilátoru.

- Automatický režim pro pacienty s dechovou aktivitou i bez dechové aktivity s automatickou regulací frekvence řízených dechů i inspiračních tlaků

- Automatické přepínání mezi řízenou a spontánní ventilací v závislosti na dechovém úsilí pacienta.

- Automatický protokol pro odpojování pacienta od umělé plicní ventilace s nastavitelnými parametry.

Ventilační parametry

- Nastavitelný PEEP minimálně v 0-50 cmH2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 20-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 5-90 cmH2O.

- Nastavitelná frekvence minimálně 5-80 dechů/min.

- Nastavitelný FiO2 v rozsahu 21-100 %.

- Flow-trigger nastavitelný v rozmezí minimálně 0,5-15 l/min

- Nastavení exspiračního triggeru v rozsahu minimálně 5-60 % špičkového inspiračního průtoku.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

- Nastavitelná kompenzace odporu endotracheální nebo tracheostomické kanyly.

- Membránová (vibrating mesh) nebulizace synchronizovaná s inspiriem ovládaná z obrazovky ventilátoru, nastavitelná doba nebulizace minimálně 5-30 min., možnost kontinuální mikronebulizace.

- V případě nemožnosti nedodání membránové (vibrating mesh) nebulizace požadujeme dodání externího produktu (možné dodání odlišného výrobce, než je výrobce ventilátoru) pro membránovou nebulizaci. V případě externího zařízení pak není požadována synchronizace s inspiriem a ovládání z obrazovky ventilátoru.

- Manévr ke zjištění plicní mechaniky s vykreslením křivky tlak-objem s možností nastavení parametrů manévru a automatickým určením inflexních bodů křivky.

- Automatický systém pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s funkcí pro zadržení tlaku. (Hodnocené funkční subkritérium – ovládání z obrazovky ventilátoru. Do tabulky na konci dokumentu doplňte, zda se tento automatický systém ovládá z obrazovky ventilátoru, či nikoliv.)

- V případě nemožnosti dodání automatického systému pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s funkcí pro zadržení tlaku, požadujeme dodání externího zařízení s obdobnou funkcí. (Tímto není dotčené hodnocení funkčního kritéria výše.)

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách – současně minimálně 3 křivky.

- Grafické zobrazení – tlakové, objemové, průtokové křivky, smyčky, trendy.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý, minutový, únik, kontrola skutečného objemu, PEEP, CPAP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak.

- Monitorace plicní mechaniky – poddajnost, rezistence, P01, expirační časová konstanta, autoPEEP.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve 3 stupních dle priority.

Základní požadované vybavení přístroje:

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky nebo pevná montáž do prostředí lůžka, dle požadavku zadavatele pro konkrétní pracoviště.

- Držák ventilačního okruhu.

- Integrovaná volumetrická kapnometrie včetně čidla.

- Aktivní zvlhčovač.

- 2 ks pacientský okruh pro použití aktivního zvlhčovače.

- 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů.

B. Transportní ventilátor vyšší třídy

Obecné požadavky na přístroj

- Ventilace pediatrických pacientů a dospělých.

- Certifikace ventilátoru pro použití během transportu pacienta v sanitních vozidlech (DRNR, ZZS)

- Monitorování pomocí ovládací obrazovky, která je dotyková nebo opatřena tlačítky nebo kombinace obou možností, která musí být provedena tak, aby svrchní krycí vrstva ventilátoru přecházela bez přerušení přes ovládací tlačítka (tj. aby neexistoval žádný volný prostor mezi tlačítkem a tělem ventilátoru) tak, aby nemohlo docházet k zatékání infekčního materiálu do prostoru mezi tlačítkem a tělem ventilátoru. Ovládání i pomocí otočného ovladače.

- Kompletní uživatelské ovládání v českém jazyce.

- Funkce Standby nebo funkce rychlého zapnutí ventilátoru pro rychlé zahájení ventilace.

- Napájení z elektrické sítě 230 V/50 Hz, náhradní zdroj elektrické energie (vnitřní baterie) na minimálně 300 minut provozu.

- Konektivita na datovou integrační platformu zadavatele dle specifikace uvedené v obecné části této zadávací dokumentace.

- Minimální požadované parametry, které požadujeme přenášet do informačního systému:

  - Dechový objem, dechová frekvence, inspirační tlak (špičkový, plateau, exd-expirační) inspirační frakce kyslíku, ventilační režim

- Vestavěná turbína jako zdroj hnacího tlaku. Pod pojmem „vestavěná turbína“ bude akceptováno veškeré originální příslušenství daného produktu sloužící k danému účelu. Zadavatel bude akceptovat alternativní technické řešení, které plně nahrazují vestavěnou turbínu jako zdroj hnacího tlaku a zajišťují dostatečnou dodávku medicinálního vzduchu pro ventilaci pacienta.

- Připojení na stávající rozvod medicinálního kyslíku.

- Váha ventilátoru během transportu maximálně 8 kg.

Ventilační režimy

- Minimálně CMV, SIMV, SIMV-PC, CPAP s tlakovou podporou (PS), neinvazivní ventilace, záložní „apnoe ventilace (použitá terminologie ventilačních režimů vychází z terminologie používané na stávajícím vybavení a může být nabídnuta funkčně ekvivalentní náhrada).

Ventilační parametry

- Nastavitelný PEEP minimálně 0-20 cmH2O.

- Nastavitelný dechový objem minimálně 50-2000 ml.

- Nastavitelný inspirační tlak minimálně 6-55 cmH2O.

- Nastavitelná dechová frekvence minimálně 5-60 dechů/min.

- Nastavitelný FiO2 minimálně v rozsahu 40-100 %.

- Nastavitelný flow trigger 1-10 l/min.

- Automatická kompenzace odporu ventilačního okruhu.

Monitorace

- Sledování: objem, průtok, tlak v dýchacích cestách.

- Grafické zobrazení – tlakové, průtokové křivky.

- Sledování dechových objemů – jednotlivý a minutový exspirovaný objem, PEEP, špičkový tlak, střední tlak, plateau tlak, spontánní dechová minutová ventilace.

- Sledování průtoku – inspirační, expirační, poměr I:E, dechová frekvence.

- Akustické a optické alarmy chybových hlášení alespoň ve stupních dle priority.

Základní požadované vybavení přístroje

- Rukojeť pro transport.

- Držák pro zavěšení na lůžko a eurolištu.

- 2 ks pacientský okruh pro použití bez aktivního zvlhčovače.

- Testovací plíce – pokud jsou nutné k provádění uživatelských testů.

Možnost doplnění

- Vozík s brzditelnými antistatickými kolečky.

| Označení kritéria | Kritérium | Odpověď |
| --- | --- | --- |
| ET | Minimální doba provozu na náhradním zdroji elektrické energie (odpověď uveďte v minutách) |  |
| EF1 | HFNO a aktivní zvlhčovač s ovládáním na hlavní obrazovce ventilátoru (odpověď ANO/NE) |  |
| EF2 | Automatický systém pro hlídání a nastavení tlaku v obturační manžetě endotracheální kanyly nebo tracheální rourky s ovládáním z obrazovky ventilátoru (odpověď ANO/NE) |  |

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….