Příloha č. 2b - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Dodávka kolposkopů pro Masarykovu nemocnice 
v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk a Nemocnici Litoměřice, o.z. - 
Část 2 - Dodávka kolposkopu - Nemocnice Litoměřice, o.z.

Popis:

Gynekologické křeslo s kolposkopem pro vyšetřování gynekologických pacientek.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	 Gynekologické křeslo s kolposkop (Nemocnice Litoměřice)

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Gynekologické vyšetřovací křeslo s kolposkopem

- Elektricky nastavitelná výška křesla

- Nejnižší nástupní výška maximálně 65 cm tj. vzdálenost mezi zemí a nejnižší polohou plochy sedacího dílu

- Pomocný nástupní schůdek s protiskluzovou úpravou povrchu

- Nejvyšší výška sedací části od země minimálně 90 cm

- Elektrické nastavení náklonu sedací i opěrné části

- Šířka pracovní plochy sedáku alespoň 60 cm

- Zatížitelnost minimálně 180 kg

- Nožní ovladač pro polohování křesla

- Ruční ovladač pro polohování křesla

- Nerezová odpadová mísa

- Ruční madla (opěrky rukou)

- Opora hlavy (podhlavník)

- Podkoleními opěrka (tzv. šauty)

- Sedák s výřezem

- Držák papíru

- Přídavná lampa – např. uchycená na boční liště křesla nebo jiné řešení uchycení

- Integrovaný kolposkop do konstrukce křesla specifikován dále

Kolposkop

- Binokulární systém se samostatným optickým kanálem

- Binokulární tubus lomený

- Pracovní (ohnisková) vzdálenosti 300 mm

- Měnitelné zvětšení minimálně v 5 krocích v rozsahu zvětšení minimálně 5x až 22x

- LED zdroj světla s regulací intenzity osvětlení

- Zdroj světla součástí polohovacího ramene

- Integrovaná kamera do těla kolposkopu s výstupní videosignálem s rozlišením minimálně 1920x1080 pixelů

- Nastavitelný zelený filtr

- Nastavení dioptrické korekce okulárů v rozsahu minimálně -5 až +5 D

- Vyvážené polohovací rameno k nastavení pozice hlavy ve třech rovinách - rádius minimálně 50 cm)

  - Aretace polohy ramene

  - Kloub na konci ramene pro naklápění hlavy kolposkopu

- Ergonomická rukojeť pro polohování hlavy kolposkopu

- Integrovaný světlovodný kabel v polohovacím rameni

- Pevně spojený s gynekologickým křeslem

Kompaktní nahrávací zařízení

- Vstup videosignálu pro napojení kamery kolposkopu

- Nahrávání fotografií a videa v rozlišení minimálně 1080p

- Výběr zdroje videosignálu

- Nahrávání na musí být možné na externí USB flashdisk i na interní disk

- Interní pevný disk o minimální kapacitě 1TB

- Záznamy ve formátech spustitelných v počítači

- Podpora DICOM formátu a odesílání do systému PACS

- Připojitelnost do datové sítě LAN (konektor RJ-45) s rychlostí 1 Gbit/s

- Video výstup DVI nebo SDI nebo HDMI

- Minimálně 2x USB rozhraní

- LCD displej pro zobrazení záznamů

- Součástí ovládací nožní spínač (pedál) pro spínání provedení záznamu