# Technická specifikace – Operační oftalmologický mikroskop

- Mobilní operační mikroskop s kamerou pro operativu pro operační výkony na předním i zadním segmentu oka

- Operační mikroskop oftalmologický na mobilním podstavci

- Apochromatická optika v celém optickém systému mikroskopu

- Motorizovaný zoom – minimálně 1:6

- Motorizovaný fokus

- Motorizovaný posuv v ose x, y s možným tlačítkem pro reset všech nastavení a návrat do nulové polohy s minimálním rozsahem posunu

- X-Y posun minimálně 60 x 60 mm

- Automatická kontrola nastavení rychlosti jednotlivých parametrů v závislosti na operatérovi

- Minimální pracovní vzdálenost apochromatického objektivu je 200 mm

- Zaostření v minimálním rozsahu 50 mm

- Naklápěcí binokulár minimálně 180°, se šroubovatelnými širokoúhlovými okuláry pro dioptrickou korekci oči operatéra 10x nebo 12,5x zvětšení. Na rameni je integrovaný display zobrazující minimálně informace typu: RED reflex, zoom, intenzitě světla, identifikaci osy XY.

- Stereoasistent s přímým binokulárním tubusem

- Naklápěcí stereoasistentský mikroskop minimálně 160°, se šroubovatelnými okuláry pro dioptrickou korekci očí asistenta 10x nebo 12,5x zvětšení

- Hlavní zdroj světla koaxiální osvětlení LED o minimální životnosti 50 000 pracovních hodin a výkonu minimálně 45W

- Náhradní zdroj LED, taktéž o minimální životnosti 50 000 pracovních hodin a výkonu minimálně 45W

- Možnost simulace různých světelných parametrů minimálně: denní světlo, halogenové osvětlení

- Možnost plynulé nastavitelné diafragmy pro změnu hloubky ostrosti mikroskopu

- Koaxiální osvětlení pro dosažení červeného reflexu s funkcí zapnutí/vypnutí, plynulé regulace

- Filtry před UV a modrým světlem dle standardu ISO

- IR filtr

- Žlutý filtr

- Motorizovaný fokusační systém

- Programovatelný nožní ovladač s minimálně 14 funkcemi, libovolně programovatelný

- Elektromagnetické brzdy ve všech osách mikroskopu

- Zemní pojízdný stativ s brzdou, s elektromagnetickými brzdami a s možností definování nastavení systému pro více operatérů

- Možnost exportu dat USB 3.0

- Grafický Full HD monitor s minimálním rozlišením 1920x1080 pro video projekci minimálně 21'' na těle mikroskopu

- Dotykový displej na noze mikroskopu pro snadné nastavení pokročilých funkcí, definování a nastavení funkcí pedálu, nastavení osvětlení, rychlosti, uložení preferovaného nastavení chirurgů, nastavení postupů, vyvážení celého systému

- Vyvážení mikroskopu pomocí inteligentního systému, hodnoty vyvážení lze prověřit na displeji mikroskopu

- Kamera 3 chip s rozlišením minimálně 1920 (H) x 1080 (V), formát videa 1080/60P, 1080/60i, s výstupy: VIDEO OUT (x1) (BNC), S VIDEO OUT (x1), HDMI OUT (x1) (HDMI connector), HD-SDI OUT (x2) (BNC, HD/3G)"

- Integrovaný video a archivační systém s možností napojení na NIS s archivačním systémem o velikosti dat minimálně 1TB, výstupem HDMI, USB, DVI, výstup pro síťové připojení (LAN)

- Medicínský videorekordér, který je schopen nahrávat a přehrávat 3D a 2D obraz

- Medicínský rekordér s interním úložištěm a minimální kapacitou 2 TB. Minimálně 3 úrovně kvality záznamu (Standard/High/Best), volba rozlišení záznamu (Full HD / HD / SD)

- Rekordér s výstupy: 1x 3D-SDI, 1xDVI-D, S-VIDEO, VIDEO, AUDIO, RJ-45, 2x USB 3.0 (type A), 4x USB 2.0 (type A), USB 2.0 (type B), RS-232C

- Možnost dodatečného rozšíření mikroskopu pro operaci zadního segmentu oka

- Napájení z el. sítě 230V / 50Hz