Příloha č. 2 Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem REACT – EU 99 – Kavitační ultrazvukový chirurgický aspirátor (CUSA) pro Krajskou zdravotní, a.s., Nemocnice Litoměřice, o.z.

Popis:

Chirurgický ultrazvukový aspirátor určený k fragmentaci, emulgaci a odsávání tkání, převážně v oblasti mozku a souvisejících tkání při neurochirurgické operativě.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Chirurgický ultrazvukový aspirátor (CUSA)

- Kompaktní provedení malých rozměrů

- Možnost umístění i na otočné stropní stativy

- Systém bez potřeby chlazení

- Tři pracovní frekvence – 25 kHz, 35kHz a 55 kHz

- Integrovaná irigační pumpa a odsávání

- Titanové provedení nástrojů pro opakované použití a sterilizaci při 134 °C bez nutnosti výměny koncovek

- Lehké nástroje o různých délkách a vnějších průměrech od 1,4 mm do 3,3 mm

- Snadná výměna nástrojů během operace ve sterilním poli

- Možnost použití i jako harmonický skalpel pouhým připojením nástroje

- Ručka (handpiece) pro neurochirurgickou operativu

- Nástavce:

  - 1 ks	dlouhý zahnutý, vnější průměr 2,3 mm

  - 1 ks	dlouhý zahnutý, vnější průměr 2,0 mm

  - 1 ks	krátký zahnutý, vnější průměr 2,0 mm

  - 1 ks	Nástavec kostního skalpelu včetně sady variabilních koncovek (koncovka krátká a dlouhá, pilka a rašple)

- Nožní spínač

- Nádoba na odsávání minimálně o objemu 2 l

- Hadicový set pro oplach a sání

- Systém musí být plně použitelný se stávajícími jednotkami a ručními nástavci výrobce Söring, kterými neurochirurgická klinika již disponuje

Vozík pro přístroj s brzditelnými kolečky a držákem na odpadní láhev

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 Technická specifikace:

V ……(vyplní účastník)……… dne …(vyplní účastník)…

Za společnost

………………………(vyplní účastník)………………………………

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní účastník)……………………………….