Dotaz č. 1:

Zadavatel v části „REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 2. - Artroskopická sestava Nemocnice Most, o.z.“ požaduje artroskopickou pumpu s oplachem a odsáváním.

Rozumí tomu účastník správně, že Zadavatel požaduje pumpu/odsávací pumpu, kde přítok a odtok roztoku jsou vzájemně řízeny a oplachový i odsávací tlak měřeny a umožňují tak bezpečně provádět ortopedické operace?

Zdůvodnění: Dle znalostí účastníka je tato technologie na pracovišti v současnosti používána.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v části „REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 2. - Artroskopická sestava Nemocnice Most, o.z.“ požaduje artroskopickou pumpu s oplachem a odsáváním o výkonu 2 l/min. V návodu námi nabízeného přístroje je uvedena celková hodnota průtoku 2 500 ml/min. vzhledem k řízení obou modalit (odtok + přítok).

Vzhledem k tomu, že tato veličina převyšuje obě hodnoty pro přítok a odtok, které Zadavatel požaduje, účastník se ptá, zdali bude Zadavatel akceptovat zařízení, které má v návodu uvedeno celkovou hodnotu průtoku 2 500 ml/min.?

Dotaz č. 3:

Zadavatel v části „REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 2. - Artroskopická sestava Nemocnice Most, o.z.“ požaduje „kombinovaná jednotku artroskopická“. Technický popis zařízení odpovídá konkrétnímu přístroji, které má v ČR exklusivní zastoupení.

Účastník se proto ptá, zdali Zadavatel umožní v souladu s § 6 ZZVZ dodávku samostatných přístrojů značky ConMed tj. shaveru, vaperu (HF jednotky) a pumpy, které splňují medicínský účel požadovaný Zadavatelem a je provozně podstatně levnější než požadované řešení?

Zdůvodnění: jedná se o standardní řešení, které je dnes v nemocnici používáno. Pro vyloučení veškerých pochybností účastník níže uvádí parametry nabízeného řešení značky ConMed:

Vaper:

- Výkon monopolární a bipolární 400 W

- Manuální nastavení parametrů pomocí efektu

- Monitorace teploty pomocí teplotního čidla na distálním konci elektrody – nastavení max. teplotního prahu

- Ochrana proti poškození při kontaktu s jiným nástrojem

- Nožní pedál ovládáním výkonu

Shaver:

- 500 - 12 000 otáček/min.

- 500 - 2500 oscilací/min.

- Odsávání regulovatelné na nástroji

- Sklíčidlo pro standardní vrtáky součástí dodávky (případně dodání vrtacího ručního nástavce se standardním sklíčidlem)

Pumpa

- Tlak 10 – 150 mmHg

- Maximální flow rate 2 500 ml/min.

- Režim Wash, Lavage