Dotaz č. 1:

Zadavatel v části REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 4. - Endoskopická sestava, Nemocnice Litoměřice, o.z. požaduje v části kamerová hlava „podpora technologie NIR/ICG zobrazení viz požadavek u kamerové jednotky“. Účastník nabízí kamerovou jednotku s podporou této modality s připojitelnou kamerovou hlavou s nativním 4K rozlišením a připojitelnou ICG kamerovou hlavou s výstupním rozlišením ve 4K, kdy tohoto rozlišení je docíleno algoritmem kamerové jednotky.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku kamerové hlavy s podporou ICG s výstupním rozlišením ve 4K, případně nabídku kamerové hlavy se 4K snímacím čipem bez podpory ICG?

Dotaz č. 2

Zadavatel v části REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 4. - Endoskopická sestava, Nemocnice Litoměřice, o.z. požaduje v části kamerová hlava – zalamovací „Zalomitelná optika respektive objektiv do 90° oproti tělu kamery“. Dle znalostí účastníka zalomitelná optika pro účely urologie neexistuje.

Rozumí formulaci účastník správně, že se jedná o objektiv/kamerovou hlavu s integrovaným objektivem?

Dotaz č. 3

Zadavatel v části REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 4. - Endoskopická sestava, Nemocnice Litoměřice, o.z. požaduje v části elektrochirurgická jednotka „Aktivní systém automatického řízení dodávané vysokofrekvenční energie a homogenity elektrického oblouku zajišťující eliminaci jiskření, respektive bezkontaktního koagulování u módů a nástrojů jenž k tomu nejsou určeny“.

Řez, elektrický oblouk a bezdotyková koagulace je založena právě na jiskření, které má tento parametr eliminovat. Může Zadavatel upřesnit, co je tímto parametrem myšleno?

Dotaz č. 4

Zadavatel v části REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 4. - Endoskopická sestava, Nemocnice Litoměřice, o.z. požaduje resektoskop pro bipolární resekci a dodání resekční kličky ve tvaru „U“.

Bude Zadavatel akceptovat dodání kličky se zemnící elektrodou, která je umístěna ve fixní vzdálenosti od kličky řezací, a to naproti řezací kličky kdy celá elektroda defacto tvoří tvar „O“?

Dotaz č. 5

Zadavatel v části REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 4. - Endoskopická sestava, Nemocnice Litoměřice, o.z. požaduje dodání 3D laparoskopu s čipem na distálním konci.

Bude Zadavatel akceptovat systém oddělitelné optiky s čipem v kamerové hlavě bez podpory úzkopásmového zobrazení, které nemá žádné schválené ani výzkumné indikace v dutině břišní?

Vysvětlení: nabízený systém oddělitelné optiky nabízí srovnatelnou kvalitu obrazu požadovanou Zadavatelem při podstatně nižších provozních nákladech, kdy kamerovou hlavu není nutné sterilizovat a k opotřebení tak dochází pouze u samotné optiky, která neobsahuje elektroniku.

Dotaz č. 6

Zadavatel v části REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 4. - Endoskopická sestava, Nemocnice Litoměřice, o.z. požaduje dodání 3D laparoskopu a modality pro ICG. Tyto technologie jsou v urologii využívány pro laparoskopickou operativu. Dle znalostí účastníka na pracovišti urologie v nemocnici Litoměřice není prováděna laparoskopická operativa, a tudíž požadavek výše uvedených technologií považuje účastník za neopodstatněný. Zároveň tyto požadavky podstatným způsobem omezují potencionální okruh uchazečů.

Vzhledem k pravidlům dotačního programu REACT, který stanovuje, že dodaná přístroje musí být po určitou dobu užívány s účastník ptá, zdali Zadavatel, s ohledem na absenci laparoskopických výkonů na pracovišti, na dodání těchto dvou položek (3D laparoskopu a modality ICG) trvá?