Soubor endoskopického vybavení pro vyšetření krku

Popis: Soubor kompletního endoskopického vybavení, které vzájemnou technologickou návazností komponent a funkčně sloučených celků, musí sloužit k provádění vyšetřování krční dutiny v intenzivní medicíně.

Seznam požadovaných položek:

Videoendoskopická sestava – 1 ks (Nemocnice Most, ARO)

- 1 ks	Kamerová jednotka

- 1 ks	Kamerová hlava

- 1 ks	Optika 1

- 1 ks	Optika 2

- 1 ks	Optika 3

- 1 ks	Zdroj světla

- 1 ks	Plochý monitor

- 1 ks	Přístrojový vozík

Flexibilní endoskopy – 1 ks (Nemocnice Most, ARO)

- 1 ks	Videorhinolaryngoskop

- 1 ks	Tenký videorhinolaryngoskop

- 1 ks	Tester těsnosti endoskopů

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Kamerová jednotka

- Pro zpracování obrazu z kamerové hlavy i z flexibilních videoendoskopů se snímacím čipem na distálním konci

- Nejvyšší zpracovatelné rozlišení obrazu ze snímacích prvků minimálně 1920x1080

- Funkce pro úpravy a nastavení snímaného obrazu:

  - Automatické nastavení jasu či intenzity světla

  - Nastavení kontrastu

  - Vyvážení bílé barvy

  - Nastavení velikosti obrazu

  - Elektronické zvětšení obrazu

  - Ostření obrazu

  - Volby celkového barevného odstínu

  - Zvýraznění obrazu tzv. enhancement

- Technologie úzkopásmového selektivního barevného zobrazení – technologie využívající biofyzikálního jevu spektrální absorpce světla hemoglobinem a generování barevně zkresleného obrazu vytvořeného filtrací obrazu zaměřené na blízké oblasti kolem hodnot vlnových délek 410 až 420 nm a 535 až 545 nm odpovídající oblastem spektra se špičkovou (významně vyšší než v blízkém okolí) absorpcí světla hemoglobinem ve viditelném spektru

- Funkce obraz v obraze

- Funkce zmrazení obrazu pro statické zobrazení určitého místa

- Paměť pro ukládání nastavení jednotky

- Ovládání jednotky pomocí klávesnice nebo na čelním panelu nebo možnost i přímo z endoskopu (neznamená kompletní na všech uvedených pozicích)

- Zadávání pacientských údajů k popisu snímků

- Ukládání a export fotografií na externí paměťové médium přes USB

  - USB paměťové médium s kapacitou minimálně 2TB pro ukládání snímků

- Výstupy minimálně: 2x HD-SDI, Kompozitní RGB

Kamerová hlava

- Snímání obrazu v rozlišení minimálně 1920x1080

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Optické zvětšení minimálně 1,2x

- Ovládací tlačítka na kameře minimálně 2 pro nastavení funkcí

- Kabel ke kamerové jednotce o délce minimálně 3 m

Optika 1

- Rigidní laryngoskopická optika s madlem na vývodu ke světlovodnému kabelu

- Pracovní délka minimálně 165 mm

- Průměr 10 mm

- Úhel pohledu 90°

- Autoklávovatelná při 134°C

- 2ks světlovodný kabel pro připojení ke zdroji světla, délka minimálně 3 m

Optika 2

- Pracovní délka minimálně 140 mm

- Průměr maximálně 4 mm

- Úhel pohledu 70°

- Autoklávovatelná při 134°C

- 1ks světlovodný kabel pro připojení ke zdroji světla, délka minimálně 3 m

Optika 3

- Pracovní délka minimálně 140 mm

- Průměr maximálně 4 mm

- Úhel pohledu 30°

- Autoklávovatelná při 134°C

- 1ks světlovodný kabel pro připojení ke zdroji světla, délka minimálně 3 m

Zdroj světla

- Možné i jako integrální součást kamerové jednotky

- LED technologie

- Vybavený pro podporu zobrazovacích metod:

  - úzkopásmové selektivní barevné zobrazení

Plochý monitor

- Barevný LCD nebo LED monitor

- Úhlopříčka minimálně 24“

- Rozlišení obrazu minimálně 3840 x 2160

- Certifikace MDE

- Pozorovací úhel ve všech směrech minimálně 170°

- Vstupy minimálně DVI-D, HDMI, 12G-SDI

- Umístění monitoru na vozíku na pohyblivém kloubovém rameni

Přístrojový vozík

- Vhodný pro umístění všech přístrojů sestavy

- Minimální rozměry pro snadnou manipulaci

- 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná

- Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky

- Pohyblivé kloubové rameno pro držení a nastavení pozice monitoru

- Lišta pro připevnění dalšího příslušenství

- Držák pro minimálně dva endoskopy

- Držák pro kamerovou hlavu

- Manipulační madla

- Antistatická povrchová úprava

Videorhinolaryngoskop

- Flexibilní diagnostický videorhinolaryngoskop bez pracovního kanálu

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 110°

  - směr pohledu přímý pohled

  - hloubka ostrosti minimálně 5,0 – 50,0 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 3,9 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 3,6 mm

  - pracovní délka minimálně 300 mm

  - celková délka maximálně 555 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 130°

  - dolů minimálně 130°

Tenký videorhinolaryngoskop

- Flexibilní diagnostický videorhinolaryngoskop bez pracovního kanálu

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Optický systém:

  - zorné pole minimálně 90°

  - směr pohledu přímý pohled

  - hloubka ostrosti minimálně 3,5 – 50,0 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 2,6 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 2,9 mm

  - pracovní délka minimálně 300 mm

  - celková délka maximálně 555 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 130°

  - dolů minimálně 130°