Technická specifikace operačního stolu pro ORL

Popis:

Operační stůl pro ORL oddělení Nemocnice Most, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	mobilní operační stůl

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- mobilní operační stůl s pevnou operační deskou

- elektrické polohování

    - nahoru/dolu

    - Trendelenburg/antiTrendelenburg

    - laterální náklony

    - zádová sekce

    - nožní segment

    - podélný posun

    - ostatní polohování stolu mechanicky

- základna včetně podvozku vyrobena z ocelové litiny nebo nerezové oceli

- operační stůl musí mít minimálně 4-segmentovou operační desku (základní segment, zádový, hlavový a 1-segmentová sekce pro dolní končetiny) o maximální šířce 600 mm včetně EURO lišt

- minimální délka operační desky při plném sestavení segmentů 2 000 mm

- nosnost operačního stolu minimálně 250 kg

- 4 dvojitá pojezdová kola o průměru minimálně 8 cm

- stůl musí být výškově stavitelný v rozsahu minimálně 690 - 1050 mm

- operační deska musí být RTG transparentní

- akumulátory s vysokou kapacitou minimálně na týden běžného provozu nebo minimálně na 60 operací tzn. 300 plných pohybů stolu

- podélný posun minimálně 300 mm

- Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 25°

- laterální náklony minimálně ± 20°

- zádová sekce minimálně 70°/-40°

- elektricky stavitelná podložka nohou minimálně 20°/-90°

- základní hlavový díl polohovatelný nahoru/dolu

- polstery operačního stolu:

  - odolné všem běžně používaným dezinfekčním roztokům

  - antistatické a antidekubitní - snižující riziko proleženin

  - výška minimálně 80 mm

- dálkové bezdrátové ovládání pomocí IR senzoru nebo ovládání pomocí kabelového ovladače

- záložní ovládání na noze stolu

- jednoduché odjímání jednotlivých částí – jednoduché západky

- indikátor stavu baterie

- postranní EURO lišty pro připevnění doplňků

Příslušenství k operačnímu stolu:

- podpěra ruky s popruhem, nastavitelná ve všech rovinách – 2 ks

- stavitelná (nahoru/dolů) hlavová podpěra tvar podkova – 1 ks

- ORL rám – 2 ks dle ilustračního obrázku

- úchyt ruky k hraně stolu – 1 pár

- poutací pás pro připoutání pacienta – 1 ks

- ramenní opěrky – 1 pár

- boční opěrka těla polohovatelná – 1 ks

- výškově stavitelný stojan na infuze se 4 háky, připojitelný k EURO liště desky operačního stolu – 1 ks

- nožní zarážky – 1 pár