Dodatečný dotaz k zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v nadlimitním režimu

„REACT – EU 98 – Laparoskopické vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s.“

Část 4: Přístrojové vybavení nemocnice Litoměřice

Reg. č. projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016263

Dotaz č. 1 – Kamerová hlava – zalamovací

Zadavatel požaduje v technické specifikaci části 4. následující:

- Zalomitelná optika respektive objektiv do 90° oproti tělu kamery při použití 
s resektoskopem

  - Přestavitelná do přímého směru – úhel 0°

Akceptuje zadavatel, bez jakékoliv penalizace, nabídku s dodávkou 1 ks endoskopické kamerové hlavy zalomené, bez možnosti přenastavení do přímého směru – úhel 0°

Odůvodnění: řešení naší firmy nabízí rotační endoskopickou hlavu, která přenastavení do přímého směru – uhel 0° řeší jiným technologickým řešením. 
V případě, že z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje umístění kamery kolmo dolů (většinou z důvodu horšího přístupu do pracovního kanálu), pak může tělo kamery zaaretovat kolmo nahoru a za pomocí tlačítka překlopit obraz o 180°. Tím docílí požadovaného.
Jedná se o shodné řešení, které nikterak neomezuje operatéra ani medicínský účel poptávaného operačního systému.
Zároveň se zadavatel vyhne podezření na tendenční vypsání na techniku firmy R. Wolf, zastoupenou firmami okolo skupiny Hospimed.