Příloha č. 2a - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Chirurgické vrtačky pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Litoměřice, o.z. - část 1 - Doplnění elektrických chirurgických vrtaček

Popis:

Doplnění stávajícího vybavení elektricky napájených vrtacích systémů ConMed (Linvatec) D3000.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Požadované položky použitelné se stávajícím vybavením vrtacích systémů ConMed (Linvatec) D3000

Řídící a napájecí jednotka (1 ks)

- Pro připojení kabelově napájených strojů od stávajících vrtacích systémů i nově nabídnutých

- Počet výstupů minimálně 2

- Nezávislé řízení pro oba výstupy

- Barevná dotyková obrazovka s ovládáním pro každý výstup samostatně pro přehlednost nastavení

- Možnost připojení nožního ovladače i od stávajících systémů

- Možnost nastavování parametrů ze sterilního pole ovládacím kabelem

Vrtačka (6 ks)

- Elektrická pohonná jednotka kabelově propojitelná s řídící jednotkou

- Propojovací kabel k řídící jednotce

- Připojitelná ke stávající i nově nabídnuté řídící jednotce

- Otáčky vrtání regulovatelné v rozsahu minimálně 0 - 1200 ot. / min.

- Otáčky frézování regulovatelné v rozsahu minimálně 0 - 300 ot. / min

- Kroutící moment frézování proměnlivý v rozsahu minimálně 0 - 13 Nm

- Kanylace minimálně 4 mm

- 3 režimy chodu: vpřed, vzad, oscilace

- Šroubovací, závitový program s nastavením limitů

Pila (6 ks)

- Elektrická oscilační pila kabelově propojitelná s řídící jednotkou

- Propojovací kabel k řídící jednotce

- Připojitelná ke stávající i nově nabídnuté řídící jednotce

- Oscilace regulovatelné v rozsahu minimálně 0 - 11000 osc. / min.

- Nastavitelná oscilační hlava – minimálně 4 pozice po 90°

- Upínání pilových listů bezklíčové

Malý kontejner pro nástrojová síta (6 ks)

- Kapacitně pro sestavu 1x vrtačka + 1x pila + 2x kabel

- Splnění požadavku dle ČSN EN 868-1/3.8 na primární obal, který vytváří mikrobiální bariéru

- Systém s opakovaně použitelnou antibakteriální bariérou (Louis Pasteurův princip) – bez filtru, labyrintová vložka vyrobena z plastu

- Optická kontrola bariéry při uzavřeném kontejneru

- Lisovaná hliníková vana z jednoho kusu

- Hliníkové víko pro větší odolnost frézované (nikoli lisované) z jednoho kusu, větší objem materiálu v rozích pro stabilitu při pádu, možnost výměny těsnění na místě, těsnění v jednom kuse bez viditelné spáry

- Universální držáky papírových štítků.

- Kovová madla se silikonovým pásem pro termickou izolaci pro přenos po sterilizaci

- Rozměry kontejneru (280x280x150 mm)

- Drátěné síto na nástroje, výška 70 mm

- Barvené odlišení kontejneru pomocí barevných rámečků na rukojetích (4 ks)

- Silikonová vložka pro síto

Nástavce

- Nástavce musí být použitelné i do stávajících strojů

- 6 ks - Nástavec AO/ASIF, autoklávovatelný

- 6 ks - Zavaděč K mini-drátů s rychloupínáním drátu – kleština pro dráty minimálně 0,7 – 1,6 mm, autoklávovatelný

- 6 ks - Nástavec pilový sagitální - oscilace minimálně 19 000 osc./min., autoklávovatelný, rychloupínání pilových listů

- 6 ks - Nástavec sklíčidlový tříčelisťový s klíčem (JACOBS) do průměru vrtáků minimálně 6 mm, autoklávovatelný

- 6 ks - Nástavec AO/ASIF pro frézování acetabula a dřeňové dutiny