Příloha č. 2b - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Chirurgické vrtačky pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk - část 2 - Modulární AKU chirurgické vrtačky

Popis:

Bateriově napájené modulární vrtací stroje pistolovitého tvaru pro vrtání, frézování a řezání malých i velkých kostí u výkonů v oboru ortopedie a obecné chirurgie.

Seznam požadovaných položek:

Sestava  – 1 ks (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem – pracoviště Rumburk, COS)

- 1 ks	Akumulátorová vrtačka – malá

- 1 ks	Akumulátorová vrtačka – velká

- 1 ks	Nabíjecí stanice

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Vrtačka - malá

- Modulární stroj s výměnnými nástavci pro výkony na malých kostech

- Levotočivý a pravotočivý chod motoru

- Plynulá regulace otáček motoru v obou směrech dle rozsahu stisku spouště

- Okamžité zastavení motoru po uvolnění spouště

- Okamžitý reverzní chod

- Ochrana proti přehřátí motoru

- Snadná výměna nástavců pomocí rychlospojky

- Nástavce:

  - 1 ks	Nástavec rychloupínací AO pro vrtání i frézování

  - 1 ks	Nástavec se sklíčidlem a klíčem pro vrtání, upínání vrtáků až do průměru minimálně 7 mm

  - 1 ks	Nástavec na K-dráty, pro průměr drátů v rozsahu minimálně 0,6 – 2 mm

  - 1 ks	Nástavec oscilační sagitální pily

- Nabíjecí baterie (2 ks)

  - Zajištění sterility bez nutnosti vkládání baterií přímo do sterilizátoru (tj. například sterilizovatelným krytem)

  - Baterie technologie Li-ion s dlouhou životností (tzv. bez paměťového efektu)

  - Kapacita baterie minimálně 16 Wh

- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky, pokud je potřeba

- Sterilizační síto s držákem komponent pro uvedenou sestavu

Vrtačka - velká

- Modulární stroj s výměnnými nástavci pro výkony na velkých kostech

- Levotočivý a pravotočivý chod motoru

- Plynulá regulace otáček motoru v obou směrech dle rozsahu stisku spouště

- Okamžité zastavení motoru po uvolnění spouště

- Okamžitý reverzní chod

- Ochrana proti přehřátí motoru

- Snadná výměna nástavců pomocí rychlospojky

- Nástavce:

  - 1 ks	Nástavec rychloupínací AO pro vrtání i frézování

  - 1 ks	Nástavec se sklíčidlem a klíčem pro vrtání, upínání vrtáků až do průměru minimálně 7 mm

  - 1 ks	Nástavec na K-dráty, pro průměr drátů v rozsahu minimálně 1 – 4 mm

  - 1 ks	Nástavec oscilační sagitální pily

- Nabíjecí baterie (2 ks)

  - Zajištění sterility bez nutnosti vkládání baterií přímo do sterilizátoru (tj. například sterilizovatelným krytem)

  - Baterie technologie Li-ion či Lithium s dlouhou životností (tzv. bez paměťového efektu)

  - Kapacita baterie minimálně 18,5 Wh

- Potřebné mazivo a sada pro uživatelskou údržbu vrtačky, pokud je potřeba

- Sterilizační box včetně síta s držákem komponent pro uvedenou sestavu

Nabíjecí stanice

- Pro nabíjení baterie velké i malé vrtačky

- Funkce formátování baterií pro obnovení nejvyšší možné kapacity baterie

- Pro nabíjení minimálně 4 baterií současně