Hmotnostní spektrometr

Popis:

Hmotnostní spektrometr MALDI pro oddělení klinických laboratoří Nemocnice Litoměřice, o.z. Krajské zdravotní, a.s..

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Hmotnostní spektrometr MALDI

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Stolní MALDI-TOF hmotnostní spektrometr

- systém umožňující rychlou identifikaci mikrobiálních agens pomocí Matrix Assisted Laser Desorption / Ionisation Time-Of-Flight (MALDI-TOF) hmotnostní spektrometrie

- Systém musí obsahovat potřebný hardware, ovládací software, vyhodnocovací a statistický software, referenční databáze, modul pro externí přípravu vzorků, příslušenství pro preanalytickou fázi a vlastní identifikaci vzorku, UPS a čtečku čárových kódů

- IVD příslušenství zajišťující rychlé, rovnoměrné zasychání matrice na terčíku (destičce) a standardizovanou, reprodukovatelnou krystalizaci matrice zajišťující optimalizaci IVD workflow.

- Kompletní řešení využívající stolní hmotnostní spektrometr pro měření v lineárním módu a kompletní software s referenční databází pro rutinní identifikace mikroorganismů a nebezpečných biologických agens. Možnost využití systému pro detekci mechanismů rezistence a konfirmace rezistence k antibiotikům.

- Systém s garancí počtu střel min. 500 mil. a vyšší

- Garantovaná životnost laseru minimálně 8 let

- Schopnost zajištění optimálního výkonu systému a pravidelné udržování klíčových parametrů zodpovědných za výkon (laser + detektor). Ladění probíhá automaticky bez dalších nákladů na přípravu vzorků nebo asistenci uživatele.

- CE-IVD rychlá identifikace mikroorganismů kombinovaná s okamžitou detekcí markerů resistence. Detekce markerů resistence proběhne současně s identifikací vzorků a nevyžaduje žádnou další práci ze strany laboratorních pracovníků, vzorek se nemusí opakovaně očkovat ani nevyžaduje žádné další finanční zatížení laboratoře. Minimální požadavek na epidemiologicky významné resistence detekce plazmidu blaKPC u K. pneumoniae a E. coli.

- Schopnost rozlišovat S. pneumonae, S. pseudopsneumonae a S.mitis/oralis v rutinní CE-IVD automatické analýze bez nutnosti testování dalšího vzorku.

- Rychlá detekce MRSA resistence probíhající současně s identifikací Staphylococcus aureus. Detekce markerů resistence proběhne současně s identifikací vzorků a nevyžaduje žádnou další práci ze strany laboratorních pracovníků, vzorek se nemusí opakovaně očkovat ani nevyžaduje žádné další finanční zatížení laboratoře. Akceptujeme i RUO metodu.

- Systém pro generování vakua ve spektrometru (výkonná vakuová pumpa), která vytvoří vakuum maximálně do 3 hodin s nízkou hlučností max. 60 dB a bez produkce zplodin, které by mohly kontaminovat prostředí laboratoře.

- Integrované řešení automatického čištění iontové optiky maximálně do 15 minut bez nutnosti servisního zásahu.

- Referenční IVD databáze pro dostatečné pokrytí potřeb mikrobiologické laboratoře musí obsahovat min. 4 000 jedinečných druhů (bakterií a kvasinek).

- IVD databáze musí být součástí dodávaného zařízení, lokalizována na pracovní stanici bez nutnosti vzdáleného přístupu k databázi z důvodu vyšší bezpečnosti systému.

- Referenční IVD knihovna musí zahrnovat klinicky nejvýznamnější druhy, ale také širokou škálu např. environmentálních druhů s cílem usnadnit identifikaci vzácných infekcí.

- Musí umožňovat použití jednorázových i opakovatelně použitelných terčíků (destiček) s čárovým kódem.

- Jednorázové terčíky (destičky) s čárovým kódem musí prokazatelně usnadňovat nanášení vzorku využívající hydrofobní a hydrofilní interakce nebo jiné technologie, která zajistí snížení možnosti kontaminace ze sousedních spotů.

- Musí umožňovat opakované vkládání jednorázových i opakovaně použitelných terčíků (destiček), tak aby byly postupně využity všechny pozice beze ztrát na destičce.

- Detekce iontů v pozitivním a negativním módu (umožnění detekce proteinů, ale také lipidů)

- Rychlá, snadná, IVD certifikovaná metoda pro MS spektrometrickou identifikaci z pozitivní hemokultury, která umožňuje identifikace více než 4 000 druhů bakterií a kvasinek pomocí IVD databáze, která je součástí dodávaného zařízení, lokalizovaná na pracovní stanici bez nutnosti vzdáleného přístupu k databázi.

- Jednoduchá (přímá) a rychlá příprava vzorků z pozitivních hemokultur s celkovou dobou identifikace mikroorganismů max. do 20 minut od signalizace pozitivní hemokultury včetně možnosti dodávání komerčně dostupných IVD souprav.

- Musí umožňovat nanesení matrice po min. 20 minutách od nanesení vzorku.

- Schopnost přerušit aktuální analýzu a spustit STATIM vzorek. Výsledek STATIM vzorku je dostupný za max. 3 minuty, s obnovením přerušené aktuální analýzy bez nutnosti další práce obsluhujícího personálu (žádné opakování, opětovné nanášení, opětovné vytváření seznamu vzorku apod.)

- Komerční dostupnost CE-IVD matrice validované pro daný přístroj, matrice je součástí IVD pracovního postupu tak, aby byla zajištěna nejvyšší reprodukovatelnost a kvalita spekter.

- Komerční dostupnost CE-IVD standardu pro kontrolu kvality a kalibračního materiálu pro kontrolovanou a vysoce reprodukovatelnou kalibraci spekter v hmotnostním rozsahu 2 000 - 20 000 Da.

- CE-IVD Software certifikovaný pro využití zařízení v klinické diagnostice.

- Software musí být schopen zaznamenat přítomnost směsné kultury a provést identifikaci ze vzorků pozitivních hemokultur.

- Identifikace mikroorganismů z pozitivních vzorků moči.

- Vyhodnocovací software modul pro detekci karbapenemáz a cephalosporináz v klinickém IVD režimu včetně komerčně dostupných CE-IVD souprav obsahujících matrici a interní kalibrátor (pro ověření spolehlivosti kalibrace přístroje). Software musí automaticky vyhodnotit hydrolýzu karbapenemu (průkaz karbapenemáz) a cefalosporinů (průkaz širokospektrých beta-laktamáz) bez nutnosti manuální analýzy hmotnostních spekter. Je nutné doložit postup operace a doložit oprávněni k jeho používání.

- SW modul pro konfirmaci rezistence ke Colistinu včetně komerčně dostupných souprav a kalibračního materiálu. Je nutné doložit postup operace a doložit oprávnění k jeho používání.

- Musí umožňovat vkládání vlastních naměřených spekter do databáze a vytvoření vlastní databáze v rámci stávajícího SW a možnosti jejich opětovné detekce a využití k rutinní identifikaci s minimálními prostoji systému, tj. max. do 30 minut.

- Musí umožňovat generování spekter z již proběhlých analýz a jejich sdílení s ostatními laboratořemi.

- Musí umožňovat využití technologie s již zabudovanými statistickými nástroji k pokročilým statistickým analýzám, například typizaci kmenů, epidemiologickým studiím, sledování nozokomiálních infekcí apod. Software musí obsahovat funkce statistické analýzy, vytváření dendogramů a klastrování.

- Identifikace vzorku pomocí čárového kódu.

- Efektivní a rychlý odečet vzorků – minimálně 500 identifikací za hodinu včetně vložení a výměny terčíku (destičky).

- Startovací sada - dodávka sady destiček, spotřebního a pomocného materiálu pro zajištění provozu laboratoře na minimálně 2 500 identifikací. V případě, že uchazeč nabízí více typů destiček, tak si zadavatel vybere destičky nejvhodnější pro zamýšlený účel.

- Požadavky na identifikační SW a potřebné příslušenství:

  - SW vybavení (ovládací SW + modul pro externí přípravu vzorků + aktuální referenční knihovna + pokročilý vyhodnocovací a statistický SW)

  - Příslušenství potřebné pro preanalytickou fázi a vlastní identifikaci vzorku

  - Kompletní ovládací stanice pro správu systému a analýzu dat s dostatečným HW vybavením odpovídající zamýšlenému účelu použití vč. příslušenství (laserová tiskárna, myš, klávesnice, LCD monitor s úhlopříčkou min. 24“, čtečka čárových kódů a další vybavení pro plné uvedení systému do řádného provozu.)

  - Součástí dodávky je UPS pro zajištění bezpečného dokončení právě probíhající identifikace a uložení výsledků

  - vzdálená správa - pro vstup do domény zadavatele je nutno splňovat níže uvedené body a požadavky na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.:

    - operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta), případně Microsoft Windows 10 Pro EN OEM

    - žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

    - uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

    - zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

    - na PC k zařízení bude nainstalován antivirus zadavatele

  - Připojení do LIS a zajištění přenosu výsledků analyzovaných mikrobiálních kmenů do LIS - součástí nabídky je poplatek za připojení a komunikace s LIS (OpenLims)

  - Pravidelná bezplatná aktualizace všech databází, které jsou součástí systému po dobu záruky

  - Vzdálená servisní podpora pro rychlou diagnostiku závad a problémů

  - Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

Obecné požadavky na dodávku:

- zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje.

- záruční doba v trvání min. 24 měsíců,

- aplikační podpora/zavedení metody v rozsahu 5 pracovních dní Komunikačním jazykem je pro zadavatele přípustný pouze český jazyk.

- reakční doba servisu do 24 hodin, nástup na provedení opravy do 48 hodin od nahlášení závady

- lhůta pro odstranění vad nebude delší než 72 hodin. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) vad uchazeči s následným emailovým potvrzením ze strany zadavatele.

- po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

- zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást předkládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem (produktové datasheety apod.)

- uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

- vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

- Splnění obecných požadavků na provedení a kvalitu ICT viz odkaz: https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty