Technická specifikace - Ventilátor pro dlouhodobou plicní ventilaci – 13 ks

- ventilátor pro invazivní a neinvazivní ventilační podporu dospělých a dětských pacientů

- pojízdný stojan ventilátoru (pojízdný ventilátor) s držákem a ramenem pro uchycení

pacientského okruhu

- připojení na centrální rozvod O2

- nezávislost na centrálním rozvodu tlakového vzduchu a kyslíku (např. kompresor, turbína apod.)

- záložní bateriový provoz s kapacitou baterie min. na 2 hodiny provozu

- jednoduché ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky nebo s možností

kombinace s ovládacími knoflíky, otočným ovladačem apod.

- kompletní ovládání v českém jazyce

- datové výstupy (zejména pro informační systém, přivolání sestry a pod.), VGA, USB

- nebulizátor pro účinné podání inhalačního léku pacientovi (princip ultrazvukový nebo s micropumpou integrovaný nebo jako součást dodávky)

- aktivní tepelný zvlhčovač

- měření EtCO2 vč. příslušenství nutného pro měření -  integrované nebo samostatně jako součást dodávky

- obrazovka min 10“ se zobrazením nastavených ventilačních parametrů, pacientských parametrů

a grafickou interpretací současně

- multiparametrové zobrazení ventilace, min.10 parametrů současně s grafickou interpretací

a zobrazením min. 3 křivek v reálném čase, kursor k provedení analýzy jednotlivých částí

inspirační a expirační fáze dechu, řízených dechů od dechů iniciovaných

- min. sledované parametry: Vt dechový objem (vdechovaný, vydechovaný, řízený i spontánní),

MV, PEEP, špičkový tlak, střední tlak, I:E, dechová frekvence, FiO2

- měření plicní mechaniky, spirometrické smyčky v reálném čase s analýzou smyček,

kursor k provedení analýzy jednotlivých částí smyček

- sledování grafických i tabulkových trendů

- akustické a optické alarmy, alarmová hlášení pro horní i dolní meze alarmových nastavení

ventilačních parametrů

- technické alarmy a chybová hlášení

- min. základní technické parametry

- PEEP do min. 30 cm H20

- dechový objem Vt 50 – 1600 ml

- rozsah nastavení FiO2  21-100%

- dechová frekvence 4-60/min.

- VCV (objemově řízená) i PCV (tlakově řízená) ventilace ve všech režimech A/C, SIMV

- protektivní adaptivní typy ventilace např.: APRV, BiPAP, BiPhasic (vetilace na 2 tlakových

úrovních), PRVC, PCV-VG a pod.

- neinvazivní ventilace NIV ve všech dostupných režimech (SIMV, CPAP, PPS) s kompenzací

netěsností a úniků

- zálohová apnea ventilace VCV, PCV

- Inspirační a expirační průtokový flow trigger s možností nastavení u všech typů adekvátních

ventilací

- příslušenství nezbytné k uvedení do provozu:

- Tlaková hadice na přívod kyslíku -  délka min. 4 metry

- Držák dýchacího okruhu

- 2ks pacientský okruh

- 2ks expirační ventil s membránou

U uvedených podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah ± 10 %, pokud není uvedeno jinak.

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů.

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži,

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou případně zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě přístroje se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění,

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

- Uchazeč v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.