Technická specifikace - Transportní ventilátor– 1 ks

- Možnost ventilace od 10 kg hmotnosti pacienta

- Možnost ventilace jak dětí, tak dospělých

- Ovládání otočnými ovladači nebo kombinací  ovladačů a dotykové obrazovky

- Vnitřní baterie na min. 4 hodiny provozu

- Připojení  02 jak cestou bomby, tak cestou centrálního rozvodu plynů

- Režimy:  	Objemová i tlaková ventilace , varianty SIMV

Tlaková podpora/ PPS/

CPAP

- Možnost invazivní i neinvazivní ventilace

- Akustické i vizuální alarmy

- Back up ventilace

- Monitorace vrcholového IP

- Nastavitelné parametry:

  - objem dechu

  - tlak v dýchacích cestách

  - čistýO2 / mix O2

  - frekvence dýchání

  - PEEP - nastavitelný po krocích

- možnost integrovat monitoraci etCO2

- Součástí dodávky musí být příslušenství pro plnou funkcionalitu přístroje minimálně však:

  - pacientský okruh, znovupoužitelný

  - nabíjecí baterie v případě napájení z interní baterie

  - resuscitační maska

  - senzor pro měření O2

  - PEEP senzor

- Možnost uchycení na transportní lůžko

U uvedených podrobných technických parametrů je akceptován toleranční rozsah ± 10 %, pokud není uvedeno jinak.

Zvláštní požadavky:

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem.

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži,

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou případně zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě přístroje se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění,

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

- Uchazeč v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.