Videobronchoskop – 1 ks

- Terapeutický videobronchoskop umožňuje provedení diagnostiky a terapie při bronchoskopii pediatrických pacientů

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Rozlišení čipu HDTV

- Možnost připojení videobronchoskopu k nabízené endoskopické věži

- Optický systém:

  - zorné pole – minimálně 120°

  - směr pohledu – 0°, tj. přímý pohled

  - hloubka pole minimálně 3,0 – 100,0 mm

  - minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce 3,0 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 4,9 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 4,9 mm

  - pracovní délka minimálně 600 mm

  - rotace tubusu endoskopu doprava i doleva 120°

- Pracovní kanál – požadovaný vnitřní průměr minimálně 2,2 mm

- Ohybová část – minimální rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 210°

  - dolů minimálně 130°

  - doprava minimálně 120°

  - doleva minimálně 120°

Videobronchoskop – 1 ks

- Terapeutický videobrobronchoskop umožňuje provedení diagnostiky a terapie při bronchoskopii pediatrických pacientů

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Možnost připojení fibrobronchoskopu k nabízené endoskopické věži

- Optický systém:

  - zorné pole – minimálně 110°

  - směr pohledu – 0°, tj. přímý pohled

  - hloubka pole minimálně 2,0 – 50,0 mm

  - minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce 3,0 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 4,2 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 4,1 mm

  - pracovní délka minimálně 600 mm

  - rotace tubusu endoskopu doprava i doleva 120°

- Pracovní kanál – požadovaný vnitřní průměr minimálně 2,0 mm

- Ohybová část – minimální rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 210°

  - dolů minimálně 130°

  - doprava minimálně 120°

  - doleva minimálně 120°

Ultratenký videobronchoskop – 1 ks

- Terapeutický videobronchoskop umožňuje provedení diagnostiky a terapie při bronchoskopii pediatrických pacientů

- Podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazení

- Možnost připojení videobronchoskopu k nabízené endoskopické věži

- Optický systém:

  - zorné pole – minimálně 110°

  - směr pohledu – 0°, tj. přímý pohled

  - hloubka pole minimálně 2,0 – 50,0 mm

  - minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce 1,5 mm

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr distálního konce maximálně 3,1 mm

  - zevní průměr tubusu maximálně 2,8 mm

  - pracovní délka minimálně 600 mm

  - rotace tubusu endoskopu doprava i doleva 120°

- Pracovní kanál – požadovaný vnitřní průměr minimálně 1,2 mm

- Ohybová část – minimální rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 210°

  - dolů minimálně 130°

  - doprava minimálně 120°

  - doleva minimálně 120°

## Požadované příslušenství:

- Další příslušenství nutné k uvedení přístrojů do provozu a ke splnění účelu použití.