Mobilní laryngoskop

Mobilní rhinolaryngoskop bude sloužit pro potřeby urgentního příjmu Nemocnice Most, Krajské zdravotní, a. s. Mobilita přístroje je vyžadována z důvodu povahy pracoviště, kde vývoj zdravotního stavu pacienta se může měnit každou minutou a je ta žádoucí se přizpůsobit těmto podmínkám.

Přístroj bude využíván pro vyšetření krvácivých stavů a dalších urgentních stavů v oblasti nosní dutiny, nasopharynxu, oropharynxu a laryngopharynxu.

Obecné požadavky:

- 2 ks mobilního rhinolaryngoskopu skládajícího se z:

  - monitoru s videoprocesorem

  - CMOS flexibilního rhino-laringoskopu

  - pojízdného stojanu pro monitor

- Všechny uvedené části laryngokospu jsou navzájem propojeny v jeden funkční celek sloužící k provádění medicínských výkonů, pro něž je přístroj určen

- Všechny požadované přístroje musí být certifikovány jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Všechny zdravotnické přístroje a jeho části musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Minimální technické požadavky:

- Přístroj musí být mobilní a propojený v jeden funkční celek

- Napájení 230V/50Hz

Monitor

- Plochý barevný medicínský LCD nebo LED monitor

- Certifikace MDE

- Úhlopříčka dotykového displeje minimálně 8"

- Rozlišení minimálně 1200 x 1920 px

- Snadné připojení druhého endoskopu (např. otoskop)

- Nahrávání videosekvencí z vyšetření, zpětné přehrávání záznamu a uložení záznamu

- Záznam statických obrazů a jejich uložení

- Přenos dat z přístroje např. na USB flash disk

- Možnost připojení externího monitoru přes HDMI konektor

- Uživatelsky jednoduché uvedení přístroje do pohotovostního režimu

- Napájení na baterie (mobilita přístroje)

- Doba provozu na baterie min. 120min.

- Možnost připojení i jednorázových endoskopů

Rhinolaryngoskop

- Pro diagnostiku a terapii pro použití horních a dolních cesta dýchacích

- CMOS snímací čip na distálním konci

  - zorné pole minimálně 100°

  - směr pohledu přímý pohled

- Integrovaný LED zdroj světla na distálním konci

- Zaváděcí tubus:

  - zevní průměr tubusu maximálně 3,0 mm

  - pracovní délka minimálně 300 mm

- Ohybová část – rozsah angulace:

  - nahoru minimálně 140°

  - dolů minimálně 140°

- Ovládací prvky – tlačítka na rukojeti:

  - Pro záznam fotek

  - Pro záznam videa

  - Pro vyvážení bílé barvy

Pojízdný stojan pro monitor

- Vhodný pro umístění monitoru rhinolaryngoskopu

- Upevnění monitoru pomocí svorky

- Minimálně 4 pojízdná kolečka, minimálně 2 z nich bržděná

- Pohyblivé rameno pro držení a nastavení pozice monitoru

- Antistatická povrchová úprava

- Košík pro umístění příslušenství

Požadované příslušenství ke každému přístroji:

- Adaptér pro nabíjení monitoru		1 ks

- SD karta do monitoru s minimální pamětí 10 GB	1 ks

- Set pro skladování a dezinfekci rhinolaryngoskopu s příslušenstvím pro upevnění  1 ks

- Sterilizační kontejner pro požadovaný rhinolaryngoskop	1 ks

- Veškeré příslušenství nutné k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití.