REACT-EU 98, 99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 3 - Technická specifikace

Ultrazvukový přístroj pro Interní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – pracoviště Rumburk – 1 ks

Minimální technické parametry:

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 23 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 100 kg, šířka přístroje do max. 60 cm

- Požadavky na obslužný panel:

- výškově a stranově stavitelný

- součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí).

- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 22 MHz

- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°)

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–50 cm

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice

- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM

- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení

- Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 50 sec., standby start do 20 sec.

- Přímý RAW data výstup

Požadované ultrazvukové sondy:

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s technologií single crystal v rozsahu min. 1–8 MHz s konvexní zobrazovací výsečí min. 1100

- Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 5-14 MHz s aktivní šíří zobrazení                  min. 55 mm

Ultrazvukový přístroj pro Chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – pracoviště Rumburk – 1 ks

Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 23 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 100 kg, šířka přístroje do max. 60 cm

- Požadavky na obslužný panel:

- výškově a stranově stavitelný

- součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí).

- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 22 MHz

- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°)

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–50 cm

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice

- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

- Přístroj musí mít možnost doplnění o konvexní bioptickou a lineární sondu s integrovanou vodící částí v sondě a bez nutnosti použití bioptických nástavců

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM

- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení

- Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 50 sec., standby start do 20 sec.

- Přímý RAW data výstup

Požadované ultrazvukové sondy:

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s technologií single crystal v rozsahu min. 1–8 MHz s konvexní zobrazovací výsečí min. 1100

- Lineární sonda v rozsahu min. 5-14 MHz s aktivní šíří zobrazení min. 55 mm

Ultrazvukový přístroj pro Centrální operační sály Krajské zdravotní, a.s. – pracoviště Rumburk – 1 ks

Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 23 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 100 kg, šířka přístroje do max. 60 cm

- Požadavky na obslužný panel:

- výškově a stranově stavitelný

- součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí).

- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 22 MHz

- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°)

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–50 cm

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice

- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

- Přístroj musí mít možnost doplnění o konvexní bioptickou a lineární bioptickou sondu s integrovanou vodící částí v sondě a bez nutnosti použití bioptických nástavců

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM

- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení

- Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 50 sec., standby start do 20 sec.

- Přímý RAW data výstup

Požadované ultrazvukové sondy:

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s technologií single crystal v rozsahu min. 1–8 MHz s konvexní zobrazovací výsečí min. 1100

- Peroperační sonda s bočním umístěním vysílací a přijímací částí (typ „H“) v rozsahu

min. 4-11 MHz

Ultrazvukový přístroj pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – pracoviště Rumburk – 1 ks

Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 23 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 100 kg, šířka přístroje do max. 60 cm

- Požadavky na obslužný panel:

- výškově a stranově stavitelný

- součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí).

- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 22 MHz

- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°)

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–50 cm

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice

- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM

- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení

- Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 50 sec., standby start do 20 sec.

- Přímý RAW data výstup

Požadované ultrazvukové sondy:

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s technologií single crystal v rozsahu min. 1–8 MHz s konvexní zobrazovací výsečí min. 1100

- Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 5-14 MHz s aktivní šíří zobrazení                  min. 55 mm

Ultrazvukový přístroj pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – 1 ks

Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 23 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 100 kg, šířka přístroje do max. 60 cm

- Požadavky na obslužný panel:

- výškově a stranově stavitelný

- součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí).

- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 22 MHz

- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°)

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

  - Modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny (shearwave elastografie), s následujícími možnostmi:

    - měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení propagace střihové vlny

    - možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni

    - barevné mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání

    - nastavení barevné škály v jednotkách kPa i cm/s

    - sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti

    - zobrazení na monitoru v reálném čase vyšetření i v quad módu (2D, rychlost, elasticita, kvalita signálu)

    - automatický výběr vhodné oblasti v tkáni s automatickým vyhodnocováním hodnot možnost elasticity v aktivním režimu během snímání

    - kvantifikace elasticity v kPa i v cm/sec

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–50 cm

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice

- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM

- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení

- Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 50 sec., standby start do 20 sec.

- Přímý RAW data výstup

Požadované ultrazvukové sondy:

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s technologií single crystal v rozsahu min. 1–8 MHz s konvexní zobrazovací výsečí min. 1100

- Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 3–11 MHz s aktivní šíří zobrazení   max. 40 mm

- Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 5-14 MHz s aktivní šíří zobrazení                  min. 55 mm, součástí bude bioptický adaptér

- Mikrokonvexní sonda pro vyšetření dětí a novorozenců stí v rozsahu min. 4-11 MHz

Ultrazvukový přístroj pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – 1 ks

Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 23 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 120 kg, šířka přístroje do max. 65 cm

- Požadavky na obslužný panel:

- motorizovaně výškově stavitelný ovládací panel

- stranově stavitelný ovládací panel

- součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí).

- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

- nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 24 MHz

- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu minimálně 0–50 cm

- Minimálně 4 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - Pulzní doppler s možností steeringu (min. rozsah +/- 30°) na lineární sondě pro vyšetření periferních cév

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

  - Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v UZ diagnostice

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM

- Min. 4 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení

- Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 30 sec., standby start do 15 sec.

- Přímý RAW data výstup

Požadované ultrazvukové sondy:

- Konvexní matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-8 MHz s konvexním úhlem zobrazení min. 1300

- Lineární matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 3-11 MHz

- Lineární matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 8-24 MHz

Ultrazvukový přístroj pro Dětskou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – 1 ks

Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 23 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 120 kg, šířka přístroje do max. 65 cm

- Požadavky na obslužný panel:

- motorizovaně výškově stavitelný ovládací panel

- stranově stavitelný ovládací panel

- součástí panelu musí být integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 12“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí).

- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

- nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 24 MHz

- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu minimálně 0–50 cm

- Minimálně 4 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - Pulzní doppler s možností steeringu (min. rozsah +/- 30°) na lineární sondě pro vyšetření periferních cév

  - CW kontinuální doppler

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

  - Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- EKG modul pro monitorování EKG křivky

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření požívaných v UZ diagnostice

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou alespoň 1TB. Systém musí umožnit archivaci snímků ve formátech: JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM

- Min. 4 x USB výstup pro připojení externích záznamových zařízení

- Přístroj musí být konstruovaný jako rychlý systém včetně následujících požadavků na připravenost přístroje po jeho zapnutí – studený start do 30 sec., standby start do 15 sec.

- B/W digitální tiskárna

- Přímý RAW data výstup

Požadované ultrazvukové sondy:

    - Konvexní matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-10 MHz s konvexním úhlem zobrazení min. 1100

    - Lineární matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 5-18 MHz

    - Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření v pediatrii v rozsahu min. 4-12 MHz

    - Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz

    - Mikrokonvexní sonda pro vyšetření v pediatrii v rozsahu min. 4-11 MHz