REACT-EU 98, 99 – Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s., II. - Část 4 - Technická specifikace

- Ultrazvukový přístroj pro Gastroenterologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z. – 2 ks

- Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 21 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 50 kg, šířka přístroje do max. 55 cm

- integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí)

- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz

- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–40 cm

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice

- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

- Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární sondu s horním kmitočtem alespoň do 18 MHz

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Interní SSD s kapacitou alespoň 0,5 TB

- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení

Požadované ultrazvukové sondy:

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz

- Lineární sonda rozsahu min. 5-14 MHz

- Ultrazvukový přístroj pro Gynekologické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z. – 1 ks

- Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 21 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 50 kg, šířka přístroje do max. 55 cm

- integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí)

- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz

- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–40 cm

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice

- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace

- Komplexní programové vybavení pro gynekologicko porodnické aplikace

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Interní SSD s kapacitou alespoň 0,5 TB

- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení

Požadované ultrazvukové sondy:

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz

- Transvaginální sonda v rozsahu min. 3-11 MHz

- Ultrazvukový přístroj pro Plicní oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. – 1 ks

- Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 18 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 50 kg, šířka přístroje do max. 55 cm

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz

- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–40 cm

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice

- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu

- Přístroj musí mít možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární sondu s horním kmitočtem alespoň do 18 MHz

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Interní SSD s kapacitou alespoň 0,5 TB

- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení

Požadovaná ultrazvuková sonda:

Mikrokonvexní sonda pro interkostální vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz

- Ultrazvukový přístroj pro Gynekologickou stanici Krajské zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, pracoviště Rumburk, o.z. – 1 ks

- Minimální technické parametry

- Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku

- Monitor s úhlopříčkou min. 21 “typu LED s HD rozlišením min. 1920 x 1080

- Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách

- Snadno mobilní přístroj – požadavek na mobilitu přístroje: hmotnost do max. 50 kg, šířka přístroje do max. 55 cm

- integrovaný barevný dotykový LCD displej o velikosti min. 10“ pro zjednodušení ovládání přístroje a měření (rychlá dostupnost funkcí)

- vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, nýbrž zajíždí do ovládacího panelu)

- Požadovaný frekvenční rozsah přístroje bude v rozsahu s dolní hranicí max. 1 MHz a horní hranicí min. 18 MHz

- Minimálně 3 konektorové vstupy pro současné připojení zobrazovacích sond

- Požadovaná zobrazení:

  - B-mode na základních i harmonických frekvencích

  - Úhlové (compound) zobrazení na všech sondách zajišťující nejvyšší kvalitu zobrazení, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení

  - Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách

  - Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler)

  - Simultánní duální zobrazení B – mode a B-mode + CFM v reálném čase

  - Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase

- Modul HW i SW s protokolem DICOM Worklist

- Nastavitelná hloubka vyšetření na abdominální sondě v rozsahu min. 0–40 cm

- Vlastní databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v UZ diagnostice

- Programové vybavení pro provádění všech typů měření používaných v pediatrii

- Komplexní programové vybavení pro obecné ultrasonografické aplikace

- Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání

- Možnost měření v živém i ve zmrazeném obraze

- Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV)

- Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovaného pole ve zmrazeném režimu

- Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení

- Nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce

- Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovském zobrazení)

- Interní SSD s kapacitou alespoň 0,5 TB

- Min. 2 x USB 3.0 výstup pro připojení externích záznamových zařízení

Požadované ultrazvukové sondy:

- Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz

- Lineární sonda rozsahu min. 5-14 MHz

- Mikrokonvexní sonda v rozsahu min. 3-11 MHz