# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# Kardiotokografy (CTG) pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 3. – vybavení Nemocnice Chomutov, o.z.

Kardiotokografický (CTG) monitorovací systém

Popis:

Fetomaternální dohledový monitorovací systém pro sledování vývoje těhotenství rodiček a stavu plodu před porodem a v průběhu porodu.

Systému bude muset zajišťovat sběr dat z přístrojů rozmístěných na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Chomutov, o.z., Krajské zdravotní, a.s.

Musí disponovat, prostřednictvím vlastních algoritmů či prostřednictvím funkcionality přístrojů, analyticko-výpočetní metodiku prediktivního určování potenciálně patologické progrese stavu těhotenství na základě průběžně získávaných měření a poskytovat lékařům interpretaci vyhodnocených výsledků.

Celý klinický systém je založen na 100 % hardwarové i softwarové kompatibilitě všech požadovaných prvků a na kontinuitě sběru, vyhodnocování, předávání a archivace klinických (naměřených) dat postupujících spolu s rodičkou při jejím docházení na kontroly před porodem a následném pobytu během doby porodní. Systém bude sdružovat celkem 14 fetomaternálních monitorů zajišťujících sledování rodiček měřením jejich klinických parametrů v průběhu těhotenství od prvních ambulantních vyšetření.

Seznam požadovaných položek:

Centrální monitorace

- 1 ks	Centrální monitor

- 1 ks	Dohledová stanice

Kardiotokograf (CTG fetální monitor)

- 4 ks	Intrapartální CTG

- 4 ks	CTG Telemetrie

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Centrální monitorace – Centrální monitor

- Sběr dat současně pro minimálně 14 kusů kardiotokografů s možností budoucího rozšíření o další minimálně 3 kusy

- Přístroje možné připojit do systému z více přípojných pozic datové sítě

- Funkce klinického systému pro kardiotokografické přístroje sdružující měřená data rodičky už od prvních předporodních ambulantních kontrol s vedením zdravotnické dokumentace

- Obousměrná komunikace s dodanými kardiotokografickými přístroji

- Algoritmus analyticko-výpočetní metodiky prediktivního určování potenciálně patologické progrese stavu těhotenství s nahlášením výsledku vyhodnocení (například metodiky označované jako „fetal non-stress testing“ a kriteriální hodnocení dle Dawes/Redman analýzy nebo jiné ekvivalentní analýzy)

- Nahlížení na centrální monitoraci z pracovních počítačů zadavatele

  - Minimálně pro 2 uživatele souběžně

  - Úrovně uživatelů určovat na základě členství ve skupině LDAP (MS AD) centrální identitou KZ

  - Musí umožňovat stejný přístup a práci se systémem jako dodané dohledové stanice

- Centrální monitor s kardiotokografy musí umět pracovat v oddělené virtuální LAN síti (VLAN) a zároveň musí být nastavitelný tak, aby bylo možné se k němu hlásit z jiné LAN sítě k nahlížení na centrální monitor z doménových pracovních počítačů zadavatele s možností automatického rozpoznání oprávnění přihlašovaného uživatele pomocí protokolu LDAP nebo možností nastavení identifikátoru uživatele přímo v nastavení systému

- Definování účtů profilů uživatelů s udělením přístupových práv a rolí v systému LDAP dle členství ve skupinách

- Aplikace musí využívat integrované ověření uživatele Krajské zdravotní, a.s., tzn. nesmí vyžadovat další přihlašovací údaje

- Podpora identifikace rodičky z NIS, výsledek odesílán do NIS (žádanka/výsledek)

- Podpora komunikačního standardu HL7 pro napojení na middleware (HealthShare) s podporou přenosu pacientských údajů, tedy změřené hodnoty přístrojem v čase

- Veškeré softwarové komponenty musí být schopné provozu na virtualizační platformě v infrastruktuře zadavatele – uveďte hardwarové nároky k zajištění virtualizačního(-ch) serveru(-ů)

  - Prostředky pro virtualizaci dodá Krajská zdravotní, a.s.

- Součástí musí být licence k legálnímu použití veškerého SW

- Součástí musí být veškeré potřebné licence pro připojení přístrojů uvedených dále

- Připojení stávajících kardiotokografů Edan F9 (4 ks) a Edan F3 (6 ks)

Centrální monitorace - Dohledová stanice

- Stanice (počítačová sestava) určená pro nepřetržitý (nonstop) provoz pro stabilní sledování pacientek

- Plochá obrazovka s úhlopříčkou minimálně 22 palců

- Sekundární náhledová plochá obrazovka s úhlopříčkou minimálně 40 palců

  - Včetně držáku s možností vertikálního i horizontálního naklopení k montáži na stěnu

  - Součástí musí být technické řešení k propojení s dohledovou stanicí

- Hardware stanice musí odpovídat aktuální technologické úrovni (tj. nesmí být vývojově starší 5-ti let)

- Zobrazení minimálně 5 sledovaných pacientek najednou se zobrazením minimálně 4 parametrů souběžně

- Režim zobrazení detailů konkrétně zvolené pacientky

- Zobrazování grafických a numerických trendů

- Přijímání/překládání/propouštění pacientek se zapisováním identifikačních údajů

- Výběr rozsahu pozic či přístrojů k zobrazování na dané stanici odpovídající příslušnému oddělení

- Připojení do monitorovacího systému prostřednictvím LAN sítě (konektory RJ45)

- Součástí laserová tiskárna formátu A4

- Stanice je součástí active direktory domeny kzcr.eu

Kardiotokograf (CTG fetální monitor) - Intrapartální CTG

- Intrapartální monitor

- Dvoukanálový přístroj pro snímání dvojčat

- Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody

- Monitorování děložních stahů (TOCO)

- Snímání srdeční frekvence plodů (FHR)

- Automatická detekce pohybu plodů (AFM)

- Přímé snímání EKG plodu (DECG)

- Přímé měření nitroděložního tlaku (IUP)

- Sondy voděodolné (stupeň krytí IPX8), s délkou kabelu minimálně 2,5m:

  - 1x TOCO sonda

  - 2x US sonda

  - Alespoň jedna sonda včetně potřebné kabeláže jak pro přímé měření EKG plodu (skalpová elektroda)

- Regulovatelná hlasitost ozev plodu

- Snímání EKG matky

- Snímání NIBP matky

- Snímání SpO2 matky

- Barevný LCD displej s úhlopříčkou minimálně 6“

- Ovládání v českém jazyce

- Integrovaná termo tiskárna

  - Nastavitelná rychlost tisku

- Zadávání pacientských dat jak z přístroje tak i centrálního monitoru

- Ukládání měřených parametrů s možností pozdějšího vytisknutí

- Záznam naměřených dat v paměti přístroje v rozsahu alespoň 6 hodin

- Zvukové a vizuální alarmy

- Nastavitelnost mezí (limitů) alarmů pro měřené parametry

- Nastavitelnost hlasitosti alarmů

- Nastavení data a času

- Připojení do monitorovacího systému prostřednictvím LAN sítě (konektory RJ45)

- Saturační čidlo s kabelem pro snímání SpO2 matky

- Manžeta s tlakovou hadicí pro snímání NIBP matky – 2 ks s různou velikostí

- Kabel pro zapojení přístroje do datové sítě centrální monitorace – délka minimálně 2,5m

- Možnost budoucího rozšíření o připojení bezdrátových snímacích sond neboli tzv. CTG telemetrické jednotky se sondami umožňující taktéž monitoraci dvojčat

- Příslušenství k umístění přístrojů:

  - 4 ks	pojízdný stolek, minimálně 2 šuplíky, minimálně 2 brzditelná kolečka

CTG telemetrie

- Stanice pro napojení sond a přenosu dat do kardiotokografu pro bezdrátové snímání karditokografických parametrů rodiček

  - Stanice sloužící zároveň jako nabíječka baterií sond

  - Nebo musí být nabíjení a komunikace řešena přímo přes kardiotokograf respektive všechny požadované kardiotokografy

- Musí umožňovat dvoukanálové snímání dvojčat

- Verifikace kanálů mezi plody a mezi matkou a plody

- Monitorování děložních stahů (TOCO)

- Snímání srdeční frekvence plodů (FHR)

- Automatická detekce pohybu plodů (AFM)

- Snímání EKG matky

- Snímání pulzu matky z telemetrické sondy

- Indikace úrovně nabití baterie sondy

- Kapacita baterie alespoň na 6 hodin monitorování

- Uchycení / montáž na přístrojový vozík CTG

- Součástí dodávky ke každému přístroji:

  - 2 ks bezdrátového US snímače,

  - 1 ks bezdrátového TOCO snímače s monitorováním srdeční frekvence matky a konektorem pro připojení skalpové elektrody pro monitorování přímé srdeční frekvence plodu,

Požadavky na provedení a kvalitu ICT

- https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty/