# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

# REACT – EU 98 – Instrumentária pro Krajskou zdravotní, a.s., Část 4. - Laparoskopická síta, Nemocnice Litoměřice, o.z.

# Laparoskopické síto 3 ks

- 1 ks Laparoskop, průměr 10 mm, délka min. 300 mm, 0°, s podporou na 4K UHD zobrazení, pracovní oblast min. 25 – 95 mm (ostrý obraz bez nutnosti ostření), podpora ICG zobrazení kompatibilní se stávajícím vybavením pro ICG (R. Wolf), připojení na světlovodný kabel R. Wolf a Olympus bez nutnosti přechodky kvůli tepelným ztrátám.

- 1 ks Laparoskop, průměr 10 mm, délka min. 300 mm, 30°, s podporou na 4K UHD zobrazení, pracovní oblast min. 25 – 95 mm (ostrý obraz bez nutnosti ostření), podpora ICG zobrazení kompatibilní se stávajícím vybavením pro ICG (R. Wolf), připojení na světlovodný kabel R. Wolf a Olympus bez nutnosti přechodky kvůli tepelným ztrátám.

- 4 ks Světlovodný kabel průměr 5 mm, délka min. 3 m, koncovky R. Wolf na obou stranách, technologie fusion, systém bajonetu fast snap

- 4 ks Trokar s magnetickým uzávěrem pomocí duté kuličky, bez nutnosti vnitřcích těsnění (bezúdržbový systém), rovný konec, šroubovice, průměr 5,5 mm, délka max. 100 mm, ventil pro insuflaci rozebíratelný bez nutnosti šroubování

- 4 ks Bodec trojhranný ostrý pro 5,5 mm, 100 mm trokar

- 4 ks Trokar s magnetickým uzávěrem pomocí duté kuličky, bez nutnosti vnitřcích těsnění (bezúdržbový systém), rovný konec, hladký, průměr 5,5 mm, délka min. 150 mm, ventil pro insuflaci rozebíratelný bez nutnosti šroubování

- 4 ks Bodec trojhranný ostrý pro 5,5 mm, 150 mm trokar

- 2 ks Trokar s magnetickým uzávěrem pomocí duté kuličky, bez nutnosti vnitřcích těsnění (bezúdržbový systém), rovný konec, šroubovice, průměr 10 mm, délka min. 150 mm, ventil pro insuflaci rozebíratelný bez nutnosti šroubování, výměnná dutá kulička

- 2 ks Bodec trojhranný ostrý pro 10 mm, 150 mm trokar

- 5 ks Trokarová redukce 10-5 zacvakávací, plastová s těsněním.

Laparoskopické nástroje

Sada ergonomických, třídílných nástrojů, přizpůsobených pro levou i pravou ruku (ovládání aretace na obou stranách), s možností rozebrání a složení v jakékoli poloze, s automatickou aretací rukojeti po rozebrání nástroje, výběr z min. 4 druhů rukojetí včetně axiálních s možností rozšíření:

  - Výběr rukojeti s aretací a bez aretace

  - Možnost MONO/BIPO koagulace, izolace z termoplastu

Vzhledem k ochraně předchozích investic zadavatel požaduje kompatibilita jednotlivých dílů nově pořizovaných nástrojů se současným instrumentáriem na pracovišti R. Wolf. Uvedené rozměry nástrojů, pokud není explicitně uvedeno jinak, jsou rozměry pracovní.

- 2 ks Nůžky Metzenbaum, průměr 5 mm, délka 330 mm, bez aretace, rukojeť s připojením monopolární koagulace, 3-dílný nástroj, rotační

- 2 ks Nůžky typu Hakenschere, průměr 5 mm, délka 330 mm, bez aretace, rukojeť,  s připojením monopolární koagulace, 3-dílný nástroj, rotační

- 6 ks Bipolární kabel kompatibilní s multifukční zásuvkou ERBE s automatickou identifikací nástroje

- 6 ks Monopolární kabel kompatibilní s koagulací ERBE a nabízenými nástroji s automatickou identifikací nástroje

- 2 ks Bipolární kleště okénkové, průměr 5 mm, délka 330 mm ± 10 %, 3-dílný nástroj, bez aretace, rotační, izolace z termoplastu, kloub branží integrovaný do tubusu nástroje

- 2 ks Monopolární kleště okénkové, délka zavřené branže 26 mm, průměr 5 mm, délka 330, 3-dílný nástroj, bez aretace, rotační.

- 2 ks Grasper typu Babcock, délka branže 26 mm, délka 330 mm, průměr 5 mm, s aretací, bez koagulace, rotační, 3-dílný nástroj,

- 2 ks Kombinovaná branže grasper + disekční kleště, délka branží 18 mm, délka 330 mm, průměr 5 mm, rukojeť s připojením monopolární koagulace, 3-dílný nástroj, rotační, přepínač aretace/bez aretace na obou stranách

- 2 ks Universální grasper, pyramidová branže 15 mm, délka 330 mm, průměr 5 mm, rukojeť s připojením monopolární koagulace, 3-dílný nástroj, rotační, přepínač aretace/bez aretace na obou stranách

- 2 ks Okénkové kleště, zvlněné branže 19 mm, délka 330 mm, průměr 5 mm, rukojeť s připojením monopolární koagulace, 3-dílný nástroj, rotační, přepínač aretace/bez aretace na obou stranách

- 2 ks Kleště typu Maryland, dlouhé zahnuté branže 21 mm, délka 330 mm, průměr 5 mm, rukojeť s připojením monopolární koagulace, 3-dílný nástroj, rotační, přepínač aretace/bez aretace na obou stranách

- 1 ks punkční jehla, délka 345 mm, 3 mm luer lock konektor, průměr distálního konce 1,8 mm

- 2 ks Veres jehla, délka 120 mm + 2 ks luer konektor

- 1 ks Veres jehla, délka 150 mm + 2 ks luer konektor

- 1 ks Jehelec levý, s otevíráním jedné branže 19 mm, průměr 5 mm, délka 330 mm, plastová ergonomická axiální rukojeť kompatibilní s 3,5 a 5 mm inserty, fixace pomocí stisku rukojeti v krajní poloze, 3dílný rozebíratelný nástroj, výměnné inserty, možnost pistolové rukojeti

- 1 ks Jehelec pravý, s otevíráním jedné branže 19 mm, průměr 5 mm, délka 330 mm, plastová ergonomická axiální rukojeť kompatibilní s 3,5 a 5 mm inserty, fixace pomocí stisku rukojeti v krajní poloze, 3dílný rozebíratelný nástroj, výměnné inserty, možnost pistolové rukojeti

- 2 ks Oplachový/sací nástroj kompatibilní s RFID pumpou Richard Wolf, připojení hadic pomocí nacvaknutí uvnitř nástroje, nástroj bez otočného segmentu (přímá dráha irigace a odsávání), s možností připojení monopolární sací elektrody a 10 mm a 5 mm koncovek + 2 ks oplachová/sací koncovka 5 mm.

- 2 ks hadicových setů k pumpě R. Wolf 2216 resterilizovatelných

- 10 ks Hadic 2235 pro odsávání kouře kompatibilní s insuflátorem Richard Wolf

- 2 ks Laparoskopický obal samo otevíratelný, pro bezpečnou evakuaci tkáně z těla pacienta, sterilní balení

- 1 ks Bioptické kleště, průměr 10 mm, délka 330 mm, bez aretace, rukojeť s připojením monopolární koagulace, 3-dílný nástroj, rotační, otevírání branží oboustranně

- 1 ks Atraumatický úchop, otevírání branží oboustranně, délka 330 mm, průměr 10 mm, 3-dílný nástroj, rotační, přepínač aretace/bez aretace na obou stranách

- 1 ks Krokodýl, otevírání branží na jedné straně, délka 330 mm, průměr 10 mm, 3-dílný nástroj, rotační, přepínač aretace/bez aretace na obou stranách

- 4 ks Monopolární L-háček, délka 340 mm, průměr 5 mm, souvislá izolace

- 1 ks Oplachová trubice 10 mm, odsávací vnitřní kanál 5 mm, kompatibilní s oplachovým nástrojem Richard Wolf

- 1 ks kontejneru včetně sít pro nástroje uvedené ve specifikaci

  - splnění požadavku dle ČSN EN 868-1/3.8 na primární obal, který vytváří mikrobiální bariéru

  - systém s opakovaně použitelnou antibakteriální bariérou (Louis Pasteurův princip) – bez filtru, nulové provozní náklady, labyrintová vložka vyrobena z plastu

  - optická kontrola bariéry při uzavřeném kontejneru

  - lisovaná hliníková vana z jednoho kusu

  - hliníkové víko pro větší odolnost frézované (nikoli lisované) z jednoho kusu, větší objem materiálu v rozích pro stabilitu při pádu, možnost výměny těsnění na místě, těsnění v 1 kuse bez viditelné spáry.

  - Universální držáky papírových štítků.

  - Kovová madla se silikonovým pásem pro termickou izolaci pro přenos po sterilizaci

  - Rozměry kontejneru (580x280x200 mm)

  - Rám se silikonovými držáky na endoskopické nástroje 5 mm a 10 mm

  - Drátěné síto na nástroje, výška 50 mm

  - Barvené odlišení kontejneru pomocí barevných rámečků na rukojetích min. 4 ks

  - Silikonová vložka pro síto

# Velký kontejner pro nástrojová síta 6 ks

- splnění požadavku dle ČSN EN 868-1/3.8 na primární obal, který vytváří mikrobiální bariéru

- systém s opakovaně použitelnou antibakteriální bariérou (Louis Pasteurův princip) – bez filtru, nulové provozní náklady, labyrintová vložka vyrobena z plastu

- optická kontrola bariéry při uzavřeném kontejneru

- lisovaná hliníková vana z jednoho kusu

- hliníkové víko pro větší odolnost frézované (nikoli lisované) z jednoho kusu, větší objem materiálu v rozích pro stabilitu při pádu, možnost výměny těsnění na místě, těsnění v 1 kuse bez viditelné spáry.

- universální držáky papírových štítků.

- Kovová madla se silikonovým pásem pro termickou izolaci pro přenos po sterilizaci

- rozměry kontejneru (580x280x150 mm)

- drátěné síto na nástroje, výška 70 mm

- barvené odlišení kontejneru pomocí barevných rámečků na rukojetích 4 ks

- Silikonová vložka pro síto

# Střední kontejner pro nástrojová síta 6 ks

- splnění požadavku dle ČSN EN 868-1/3.8 na primární obal, který vytváří mikrobiální bariéru

- systém s opakovaně použitelnou antibakteriální bariérou (Louis Pasteurův princip) – bez filtru, nulové provozní náklady, labyrintová vložka vyrobena z plastu

- optická kontrola bariéry při uzavřeném kontejneru

- lisovaná hliníková vana z jednoho kusu

- hliníkové víko pro větší odolnost frézované (nikoli lisované) z jednoho kusu, větší objem materiálu v rozích pro stabilitu při pádu, možnost výměny těsnění na místě, těsnění v 1 kuse bez viditelné spáry.

- universální držáky papírových štítků.

- Kovová madla se silikonovým pásem pro termickou izolaci pro přenos po sterilizaci

- Rozměry kontejneru (430x280x150 mm)

- Drátěné síto na nástroje, výška 70 mm

- Barvené odlišení kontejneru pomocí barevných rámečků na rukojetích 4 ks

- Silikonová vložka pro síto

# Malý kontejner pro nástrojová síta 8 ks

- splnění požadavku dle ČSN EN 868-1/3.8 na primární obal, který vytváří mikrobiální bariéru

- systém s opakovaně použitelnou antibakteriální bariérou (Louis Pasteurův princip) – bez filtru, nulové provozní náklady, labyrintová vložka vyrobena z plastu

- optická kontrola bariéry při uzavřeném kontejneru

- lisovaná hliníková vana z jednoho kusu

- hliníkové víko pro větší odolnost frézované (nikoli lisované) z jednoho kusu, větší objem materiálu v rozích pro stabilitu při pádu, možnost výměny těsnění na místě, těsnění v 1 kuse bez viditelné spáry.

- Universální držáky papírových štítků.

- Kovová madla se silikonovým pásem pro termickou izolaci pro přenos po sterilizaci

- rozměry kontejneru (280x280x150 mm)

- drátěné síto na nástroje, výška 70 mm

- barvené odlišení kontejneru pomocí barevných rámečků na rukojetích 4 ks

- Silikonová vložka pro síto