Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Vybavení PCR laboratoře pro oddělení klinické mikrobiologie - Nemocnice Most, o.z.

Popis:

Vybavení PCR laboratoře pro oddělení klinické mikrobiologie Nemocnice Most, o.z..

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ..…………Laminární box

- 1 ks ………….PCR box

- 1 ks	Centrifuga

- 1 ks	Real-time PCR cycler

- 1 ks	izolátor

- 1 sada	pipety

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Laminární box – 1ks

- Laminární bezpečnostní box třídy bezpečnosti II. certifikovaný dle normy EN 12469

- Pracovní plocha:

  - šířce minimálně 1100 mm, maximálně 1300 mm

  - hloubce minimálně 600 mm, maximálně 700 mm

  - výška pracovní plochy minimálně 700 mm

- Box musí obsahovat:

  - Přívod médií – plyn, minimálně 2 ks 230V zásuvky (prostupy pro plyn; přívod plynu z vrchní strany boxu, připojení plynového ventilu na zadní stěně)

  - UV germicidní lampu s časovačem a měřidlem celkové doby svitu

  - Neperforovanou pracovní plochu (průduchy jsou akceptovány)

  - Zadní stěna a pracovní deska musí být nerezová

  - Stojan boxu pro práci vsedě

  - Stojan musí být opatřen bržděnými kolečky

  - Elektricky posuvné přední sklo, které musí být kompletně uzavřeno pro UV sterilizaci pracovního prostoru; Pracovní „okno“ – výška min. 19 cm

  - Funkce vyklopení přední stěny boxu pro možnost úplného čištění předního skla

  - Odtah je nutno řešit filtrací vzduchu do místnosti

  - 2x HEPA filtr (vstupní a výstupní) s účinností >99,995 % pro částice 0,3 µm – snadno vyměnitelný

  - Udržení požadovaného proudění vzduchu během celé doby životnosti filtrů

  - Vnitřní osvětlení pracovní plochy

  - Zvuková signalizace poruchy laminárního proudění

- Provoz na 230 V / 50 Hz

- V rámci dodávky je zahrnuto veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu boxu

Další a zvláštní požadavky:

- V rámci dodávky je zahrnutá prvotní validace boxu v místě instalace (minimálně měření rychlosti proudění, měření počtu částic, defektoskopie filtrů)

- Laminární box požadujeme umístit na Oddělení klinické mikrobiologie, 4. nadzemní podlaží, nelze využít výtah.

PCR box – 1 ks

- DNA/RNA dekontaminační box

- s UV recirkulátorem s účinností 99 % na 1 hod.

- vestavěná germicidní UV lampa pro dekontaminaci povrchů uvnitř boxu

- Pracovní plocha z nerezové oceli

- Vnitřní prostor s rozměry minimálně 1200 x 470 x 500 mm (š x h x v)

- Možnost nastavení času expozice

- Součástí je lampa pro osvětlení pracovní plochy

- Uvnitř boxu vestavěné minimálně 3 elektrické zásuvky

- Přední a boční stěny ze skla, odolné vůči UV záření

- Polička uvnitř boxu

- Průchodka pro napájecí kabely vnitřního vybavení (např. vortex)

- Automatické vypnutí UV záření při otevření dveří (čelní strany)

- Validace boxu po instalaci

Centrifuga

- Kombinovaný přístroj – mikrocentrifuga s vortexem

- Rychlost otáček centrifugy minimálně v rozpětí 300 – 1 500 RPM

- Rychlost otáček vortexu minimálně v rozpětí 300 – 1 200 RPM

- Kapacita minimálně 2 mikrotitrační destičky

- Funkce Spin-Mix-Spin

Real-time PCR cycler

- Kapacita vzorků 96 jamková destička – musí umožňovat plnění multikanálovou pipetou (8 kanálů), a zároveň musí umožňovat práci s 0,2 ml mikrozkumavkami

- Otevřený systém umožňující využití různých reagencií různých výrobců

- Světelný zdroj - LED diody

- Minimálně 5 kanálů (fluorescenčních barev)

- Komunikace přes USB či LAN

- Součástí nabídky je řídicí PC vč. potřebného příslušenství

- PC musí umožňovat splnění podmínek pro vstup do domény zadavatele:

  - Operační systém Microsoft Windows 11 Pro EN OEM (preferovaná varianta), případně Microsoft Windows 10 Pro EN OEM  - součástí dodávky

  - zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

  - na PC k zařízení bude zadavatelem nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s.

  - žádná aplikace SW nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění v PC - uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

  - musí být splněny Obecné požadavky na provedení a kvalitu ICT viz odkaz https://www.kzcr.eu/cz/kz/odbornici/informace-pro-projektanty

- Možnost ovládání i samostatně bez PC pomocí dotykové obrazovky

- Import pracovních listů z LIS

- Exportu výsledků do LIS

- Poplatek za připojení k LIS je součástí nabídky

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- OQ/PQ testování přístroje během instalace

- IVDR certifikace

Izolátor

- Automatický izolátor

- Musí umožňovat izolaci minimálně 1 – 16 vzorků současně

- Izolace DNA a RNA

- Výchozím materiálem mohou být plná krev, plasma, sérum, výtěr, sputum, moč

- Soupravy v kazetách „ready to use“

- Izolační sada (kazeta) musí obsahovat všechny potřebné komponenty pro izolaci – veškeré reagencie pro 1 izolaci budou dodávány ve formě uzavřených reagenčních kazet pro snadnou a rychlou obsluhu přístroje

- Zadavatel požaduje dostupnost kitů na bakteriální, virové patogeny – původce pneumonií, meningitíd, STD

- Předpokládaný počet stanovení 880/rok

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- OQ/PQ testování přístroje během instalace

- IVDR certifikace

Pipety (1 sada):

- Jednokanálové pipety:

  - s nastavitelným objemem v rozpětí:

    - 1 ks ….. 0,2 µl – 2 µl s pipetovacím krokem min. 0,02 µl

    - 1 ks ….. 2 µl – 20 µl s pipetovacím krokem min. 0,1 µl

    - 1 ks ….. 10 µl – 100 µl s pipetovacím krokem min. 0,5 µl

    - 1 ks ….. 20 µl – 200 µl s pipetovacím krokem min. 0,5 µl

    - 1 ks ….. 100 µl – 1 000 µl s pipetovacím krokem 5 µl

- Více kanálové pipety - 8-kanálové pipety

  - s nastavitelným objemem v rozpětí:

    - 1 ks ….. 10 µl – 100 µl s pipetovacím krokem 0,1 µl (pro pipetování mastermixu)

    - 1 ks …… 1 µl - 10ul – pipetovací krok min. 0,1 ul (pro pipetování vzorku)

- Akreditovaná kalibrace pipet součástí dodání a záručního/pozáručního servisu

- Všechny pipety musí být plně autoklávovatelné při 121 °C bez rozebrání

- stojany pro výše uvedené pipety