Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Chirurgický CO2 laser pro Krajskou zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Popis:

Chirurgický multioborový CO2 laser s diodovým laserem vhodný pro obecnou chirurgii, ORL, urologii a gynekologii.

Seznam požadovaných položek:

Sestava - 1 ks (Nemocnice Most, Chirurgie)

- 1 ks	CO2 laser

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

CO2 laser

- CO2 laser vlnové délky 10 600 nm

- Divergence paprsku menší než 5 mrad

- Mód emisního paprsku: TEMoo (Gaussův)

- Trubice s RF čerpáním

- Nejvyšší výkon CO2 laseru minimálně 60W v kontinuálním režimu

- Ovládání paprsku nožním pedálem

- Nastavitelné provozní módy minimálně následující: kontinuální, pulzní a ultimátní (synonymum ultrapulz)

  - S volitelným nastavováním výkonu nebo frekvence dle možností módu

- Doba trvání samostatného pulzu v rozmezí 0,01 – 0,9 s

- Vodící paprsek červený, v rozsahu 630-650 nm

- Možnost nastavení intenzity vodícího paprsku v rozsahu minimálně 2% až 100%

- Ovládání pomocí LCD dotykové obrazovky, se zobrazením instrukcí pro léčbu a přednastavených optimalizovaných parametrů pro jednotlivé procedury

- Uložení uživatelem nastavených parametrů

- Integrovaný kompresor pro rozptýlení kouře vzniklého působením laseru na tkáň

- Grafické zobrazení skenovacích tvarů a skenovacích módů

- Zobrazování následujících parametrů: výkon (W), frekvence (Hz), pulsní energie (mJ), celková energie (J), celkový čas laserové expozice (s)

- Zadání nastavení ohniskové vzdálenosti mikromanipulátoru do systému přístroje

- Modul diodového laseru nebo samostatný přístroj (vyhovující i všem ostatním požadavkům této specifikace):

  - Vlnová délka 980nm

  - Nejvyšší výkon minimálně 50W

  - Divergence výstupního paprsku maximálně 200 mrad

  - Pro optická vlákna o průměru 200, 300, 400, 500 a 600µm

  - Délka optických vláken všech průměrů minimálně 3 m

  - Kontinuální a pulzní mód

  - Pulzní mód s emisním časem v rozmezí minimálně 5 - 2000 ms

- Vybavení pro připojení k chirurgickému mikroskopu Carl Zeiss OPMI Sensera

- Příslušenství a základní spotřební materiál v celkovém počtu minimálně:

  - 1 ks	Nožní ovladač

  - 4 ks	Standardní ochranné brýle

  - 1 ks	Resterilizovatelné flexibilní vlákno pro diodový laser o průměru 200

  - 1 ks	Resterilizovatelné flexibilní vlákno pro diodový laser o průměru 400

  - 1 ks	Resterilizovatelné flexibilní vlákno pro diodový laser o průměru 600

  - 1 ks	Sada pro úpravu vlákna (např. striper, kráječ atd.), pro vlákna s průměrem v rozsahu minimálně 0,25-0,8 mm

Mikromanipulátor:

- Nastavitelná pracovní vzdálenost v rozmezí minimálně 200 – 400mm

- Pracovní pole v rozmezí od 20x18mm do 55x40mm

- Rozměry bodů v rozmezí od 140µm až 4,5mm

- Joystick pro kontrolu pozice paprsku

- Možnost propojení se skenerem

Skener:

- Propojitelný s mikromanipulátorem

- Největší skenovací oblast minimálně 6,3mm x 6,3mm

- Nastavení skenovacích tvarů čtverec, kruh, přímá linka, oblá linka a bod

- Nastavení skenovacích módů jako spiral, grid a perimeter

- Hloubka skenování v rozmezí 0,2 až 2mm

- Doba setrvání v rozsahu minimálně 100µs - 45ms