Příloha č. 2 - Technická specifikace

REACT-EU 98 - Kombinovaný oftalmologický laser pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., pracoviště Rumburk

Popis:

Oftalmologickký kombinovaný YAG a sítnicový laser včetně příslušenství pro provádění YAG kapsulotomie a YAG iridotomie a zároveň laserové fotokoagulace sítnice pro ošetření pacientů s diabetickou retinopatií nebo s trhlinami na sítnici.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks	Kombinovaný oftalmologický laser

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Kombinovaný oftalmologický laser

- Sestava přístrojového vybavení složená ze štěrbinové lampy s připojeným YAG a sítnicovým laserem

- Soubor vybavení musí být spojen ve funkční celek k provádění terapie v oftalmologii pomocí dvou různých laserů na jedné pracovní pozici z důvodu prostorových dispozic daného pracoviště

- K sestavě musí být vhodný výškově stavitelný stolek k umístění štěrbinové lampy s lasery

- Napájení 230V AC

YAG laser

- Laserový zdroj: Q-switched, Nd:YAG

- Vlnová délka 1064 nm

- Rozsah energie minimálně 0,3 - 10 mJ na 1 puls, plynule nastavitelná

- Délka laserového impulzu 4 ns

- Velikost stopy laserového paprsku 10 µm (při 86,4 % energie), 8 µm FWHM

- Frekvence opakování až 3 Hz

- Offset -500 µm až 0 a 0 až +500 µm (anterior a posterior)

- Pulsní mód v rozsahu alespoň 1 až 3 pulsy / výstřel

- Zaměřovací paprsek zelený 515 nm s regulovatelnou intenzitou

- Světelný paprsek šterbinové lampy s měnitelným úhlem 16° a 7,5°

Sítnicový laser

- Laserový zdroj frekvenčně zdvojený Nd:YAG

- Vlnová délka 532 nm

- Rozsah energie minimálně 0 až 1500 mW (ve tkáni)

- Délka laserového impulzu 10 ms až kontinuální

- Velikost stopy laserového paprsku

  - Single spot minimálně 50 µm až 400 µm

  - Multispot minimálně 100 µm až 400 µm

- Matrice: čtverec, kruh, trojúhelník, jednotlivý bod

- Pulsní mód

  - Jednotlivé pulsy

  - Opakující se pulsy

  - Kreslení

- Kontinuální mód

- Zaměřovací paprsek červený 635 nm - 650 nm s regulovatelnou intenzitou

- Světelný paprsek štěrbinové lampy s měnitelným úhlem 16° a 7,5°