Prokládací mycí a dezinfekční automat

Popis:

Prokládací mycí a dezinfekční automat na oddělení centrální sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice, o.z. pro mytí a dezinfekci robotických nástrojů daVinci Xi. Dodávka musí obsahovat nutné stavební úpravy, montáž, instalaci, zprovoznění mycího a dezinfekčního automatu. Proškolení personálu na jeho používání a dodání všech potřebných a požadovaných dokumentů.

Technická specifikace:

- 1ks prokládací mycí a dezinfekční automat (dvoudveřový), certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (doložit vystaveným certifikátem), s ohřevem elektro, s bezpečnostní základovou vanou/podstavcem

- oficiální certifikát od výrobce robotického systému Intuitive Surgical

- mycí prostor s kapacitou min. 15 mycích DIN sít a schopný pojmout robotické instrumentarium stávajícího přístroje daVinci Xi, rozměry mycího prostoru musí být min. (v x š x h): 675 x 650 x 800 mm

- elektronická kontrola rotace všech ostřikovacích/mycích ramen v mycím prostoru

- mycí a dezinfekční programy s použitím chemie:

  - pH neutrální

  - enzymatické nebo alkalické

  - speciální program pro mytí robotického instrumentaria daVinci řady Xi

  - oxidační fáze -zlepšení rozpustnosti biologických nečistot, výrazně se zvýší čistící účinek – šetrné ošetření miniinvazivního instrumentária a optiky, nebo použití vysoce alkalického detergentu pro obdobný efekt,

  - mytí nástrojů z eloxovaného hliníku

- dotekový skleněný grafický textový displej nebo z tvrzeného plastu

- komunikace na displeji a dokumentace v českém jazyce

- elektronická volně programovatelná mikroprocesorová řídící jednotka (min. 60 programů) s možností tvorby vlastních programů

- softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů – součástí cenové nabídky

- napojení myčky do systému dokumentace procesů přes ethernet (port RJ-45)

- nabízený přístroj umožňuje termickou a chemotermickou dezinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb.

- vertikální motorické otevírání dveří směrem nahoru nebo dolu

- kontrola mycího prostoru

- kontrola dávkovaného objemu

- elektrické zamykání dveří

- vypínač při špičkovém zatížení

- zajištění proti výpadku programu

- hlavní vypínač na nečisté straně

- dveře během mycího cyklu blokované

- systém přímého připojení pro různé koše s automatickým definováním podle magnetického záznamu na koších

- systém s přívodem čerstvé vody po každé fázi mytí

- intenzivní mytí mytých předmětů dvěma ostřikovacími rameny

- čištění dutých těles systémem pro injektorové mytí

- 3-násobná filtrace mycího roztoku

- dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou izolací

- dvě výkonná oběhová čerpadla o celkovém výkonu minimálně  Qmax 1000 l/min. nebo jedno čerpadlo o stejném výkonu

(Qmax 400 l/min pro vnější mytí, Qmax 600 l/min pro injektorové mytí)

- min. tři vestavěná dávkovací čerpadla pro mycí, dezinfekční a neutralizační prostředky

- kontrola dávkování tekutých médií na bázi ultrazvuku nebo elektronickým průtokoměrem, vestavěný výkonný horkovzdušný sušící agregát  s aktivními HEPA filtry třídy EU 13

- bojler pro předehřátí DEMI vody

- kondenzátor par vč. nerezového opláštění

- bezpečnostní podlahová vana

- budoucí možnost montáže modulu pro měření vodivosti mycích a oplachových lázní s DEMI vodou

- max. celkový příkon 21 kW

- příslušenství:

  - 2ks výškově stavitelný zavážecí / vyvážecí vozík, zavážecí výška min. 800 mm

    - nastavitelná výška -100 mm a +150 mm

    - minimální rozměry (v x š x h) 1 050 x 740 x 930 mm

  - 1ks sada košového vybavení pro přípravu robotického instrumentaria da Vinci řady Xi vč. adaptéru pro endostapler

Zadavatel požaduje kompletní dodání požadovaného zařízení vč. stavebních úprav na instalaci a zprovoznění zařízení.

Hodnotící parametry:

| Hodnotící kritérium | Váha |
| --- | --- |
| Cenová nabídka | 60 % |
| Technické parametry | 40 % |

| Hodnotící kritérium – technické parametry | Váha |
| --- | --- |
| Kapacita mycího prostoru pro DIN síta | 25 % |
| Počet nastavitelných programů | 25 % |
| Počet oběhových čerpadel | 25 % |
| Počet čerpadel pro mycí, dezinfekční a neutralizační prostředky | 25 % |

Další požadavky:

- montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a zkoušek (ZDS, výchozí elektrorevize (kontrola el. bezpečnosti), atd.) dle platné legislativy, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů, validace dle vyhl. 306/2012 Sb.

  - instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka oddělení obslužných klinických činností kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,

  - pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží,

  - dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.,

Zvláštní požadavky:

  - Prodávající uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále prodávající předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

  - Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

    - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

    - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

    - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

    - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

    - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

    - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

### Záruka, servisní podmínky

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v  kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží.

- Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží (dle § 66 zákona č. 268/2014 Sb.) tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů a v případě poruchy zboží, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce.

- Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.

- Záruka se vztahuje i na příslušenství, které je nutné k plnému a bezpečnému využití dodaného zboží.

- V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: ……………………….

- Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě do 3 kalendářních dnů, poskytne kupujícímu až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, e- mailem, příp. poštou) vad prodávajícímu. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.

- V případě, že nebylo možné opravit zboží na místě ve lhůtě uvedené výše, a náhradní zboží nebylo poskytnuto do 24 hodin po uplynutí lhůty uvedené výše, je kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny reklamovaného zboží za každý den až do doby opravy zboží. (

- Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:

- 	výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a ověření

- 	odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle §65 zákona č. 268/2014 Sb.

- revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.

- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně.

- Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny odborné údržby (periodických bezpečnostně technických kontrol) dle zákona č. 268/2014 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi OOKC kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník OOKC.

- Kontaktní osobou pro přímou komunikaci se servisním technikem je technik OOKC, ze strany prodávajícího tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky OOKC.

- Prodávající prohlašuje, že v případě zájmu kupujícího je schopen zajistit kupujícímu pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od data podpisu předávacího protokolu

Podmínky pro vzdálenou správu:

Pokud zařízení nesplňuje podmínky pro připojení do počítačové sítě KZ, a.s. a přesto je pro servisní činnost požadován vzdálený přístup, nedisponuje KZ, a.s. žádnou centrální technologií pro zajištění tohoto přístupu. Přesto žadatel po splnění těchto podmínek a předání vytištěných těchto dokumentů může vzdálený přístup získat:

- Žádost o VPN viz řízený dokument KZ

- Technická část žádosti o VPN viz. řízený dokument KZ

- Žadatel na vlastní náklady zajistí zřízení datové zásuvky Investičním požadavkem, viz řízený dokument KZ

- Souhlas primáře žádajícího oddělení, že souhlasí s přístupem externího subjektu k zařízení v jeho gesci, například u modality Radiologie. Součástí žádosti bude informace o lokalitě zařízení, která bude obsahovat minimálně: Město, Budovu, Patro, Oddělení, místnost a označení datové zásuvky.

- Smlouva KZ a dodavatele, na základě které nám poskytují služby, pro které je VPN přístup zapotřebí, nejčastěji Kupní nebo servisní smlouva

- Dodavatel dodá vlastní hardware pro vzdálený přístup na bázi technologie Mikrotik s minimálně 2 Ethernet porty a licencí L4 (například RB750)

- Zařízení je nadále ve vlastnictví dodavatele a KZ, a.s. negarantuje jeho dostupnost ani opravy, pouze provede potřebnou konfiguraci

- Ze zařízení v žádném případě nebude povolen přístup do veřejné sítě Internet

- Není podporována technologie Site-to-Site VPN, tedy pro každou jednotlivou servisní činnost musí dodavatel sestavit připojení k zařízení prostřednictvím PPTP spojení

- Pokud zařízení vyžaduje přístup i k jiným zdrojům v KZ, a.s. například PACS, pro VPN přístup musí být použit vyhrazený síťový adapter

- Odbor informačních technologií negarantuje žádné SLA na ověření dostupnosti tohoto zařízení, tedy v případě nahlášení, že zařízení je nedostupné reaguje na fyzické prověření zařízení s ohledem na personální možnosti. (Například v lokalitách mimo MNUL, nedisponuje LAN administrátorem a administrátor tedy může ověření provést až s několika denním zpožděním).