Technická specifikace Komunikačního systému sestra – pacient

Minimální technické požadavky

Komunikační zařízení sestra-pacient je důležitou součástí nemocničního lůžkového oddělení. Musí umožnit komfortní hovorové spojení zdravotního personálu a pacientů na lůžkových pokojích, příjem hovorových volání od pacientů na nemocničním lůžku, nouzových volání z toalet, koupelen, volání od vchodů na lůžkové oddělení a volání z jiných místností, kde je předpoklad pohybu pacientů nebo zdravotnického personálu (např. služební místnosti). Systém také musí umožňovat vyslání signálu nejvyšší nouze ALARM (nebo také tzv. BLUE CODE) a přivolání zdravotnické nebo lékařské pomoci.

1. Obecné požadavky na technologii a způsob provedení instalace

- IP systém do úrovně koncových prvků s hlasovou komunikací – každý prvek s vlastní IP adresou

- UTP rozvody realizované v souladu s použitou technologií ETHERNET, veškerá kabeláž je ukončena v rozvodnách KZ

- centralizované umístění kompletní ETHERNET technologie (SWITCH + POE) ve společném datovém rozvaděči typu 19“ RACK v rozvodnách KZ

- oboustranné plně duplexní hovorové spojení mezi hlavním terminálem a hovorovou jednotkou u každého lůžka pacienta, hovorovým pokojovým terminálem nebo vchodovou hovorovou jednotkou v případě hlasitého hovoru vybavená echocancelingem

- oboustranné plně duplexní diskrétní a hlasité hovorové spojení u každého lůžka pacienta

- centrální hlášení do všech místností, kde jsou použity prvky s reproduktorem

- uvědomění personálu o aktivním volání, na hlavním terminálu nebo na pokojových terminálech nebo ve služebních místnostech

- denní a noční režim s možností automatického přepínání (systém automaticky upravuje hlasitosti různých upozorňujících tónů nebo navigačních hlášení)

- -    integrace s běžným analogovým bezdrátovým telefonním přístrojem s technologií DECT.

- informace pomocí FSK modulace

- centralizované zálohování dat a upgrade softwaru

- možnost zobrazení statistik eventů v systému, a export historie volání

- propojení s NIS KZ (pacient-lůžko) ID vychází z NIS + možnost vypnutí ukládání jména a příjmení pacientů do databáze historie volání (soulad s GPDR)

- auto-diagnostické funkce systému informující personál o případných nefunkčních částech systému, notifikace o odpojených IP prvcích systému a odpojených prvků nouzového volání

- -

- -	možnost otevírání dveří s elektrickým zámkem z hlavního terminálu a terminálů sester

- -   připojení každého oddělení k centrálnímu řídícímu serveru systému, kde se ukládají veškerá data a historie událostí na jednotlivých oddělení (možnost filtru, editace a tisku)

2. Požadavky na technologii – hlavní terminál sestry

- oboustranné plně duplexní hovorové spojení mezi hlavním terminálem a hovorovou jednotkou u každého lůžka pacienta, hovorovým pokojovým terminálem nebo vchodovou hovorovou jednotkou

- centrální hlášení do všech místností, kde jsou použity prvky s reproduktorem

- denní a noční režim terminálu s možností automatického přepínání (systém automaticky upravuje hlasitosti různých upozorňujících tónů nebo navigačních hlášení)

- LCD obrazovka větší než 10“ zajišťuje komfortní přehlednost všech zobrazených ikon

- mechanický kloubový spoj držáku integrovaný v hlavním terminálu, umožňující naklánění terminálu dle umístění a aktuální potřeby personálu, který je jeho neoddělitelnou součástí

- ovládání funkcí na hlavním terminálu prostřednictvím dotykového displeje „touch-screen“

- -	zobrazení místa zaregistrovaného personálu na pokojových terminálech

- -	funkce hlasového navigačního hlášení, hlasitě v českém jazyce, tímto musí předávat terminál důležité lokalizační informace o každém aktivním volání do celé místnosti pracoviště sester, což umožňuje rychlejší reakci zdravotnického personálu na vzniklé volání (bez nutnosti čtení uvedených informací z displeje hlavního terminálu).

- -	možnost ovládání (otevírání) elektrických zámků dveří přímo na displeji terminálu

3. Požadavky na technologii – pokojový terminál

- oboustranné plně duplexní hovorové spojení mezi hlavním a pokojovým terminálem

- vyslání žádosti o hovorové spojení s hlavním terminálem

- optické a tónové uvědomění personálu o aktivním volání (po registraci personálu)

- dvě samostatné registrace přítomnosti (zdravotní sestra / ošetřující personál) i s pomocí ID karty KZ

- poslech centrálního hlášení z hlavního terminálu

- funkce hlasového navigačního hlášení, hlasitě v českém jazyce předává terminál důležité lokalizační informace o každém aktivním volání (po registraci personálu pomocí ID KZ)

- připojení terminálu do sítě ETHERNET pomocí konektoru RJ-45

4. Požadavky na technologii – zásuvka pacienta, lůžkový terminál pacienta

- sluchátko klienta, které dle aktuální polohy automaticky přepíná hlasitý (přes reproduktor) a diskrétní (přes sluchátko) hovor v těchto režimech:

- a) odložené sluchátko na stolku, na lůžku, visící z hrazdy lůžka dolů, při pádu z ruky klienta, v parkovací poloze v zásuvce klienta, v těchto polohách sluchátka bude hovor přepnut na hlasitý režim přes reproduktor umístěný na zdi v zásuvce klienta za lůžkem

- b) sluchátko klienta drží klient v ruce u ucha (jako u telefonního přístroje), v této poloze sluchátka bude přepnut režim na diskrétní hovor přes sluchátko klienta.

- připojení lůžkového terminálu kabelem s automaticky rozpojovacím konektorem, který zamezí v případě nevhodné manipulace s pohyblivým přívodním kabelem (např. mechanický tah) poškození konektorů terminálu nebo zásuvky pacienta. Případné rozpojení konektorů kabelu musí být diagnostikou systému automaticky vyhodnoceno a personál je o vzniklé situaci informován.

- podsvícení tlačítka pro přivolání sestry pro lepší orientaci v nočních hodinách

- speciální držák kabelu s upevněním na hrazdu lůžka pacienta

Komunikační systém Sestra-pacient

vzorové oddělení

| název | ks | cena bez DPH |
| --- | --- | --- |
| IP kamera, PoE, IR 20m | 2 |  |
| Zobrazovač kamery (min 17 palců, barevný) | 2 |  |
| Dveřní Interkom (včetně a ovládání zámku, včetně externího kontaktu (přístupový systém KZ)) | 2 |  |
| Hlavní terminál sester | 1 |  |
| Adaptér k terminálu | 1 |  |
| Signalizační svítidla LED nad dveře | 10 |  |
| Signalizační svítidla LED chodba | 1 |  |
| Pokojový terminál s čtečkou RF karet 125kHz HID (+ hlasitý hovor s echocanceling) s možností výměny na 13,56 MHz Standardu: NXP Mifare Desfire EV3 | 10 |  |
| Tlačítko nouzového volání | 10 |  |
| Táhlo nouzového volání | 10 |  |
| Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem | 40 |  |
| Terminál pacienta | 40 |  |
| Hlavní řídící jednotka pro oddělení | 1 |  |
| Centrální monitorovací/dohledový server (monitoring, propojení s NIS) | 1 |  |
| Monitorovací server budova (monitoring, propojení s NIS) | 1 |  |
| Napájecí zdroj monitorovaný | 1 |  |
| Rozvodný panel 19“ 1U | 1 |  |
| Strukturovaná kabeláž k terminálu, plášť LSOH (LSZH) | 1 |  |
| Protipožární ucpávky | 2 |  |
| Jističe s proudovou ochranou | 2 |  |
| Instalace a konfigurace systému | 1 |  |
| Projektová dokumentace | 1 |  |
| elektro revize | 1 |  |
| NABÍDKOVÁ CENA ZA VZOROVÉ ODDĚLENÍ CELKEM |  |  |