Technická specifikace

Celotělové kostní denzitometry pro RDG oddělení zadavatele

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry systému: |  |  |  |
| Celotělový RTG přístroj pro měření kostní hustoty (denzita kostního materiálu, diagnostika osteoporózy, hodnocení rizika zlomenin) |  |  |  |
| DXA technologie (dual energy Xray absorptiometry) |  |  |  |
| Metoda snímání izocentrickým vějířovitým paprskem jednoprůchodová |  |  |  |
| Technika snímání musí zajistit vysokou porovnatelnost opakovaných měření (Precision i Accuracy max. SD 1 %) |  |  |  |
| Konstantní doba snímání pro jednotlivé typy scanů nezávislá na hmotnosti a tloušťce pacienta |  |  |  |
| Rychlost provedení snímku AP páteře a kyčle do 30 sec |  |  |  |
| Rychlost provedení snímku celého těla do 7 min |  |  |  |
| Interní referenční systém pro samočinnou kalibraci přístroje |  |  |  |
| Možnost provádět repozici snímku pomocí počítače |  |  |  |
| Laserový kříž pro nastavení správné polohy pacienta |  |  |  |
| Denní kontrola kvality |  |  |  |
| Zatížitelnost stolu min. 200 kg |  |  |  |
| Ovládací a vyhodnocovací stanice |  |  |  |
| Preferujeme OS MS Win11 Pro 64-bit, připouštíme OS MS Win10 Pro 64-bit |  |  |  |
| Ovládací SW, LCD monitor min. 21“, klávesnice, myš, síťová laserová barevná tiskárna |  |  |  |
| Možnost archivace snímků na libovolné externí medium (USB disk, CD/RW…apod) |  |  |  |
| Možnost ukládání dat do PACS systému zadavatele (DICOM protokol) |  |  |  |
| Kontrola kvality, zkoušky: |  |  |  |
| Stabilní anthropomorphický fantom lumbální páteře pro provádění denní kontroly kvality |  |  |  |
| Automatická denní procedura nahrazuje zkoušky provozní stálosti |  |  |  |
| Možnost stanovení a grafického znázornění trendu grafu QC |  |  |  |
| Možnost tisku grafů QC |  |  |  |
| Klinické a softwarové požadavky: |  |  |  |
| Automatická analýza snímků AP lumbální páteře a kyčle |  |  |  |
| Snímek a analýza laterální páteře |  |  |  |
| Kvantitativní morfometrie |  |  |  |
| Automatická „low density“ pro páteř a kyčel |  |  |  |
| Možnost vyšetření skoliotické páteře |  |  |  |
| Software pro stanovení HSA (Hip Structure Analysis) |  |  |  |
| Software pro výpočet trabekulárního kostního skóre (TBS) |  |  |  |
| Software pro stanovení množství viscerálního tuku |  |  |  |
| Analýza složení těla (BCA - Body Composition Analysis; BMD) |  |  |  |
| Referenční křivky NHANES III a NHANES IV |  |  |  |
| Referenční data dle věku (3 – 109 let), pohlaví a etnické skupiny |  |  |  |
| Analýza pediatrické páteře, kyčlí, předloktí a celého těla |  |  |  |
| Možnost adjustace výsledků pediatrických pacientů vzhledem k výšce nebo kostnímu věku dítěte |  |  |  |
| Náhledový snímek při snímání pro kontrolu polohy pacienta („base line scan“) |  |  |  |
| -Možnost provedení snímku obou kyčelních kloubů současně – tzv. „Dual Hip“ snímek a analýza |  |  |  |
| Snímek a analýza AP lumbální páteře |  |  |  |
| Snímek a analýza proximálního femuru (pravý, levý) |  |  |  |
| Snímek a analýza předloktí (pravý, levý) |  |  |  |
| Možnost provedení snímku VFA včetně kvantitativní morfometrie páteře v jednoenergetickém snímacím modu |  |  |  |
| Možnost provedení snímku libovolné oblasti zájmu -tzv. „general region of interest“ |  |  |  |
| Kolorované zobrazení měkkých tkání (tuková tkáň, netuková tkáň, kost) |  |  |  |
| Jedno-energetický snímek o vysokém rozlišení pro zobrazení atypických zlomenin femuru (AFF) |  |  |  |
| Komparace snímků umožňující porovnání aktuálních snímků s historickými a výpočet trendových parametrů vůči všem historickým snímkům |  |  |  |
| Výpočet rizika fraktury s desetiletou predikcí (hlavní zlomenina, zlomenina kyčle) podle algoritmu FRAX (databáze vycházející z české populace) |  |  |  |
| Správa databáze pacientů, možnost tvorby vlastní referenční databáze |  |  |  |
| Možnost programového i přístrojového upgrade |  |  |  |
| Nástroje pro tvorbu zpráv, jejich export do formátu MS Word |  |  |  |
| Propojení s PACS (DICOM 3), Modality Worklist |  |  |  |
| Propojení s NIS (HL7, IHE, QDR Network) |  |  |  |
| Tiskový výstup BMD kompatibilní se standardem ISCD |  |  |  |
| Příslušenství: |  |  |  |
| Pomůcky pro kalibraci (kalibrační fantom) a denní kontrolu provozní stálosti |  |  |  |
| Záložní zdroj UPS - zdroj pro případ výpadku sítě pro další možnost provozu denzitometru a možnost legálního ukončení práce na denzitometru, zálohovací doba UPS min. 7 min. |  |  |  |

Poznámka:

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.), pokud jsou k dispozici