Modernizace přístrojového vybavení centrální sterilizace CS 1 v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., včetně stavebních prací

Popis:

Přístrojové vybavení pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Seznam požadovaných položek:

- 6 ks	Mycí a dezinfekční automat

- 1 ks ………. Mycí a dezinfekční automat – na kontejnery

- 5 ks	Prokládací sterilizátor - velký

- 2 ks	Prokládací sterilizátor - malý

- 1 ks	Plazmový sterilizátor

- 1 ks	Mycí a dezinfekční automat endoskopů

- 1 ks	Sušicí skříň na endoskopy

- 1 ks	Mycí a dezinfekční automat na skříně, lůžka a obuv

- 8 ks	Svářečka obalů průběhová s tiskárnou

- 1 ks	Centrální dávkovací systém dezinfekce pro mycí a dezinfekční automaty

- 1 komplet transportních vozíků pro transport materiálu CSO-OS-CSO

- 1x Sestavy úložných regálů pro sterilní a nesterilní materiál, sestavy pro setování a mytí nástrojů, schéma sestav

- Přesun stávajícího mycího dezifektoru Miele PG8528 na úpravnu lůžek

Mycí a dezinfekční automat - 6 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Dvoudvéřový prokládací mycí a desinfekční automat

- Vertikálně posuvné celoskleněné motoricky ovládané dveře, které jsou během mycího cyklu blokované

- Certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vydání 1/2010) s doloženým certifikátem

- Objem komory min. 350 l

- S kombinovaným ohřevem elektro/pára bezpečnostní základovou nerezovou vanou, případně podstavcem

- Kondenzátor par včetně nerezového opláštění

- Elektrický ohřev, max. příkon 21 kW

- Elektronická, volně programovatelná mikroprocesorová řídící jednotka s možností tvorby vlastních programů (min. 16 přednastavených programů a 31 volných míst)

- Dotekový displej s komunikací a dokumentací v českém jazyce

- Elektronická kontrola otáčení mycích ramen

- Vysokojakostní nerezový mycí prostor

- Mycí a desinfekční programy s použitím chemie: pH neutrální, enzymatické, alkalické

- Nabízený přístroj umožňuje termickou a chemotermickou desinfekci v parametrech uvedených ve vyhl. 306/2012 Sb.

- Přednastavené programy s termickou desinfekcí při závěrečném oplachu DEMI vodou

- Mycí a desinfekční automat plněn a vyvážen pomocí zavážecích vozíků

- Systém s přívodem čerstvé vody do každé fáze programu

- Osvětlení vnitřního prostoru mycí komory

- 3násobná filtrace mycího roztoku

- Dvouplášťová konstrukce z nerezové oceli s tepelnou a zvukovou isolací

- Mycí prostor s kapacitou min. 18 mycích DIN sít a vybavený dvěma nerezovými mycími rameny

- Možnost automatické identifikace a volby programu magnetickým nebo RFID kódem u mycích košů

- Dvě výkonná oběhová čerpadla

- Dvě vestavěná dávkovací čerpadla na mycí a neutralizační prostředky

- Vestavěné výkonné horkovzdušné sušící agregáty, aktivní HEPA filtr třídy H14

- Boiler pro předehřátí DEMI vody

- Vnější rozměry maximálně do 900 × 990 mm (š x h)

- certifikovaný na sterilizaci robotického instrumentária DaVinci Xi

- Součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů a to po dobu 10 let bezplatně

- Napojení myčky do systému dokumentace procesů přes ethernet

- Součástí dodávky musí být kompletní spotřební materiál včetně chemikálií vhodné pro mytí a desinfekci a bezpečnostní listy k použitým chemikáliím

- Součástí dodávky je nerezová stěna/oplechování

- Životnost přístroje min. 10 let

- Záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

Příslušenství pro všechny mycí a dezinfekční automaty:

- 9 ks - stojan na nástroje se 4 - 6 patry s možností umývat ve dvou patrech až 160 mm vysoká síta

- 4 ks - stojan na laparoskopické nástroje + nástavec na kabely + koše na hadice

- 3 ks - stojan na Robot DaVinci + nástavce

- 2 ks - stojan na vysoké kontejnery (max. výška kontejnerů 270 mm)

- 140 ks - DIN sít

- 350 ks kontejnerů pro operační síta

- 18 ks - výškově stavitelný zavážecí/vyvážecí (15 vozíků stabilně na stojany na špinavé straně a 3 vozíky stabilně na čisté straně)

  - Zavážecí výška min. 800 mm

  - Nastavitelná výška v rozmezí min. ±150 mm

  - Minimální rozměry 1 050 x 740 x 930 mm (v x š x h)

- 4 ks - injektorové vozíky, vozík (prázdný) k uložení 4 DIN vysokých kontejnerů (max. rozměr 270 x 600 mm) a vík

- 4 ks - vozíky pro nízké kontejnery (150x600 mm)

- U veškerého příslušenství magnetická lišta nebo RFID kód pro automatické rozpoznání vozíku

- Další příslušenství do myček:

- 3 ks - nástavec pro uložení různých úchytů lamp

- 2 ks - nástavec pro uložení 12 ledvinových misek + 7 držáků

- 3 ks - nástavec k uložení 5 mís (prázdný) + 5 držáků

- 1 ks - nástavec – kontejner na 36 šroubovacích dudlíků (sklopné a uzavíratelné víko)

- 2 ks - nástavec  pro OP obuv (2 držáků) do vel. 48

- 2 ks - nástavec pro emitní misky (prázdný) 12 ks

- 3 ks - nástavec pro mísy (prázdný) nástavec pro úchyty lamp

- 1 ks - nástavec pro kojenecké dudlíky

- 1 ks - nástavec + držák pro uložení operační obuvi

  - 20 ks - sítové misky do myček ½ (velikost ok 1,7 mm)

  - 20 ks - sítové misky do myček ¼ (velikost ok 1,7 mm)

  - 10 ks - nástavec 1/6 sítová miska s víkem (velikost ok 1 mm)

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

Mycí a dezinfekční automat – na kontejnery- 1 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Dvoudvéřový prokládací mycí a desinfekční automat na kontejnery

- Certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vydání 1/2010) s doloženým certifikátem

- Užitné rozměry mycí komory minimálně 1000 x 1500 x 1800 mm (š x h x v)

- Vnější rozměry maximálně do 1800 x 1660 x 2460 mm (š x h x v)

- S parním ohřevem (ohřev vody i sušícího vzduchu párou) a s bezpečnostní základovou nerezovou vanou, případně podstavcem

- podlaha mycí komory vyrobena z nerezové oceli, a rozdělena do několika lehce odnímatelných částí pro snadnější přístup k odpadnímu systému při jeho čištění

- podlaha fungující jako záchytná jímka s postranním odpadem pro recirkulaci vody během jednotlivých fází cyklu

- výkonný sušící agregát

- servisní přístup zepředu

- kapacita minimálně 16 DIN kontejnerů

- rám a panely vyrobeny z nerezové oceli

- umístění technické části přístroje na pravé nebo na levé straně dle projektové dokumentace

- nastavitelné rozmezí vodících lišt

- mycí komora vyrobena z nerezové oceli, se zaoblenými rohy a hranami pro maximální snížení množení bakterií

- vysoce účinná vrstva pro tepelnou a zvukovou izolaci

- min. 2 nerezové zásobníky pro předehřev mycí, resp. oplachové vody, každý o objemu minimálně 115 l

- možnost nastavení času termické dezinfekce

- Nerezová bezpečnostní vana pro instalaci v zemi

- teplota při termické dezinfekci kontrolována minimálně dvěma nezávislými sondami

- minimálně 6 otočných ostřikových trubek na každé straně komory, trubky jsou vybaveny celkem minimálně 66 lehce odnímatelnými tryskami.

- minimálně jedno oběhové čerpadlo o výkonu minimálně 2000 W nebo (1000 l/min.)

- oběhový okruh vybaven tlakovým spínačem a samočistícím filtrem mycího roztoku s proplachem

- dávkování detergentu přímo do mycí komory

- jedna peristaltická pumpa pro dávkování detergentu s průtokoměrem a s kontrolou prázdného zásobníku

- validační ventil

- horkovzdušný sušící agregát s výstupy přímo do mycí komory přes vyhrazené otvory

- HEPA H14 filtr sušícího vzduchu, filtrace 99,995 % (EN 1822)

- senzory tlaku sušícího vzduchu

- nastavitelná teplota sušícího vzduchu až na teplotu 140 °C

- výkon ventilátoru minimálně 1,1kW

- průměrný průtok vzduchu 1300 m3/hod., ale až do maximální hodnoty 2200 m3/hod

- úložný prostor s uzavíratelnými dvířky pro minimálně dva 10 l kanystry s chemií

- mikroprocesorová řídící jednotka umožňující monitoring funkcí přístroje v reálném čase

- USB a ethernet výstup pro připojení dokumentace

- Elektronická, volně programovatelná mikroprocesorová řídící jednotka s možností tvorby vlastních programů (minimálně 60 programovatelných pozic)

- vizuální a zvukový alarm při poruše

- 2 ks zavážecí vozík pro 16 DIN kontejnerů

- Součástí dodávky je nerezová stěna/oplechování

- Součástí nabídka je softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů a to po dobu 10 let bezplatně

- Napojení myčky do systému dokumentace procesů přes ethernet

- Součástí dodávky musí být kompletní spotřební materiál včetně chemikálií vhodné pro mytí a desinfekci a bezpečnostní listy k použitým chemikáliím

- Životnost přístroje min. 10 let

- Záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

Prokládací sterilizátor – velký – 5 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Parní sterilizátor 12 STJ

- Parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU, vyhovující normám ČSN EN 285+A1, ČSN EN 17665-1, validovatelný podle těchto norem a vyhlášky MZ č. 244/2017 Sb.

- Dvoudveřový, prokládací

- Dvoukomorový plášť

- Zdroj páry:

  - 1 ks: integrovaný výměník technická pára x čistá pára + integrovaný elektrický vyvíječ páry

  - 4 ks: integrovaný výměník technická pára x čistá pára

- Veškeré testovací programy – Vakuum test, Bowie – Dick test

- Celonerezové provedení, opláštění, kostra, trubkové rozvody

- Připojení sterilizátoru k počítačové síti (LAN) spolu se softwarovou aplikací ke sledování sterilizačního procesu, ukládání jednotlivých protokolů, šarží. Software pro snadnou kontrolu, údržbu a testování se vzdáleným monitoringem funkce přístroje autorizovaným servisem

- Přenos dat do informačního systému Centrální sterilizace – Medix, včetně dodání potřebného a SW vybavení

- Vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů

- Vnější rozměry maximálně do 1300 × 2240 mm (š x h) – servisní prostor max. 600 mm

- Automatické ranní zapnutí, předehřev a Vakuumtest

- Plně automatické validovatelné sterilizační programy při 121 °C a 134 °C s dokonalým sušením (Standardní: Balené materiály 134 °C/7 min., Balené materiály, (kontejnery) s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min, balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot 121°C/20 min. Nastavení speciálních programů s parametry dle specifikace zákazníka.

- Dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení, dokumentaci pracovních cyklů

- Řízení cyklů snímači absolutního tlaku

- Výkonná vývěva dosahující ve fází odvzdušňování tlaku min. 13 kPa

- Zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu

- Zavzdušnění sterilizační komory přes bakteriologický filtr

- Termické nebo membránové odplynění napájecí demi-vody

- Rámy do komory pro zavážecí vozík

- Plně automatické řízení jednotlivých cyklů přes barevný, nastavitelný dotykový 12palcový displej "touch - screen" v českém jazyce

- Signalizace poruchových stavů přístroje (vývěvy, těsnícího tlaku, vyvíječe, bezpečnostní lišty), jednotlivých fází sterilizačního cyklu na ovládacím displeji v českém jazyce

- Systém pro kontinuální monitoring přítomností vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního programu

- Vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

- Rozhraní RS 232

- Připojení na PC a ukládání protokolů do paměti počítače

  - Operační systém Microsoft Windows 10 Pro CZ OEM

  - Žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

  - Uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

  - Zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

  - Na zařízení bude nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s.

- Krycí lišty na čistou stranu přístroje

- Provedení validační zkoušky podle ČSN EN 17665-1

- Provedení výchozí revize tlakových nádob parních sterilizátorů

- Zabudování do nerezové stěny

- Součástí dodávky je nerezová stěna/oplechování

- Součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů, a to po dobu 10ti let bezplatně

- V rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

- V rámci dodávky musí být zahrnuto veškeré příslušenství vázané na daný typ autoklávu

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- životnost přístroje min. 10 let

- záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

Prokládací sterilizátor – malý – 2 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Parní sterilizátor 6 STJ

- Parní sterilizátor splňující požadavky na zdravotnické prostředky podle legislativních předpisů EU, vyhovující normám ČSN EN 285+A1, ČSN EN 17665-1, validovatelný podle těchto norem a vyhlášky MZ č. 244/2017 Sb.

- Dvoudveřový, prokládací

- Dvoukomorový plášť

- Zdroj páry:

  - 2 ks: integrovaný výměník technická pára x čistá pára + integrovaný elektrický vyvíječ páry

- Veškeré testovací programy – Vakuum test, Bowie – Dick test

- Celonerezové provedení, opláštění, kostra, trubkové rozvody

- Připojení sterilizátoru k počítačové síti (LAN) spolu se softwarovou aplikací ke sledování sterilizačního procesu, ukládání jednotlivých protokolů, šarží. Software pro snadnou kontrolu, údržbu a testování se vzdáleným monitoringem funkce přístroje autorizovaným servisem

- Přenos dat do informačního systému Centrální sterilizace – Medix, včetně dodání potřebného SW vybavení

- Vestavěná autodiagnostika a soubor servisních programů

- Vnější rozměry maximálně do 1300 × 1290 mm (š x h) – servisní prostor max. 600 mm

- Automatické ranní zapnutí, předehřev a Vakuumtest

- Plně automatické validovatelné sterilizační programy při 121 °C a 134 °C s dokonalým sušením (Standardní: Balené materiály 134 °C/7 min., Balené materiály, (kontejnery) s intenzivním dosoušením 134 °C/7 min, balené výrobky ze skla, pryže a umělých hmot 121°C/20 min. Nastavení speciálních programů s parametry dle specifikace zákazníka.

- Dvouprocesorové řízení pro nezávislé vyhodnocování, řízení, dokumentaci pracovních cyklů

- Řízení cyklů snímači absolutního tlaku

- Výkonná vývěva dosahující ve fází odvzdušňování tlaku min. 13 kPa

- Zařízení na úsporu napájecí vody pro vývěvu

- Zavzdušnění sterilizační komory přes bakteriologický filtr

- Termické nebo membránové odplynění napájecí demi-vody

- Rámy do komory pro zavážecí vozík

- Plně automatické řízení jednotlivých cyklů přes barevný, nastavitelný dotykový 12palcový displej "touch - screen" v českém jazyce

- Signalizace poruchových stavů přístroje (vývěvy, těsnícího tlaku, vyvíječe, bezpečnostní lišty), jednotlivých fází sterilizačního cyklu na ovládacím displeji v českém jazyce

- Systém pro kontinuální monitoring přítomností vzduchu a nekondenzovaných plynů ve sterilizační komoře v průběhu každého sterilizačního programu

- Vestavěná tiskárna pro tisk protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

- Rozhraní RS 232

- Připojení na PC a ukládání protokolů do paměti počítače

  - Operační systém Microsoft Windows 10 Pro CZ OEM

  - Žádná aplikace nesmí pro běh vyžadovat administrátorské oprávnění

  - Uživatelé zařízení budou pracovat výhradně pod doménovým účtem bez zvýšených oprávnění

  - Zařízení nebude bránit aktualizacím operačního systému

  - Na zařízení bude nainstalován antivirus společnosti KZ, a.s.

- Krycí lišty na čistou stranu přístroje

- Provedení validační zkoušky podle ČSN EN 17665-1

- Provedení výchozí revize tlakových nádob parních sterilizátorů

- Zabudování do nerezové stěny

- Součástí dodávky je nerezová stěna/oplechování

- součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů, a to po dobu 10ti let bezplatně

- V rámci VZ bude požadována demontáž stávajícího přístroje (vybavení) a ekologická likvidace stávajícího přístroje

- V rámci dodávky musí být zahrnuto veškeré příslušenství vázané na daný typ autoklávu

- součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- životnost přístroje min. 10 let

- záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

- Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

Příslušenství pro všechny sterilizátory (7 ks):

- Všechno příslušenství musí být kompatibilní a použitelné pro oba typy sterilizátorů

- Transportní vozík (nerez) 12 ks – stejný typ pro všechny parní sterilizátory na CS

- Zavážecí vozíky 12 ks

- 40 x ks sterilizačních košů (poloviční koše na op. síta)

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

Plazmový sterilizátor - 1 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plazmový sterilizátor pro termolabilní materiály, chirurgické nástroje a nástroje pro robotickou chirurgii

- Prokládací dvojdveřové provedení

- Vnější rozměry max. 1850 x 790 x 1100 (v x š x h)

- Čistý využitelný objem sterilizační komory v rozmezí 90 – 130 l

- Min. rozměr sterilizační komory 400 x 500 x 700 mm (v x š x h)

- Min. využitelná šířka komory (police pro vkládání materiálu) 440 mm

- Dotykový displej v češtině o uhlopříčce min. 12 “ na čisté i sterilní straně s informacemi o průběhu cyklu a oznámením důvodu vyhovujícího/nevyhovujícího cyklu

- Vertikálně zasouvací dveře komory z důvodu omezeného prostoru

- Nožní pedál pro ovládání dveří (volné ruce obsluhy pro manipulaci s materiálem)

- Shoda s ČSN EN ISO 14937 (vydaná 6/2010)

- Sterilizaci na hladině bezpečné sterility 10-6 SAL dle Vyhlášky MZ ČR 306/2012Sb.

- Vybavení nezávislým monitorovacím systémem – měření kritických hodnot sterilizace – tlak, teplota, výkon plazmatu ve sterilizační komoře (podle prEN17180:2017)

- Napojení sterilizátoru do stávajícího systému dokumentace procesů tj. na SW komunikační systém dokumentace procesů sterilizace včetně vzdáleného servisního monitoringu a to po dobu 10 let bezplatně

- Sterilizátor ukládá cykly ve formě pdf souborů na síťové úložiště

- Rozsáhlá, pravidelně aktualizována databáze přístrojové kompatibility, jednoduše dostupná pro personál (např. on-line - web stránky)

- Krátký sterilizační cyklus na balené nástroje bez dutin, max. délka cyklu 26 min.

- Cyklus na sterilizaci jednokanálových pevných a flexibilních endoskopů, max. délka cyklu 45 min.

- Délka standardního sterilizačního cyklu max. 50 min.

- Sterilizační cyklus pro nástroje robotické chirurgie da Vinci Xi, certifkovaný cyklus

- Možnost dovybavení certifikovaným cyklem pro 2 optiky - nástroje robotické chirurgie da Vinci - doložení v návodu pro reprocesing nástrojů daVinci

- Sterilizační teplota max. 56°C

- Přerušení procesu chybou pro vlhkost ve vsázce před napuštěním sterilizačního media

- Vybaven systémem umožňujícím dosušení minimální vlhkosti vložených zdravotnických prostředků v rámci sterilizačního cyklu bez nutnosti tento cyklus přerušit

- Generování plazmatu přímo ve sterilizační komoře

- Přímé optické (UV) měření koncentrace H2O2 ve sterilizační komoře v průběhu cyklu s dokladováním na výtisku

- Bez rizika ulpívání reziduí H2O2 na sterilizovaných zdravotnických prostředcích tj. po sterilizaci ihned k použití

- Paměť pro uložení min. 200 sterilizačních cyklů

- USB vstup pro stahování a odesílání údajů např. o sterilizačním cyklu

- Jednoduchá manipulace při výměně sterilizačního média - uzavřený systém, bez rizika poleptání obsluhy, jednorázové kazety pro více cyklů

- Sterilizační médium v bezpečnostní kazetě s identifikátorem upozorňujícím na porušení obalu ev. úniku z uzavřeného balení

- Automatická kontrola šarže a expirace balení sterilizačního media před vkládáním balení do přístroje RFID senzor

- Automatické a bezdotykové vyhazování použité kazety do odpadní nádoby

- Skladování sterilizačního média při pokojové teplotě

- On-line testování BIO indikátory s rychlým vyhodnocením (do 15 min) – bezpečnost každého cyklu – prostředek pro zátěžovou zkoušku (PCD), validační kit se síty

- Automatická datová komunikace mezi sterilizátorem a kompatibilní čtečkou biologických indikátorů s připomínkami na obrazovce a automatickou synchronizací výsledků

- Čtečka čárových kódů

- Součástí dodávky je veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

- Součástí dodávky je nerezové oplechování prostupu sterilizátoru

- Životnost přístroje min 10 let

Záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

Mycí a dezinfekční automat endoskopů – 1 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Plně automatický dezinfektor endoskopů pro čištění a dezinfekce flexibilních endoskopů

- Pro automatické čištění a dezinfekci dvou flexibilních endoskopů

- Zadavatel nepřipouští variantu dodání dvou dezinfektorů (pro 1 endoskop) místo jednoho (pro 2 endoskopy) z důvodu omezeného prostoru na pracovišti

- Maximální rozměry dezinfektoru: 910 x 780 mm (š x h)

- Dezinfektor bude připojen s minimální stavební připraveností – běžná přípojka studené vody, běžný odpad a elektrický proud 400 V – 50 Hz

- Plně vyhovující české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012 Sb., norma ISO-15883-1).

- Dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu

- Musí být vyroben z ušlechtilé nerezové oceli a je určen pro dlouholetý provoz

- Dezinfekční proces na bázi kyseliny peroctové (PAA) pro vyšší stupeň dezinfekce

- Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus, Pentax, FujiFilm, K.Storz – musí umožňovat budoucí dokoupení potřebného příslušenství k endoskopům těchto výrobců

- Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se všemi stávajícími flexibilními endoskopy na pracovištích zadavatele – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – Krajská zdravotní a.s.

- Musí splňovat kompatibilitu se stávajícími endoskopy (i včetně dodání potřebného příslušenství):

  - Fibrobronchoskop – Olympus BF-TE2

  - Fibrobronchoskop – Olympus LF-TP

  - Flexibilní Rhino-laryngo videoskop ENF-VH - Olympus

  - Flexibilní Rhino-laryngo videoskop ENF-V3 - Olympus

  - Videobronchoskop BF-1TQ180 - Olympus

  - Fibrobronchoskop BT-TE2 - Olympus

  - Sonobronchoskop BF-UC180F – Olympus

  - Videobronchoskop ultrazvukový BF-UC190F - Olympus

  - Videobronchoskop BF-1TH190 -Olympus

- Termochemická dezinfekce endoskopů s trváním cyklu max. do 30 minut pro kyselinu peroctovou nebo max. do 40 minut pro glutaraldehyd

- Zobrazení doby chodu

- Sledování teploty

- Mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny

- Integrovaný monitorovací systém zajišťujícím automatickou kontrolu průchodnosti všech kanálků endoskopu

- Uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické předmytí v detergentu, dezinfekci a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata)

- Automatické dávkování pracovních roztoků

- Automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu – test těsnosti

- Autodezinfekční procedury dezinfektoru

- Jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody - filtr endotoxoinů vyměnitelný uživatelem

- Sušicí jednotka pro sušení zevního povrchu endoskopů

- Barevný dotykový displej

- Součástí dodávky je integrované zařízení k přípravě purifikované vody užívané k závěrečnému oplachu

- Alarmy:

  - Test těsnosti endoskopů

  - Kontrola správného připojení konektorů

  - Uzavření dezinfektoru

  - Hladiny chemikálií – dezinfekce

  - Monitorace tepelného přednastavení v dezinfektoru (překročení může vést k poškození pláště endoskopu)

- Dokumentační zařízení sloužící pro identifikaci endoskopů a pro tisk/generování validačních protokolů o provedení mytí a desinfekce

- kompatibilita se softwarem, který shromažďuje, agreguje, ukládá, vyhodnocuje a vizualizuje data, která vznikají v souvislosti s endoskopickým reprocesingem

- Součástí dodávky musí být zařízení pro úpravu vody a veškeré příslušenství nutné pro uvedení přístroje do provozu

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

Sušicí skříň na endoskopy – 1 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Sušení a skladování flexibilních endoskopů po dezinfekci v automatickém dezinfektoru k eliminaci potřeby opětovné dezinfekce před dalším použitím

- Určen pro všechny typy flexibilních endoskopů výrobců Olympus, Pentax, FujiFilm, K.Storz

- Musí splňovat kompatibilitu se stávajícími endoskopy (i včetně dodání potřebného příslušenství):

  - Fibrobronchoskop – Olympus BF-TE2

  - Fibrobronchoskop – Olympus LF-TP

  - Videobronchoskop BF-1TQ180 - Olympus

  - Sonobronchoskop BF-UC180F - Olympus

  - Videobronchoskop ultrazvukový BF-UC190F - Olympus

  - Videobronchoskop BF-1TH190 -Olympus

- Maximální vnější rozměry: 1280 x 470 mm (š x h)

- Vnitřní hloubka komory: 350 mm

- Závěsný systém na vertikální zavěšení minimálně 8 endoskopů

- Možnost rozšíření o modul na další 4 endoskopy

- Vnitřní sušení endoskopu nepřetržitým vháněním stlačeného medicinálního vzduchu připojením na interní kanály při tlaku maximálně 0,5 bar

- Monitorace tlaku vzduchu na vstupu

- Rozšíření o sušicí jednotku vzduchu

- Nastavitelná doba sušení

- Skladování po dobu minimálně 160 hodin

- Sušení endoskopů okolním vzduchem pokojové teploty přiváděného vestavěným ventilátorem přes HEPA filtr, bez použití přídavného topného systému

  - HEPA filtr pro částice minimálně od 0,3 µm

  - Třída filtru minimálně H13 (celková účinnost 99,95%)

- Ovládací panel s dotykovým displejem pro nastavení doby sušení, identifikace vloženého endoskopu, zbývající dobu sušení a skladování pro každý endoskop, zobrazení chybových hlášení se zvukovým upozorněním např. na otevřené dveře skříně, vyjmutí endoskopu před usušením apod.

- Transparentní skleněná dvířka zaručují plnou viditelnost

- Otevření skříně pouze oprávněnému pracovníkovi přes identifikační kartu nebo čip

- Možnost připojení tiskárny pro tisk štítků

- Kompatibilita se softwarem, který shromažďuje, agreguje, ukládá, vyhodnocuje a vizualizuje data, která vznikají v souvislosti s endoskopickým reprocessingem

- Validovatelné skladování, které vyhoví požadavkům hygieny i při výpadku elektrické energie

- Připojení na centrální rozvod stačeného vzduchu

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

Mycí a dezinfekční automat na skříně, lůžka a obuv – 1 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Jednokomorový prokládací mycí a dezinfekční automat pro skříně, lůžka a obuv

- Certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (vydaná 1/2010) s doloženým certifikátem

- Vnější rozměry maximálně do 2900 x 3300 x 2410 mm (š x h x v)

- ohřev vody i sušícího vzduchu párou

- kapacita minimálně 90 párů OP obuvi (dle košového vybavení)

- prosklené dveře, automaticky otevírané doprava či doleva, během cyklu blokované

- podlaha mycí komory vyrobena z nerezové oceli, a rozdělena do několika lehce odnímatelných částí pro snadnější přístup k odpadnímu systému při jeho čištění

- podlaha fungující jako záchytná jímka s postranním odpadem pro recirkulaci vody během jednotlivých fází cyklu

- podlaha vybavená vodícími lištami

- zvedací mechanismus podlahy pro naklonění vloženého vozíku

- mycí komora vyrobena z nerezové oceli, se zaoblenými rohy a hranami pro maximální snížení množení bakterií

- vysoce účinná vrstva pro tepelnou a zvukovou izolaci

- min. 2 nerezové zásobníky pro předehřev mycí, resp. oplachové vody, o objemu odpovídajícímu spotřebě automatu

- možnost nastavení času termické dezinfekce

- teplota při termické dezinfekci kontrolována min. dvěma nezávislými sondami

- otočná ostřikovací ramena s tryskami na každé straně komory

- ostřikovací trysky na stropu i na dně komory

- min. jedno oběhové čerpadlo o výkonu min. 3000 W nebo (1100 l/min.)

- oběhový okruh vybaven tlakovým spínačem a samočistícím filtrem mycího roztoku s proplachem

- dávkování detergentu přímo do mycí komory

- 2x peristaltická pumpa pro dávkování detergentu s průtokoměrem a s kontrolou prázdného zásobníku

- validační ventil

- nezávislý vysokorychlostní sušící agregát zajišťující cirkulaci vzduchu v mycí komoře přes větrací otvory, mycí ramena a trysky

- HEPA H14 filtr sušícího vzduchu, filtrace 99,995 % (EN 1822)

- senzory tlaku sušícího vzduchu

- nastavitelná teplota sušícího vzduchu až na teplotu 140 °C

- dva ventilátory o výkonu min. 2,2 kW a 500 m3/h každý

- mikroprocesorová řídící jednotka umožňující monitoring funkcí přístroje v reálném čase

- USB a ethernet výstup pro připojení dokumentace

- programovatelná řídící jednotka až se 65 programovými pozicemi

- vizuální a zvukový alarm při poruše

- 2 ks - zavážecí vozík (stojan) pro 60 párů OP obuvi

- Součástí nabídky je softwarový komunikační systém pro dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, tisk protokolů, vzdálený servisní monitoring vč. vzdáleného ovládání a nastavování přístrojů a to po dobu 10 let bezplatně

- Napojení myčky do systému dokumentace procesů přes ethernet

- Součástí dodávky musí být kompletní spotřební materiál včetně chemikálií vhodné pro mytí a desinfekci a bezpečnostní listy k použitým chemikáliím

- Součástí dodávky je nerezová stěna/oplechování

- Nerezová bezpečnostní vana pro instalaci v zemi

- Životnost přístroje min. 10 let

- Záruka a záruční full servis 24 měsíců + 96 měsíců základního servisního zabezpečení (pozáruční servis dle obligatorního návrhu smlouvy)

Splnění požadavků na připojení do sítě Krajské zdravotní, a.s.  - https://www.kzcr.eu/Data/Files/9e765890-61a0-405a-83a8-e90d307334b3-pozadavky-na-provedeni-a-kvalitu-ict.pdf?download=true&cname=PPK%20ICT_aktu%C3%A1ln%C3%AD%20verze

Další a zvláštní požadavky:

Požadavek na úpravu pracoviště:

    - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

    - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

Svářečka obalů průběhová s tiskárnou – 8 ks:

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Mikroprocesorem řízená kontinuální svářečka určená do prostor centrální sterilizace zdravotnických zařízení

- Validovatelné dle ČSN EN ISO 11607-1 (vydaná 3/2020)

- Integrovaná tiskárna pro potisk obalů

- Ovládání dotykovým displayem o úhlopříčce min 4“

- Svařování rolí a sáčků (ploché, skládané, jak kombinované folie / papír, folie / netkaná textilie, tak folie, tyvek, papírové sáčky, skleněné, gumové a kovové předměty pro vložení do parního a plasmového sterilizátoru)

- Šíře sváru 12 mm

- Nastavení okraje sváru

- Nastavení svařovací teploty až do 220°C

- Počítadlo provozních hodin

- Tisk parametrů přímo na obal během svařovacího procesu

- Automatické rozpoznání šíře svařovaného materiálu a případné přizpůsobení velikosti písma

- Ukládání údajů o svárech, teplotě, přítlaku a rychlosti posuvu

- Uchování parametrů i po vypnutí

- Automatický start

- Nastavení data a času

- Ochrana proti přehřátí

- Nastavitelná rychlost min. v rozmezí 5-13 m/min

- Automatický stop při odchylce parametrů

- Min. jednořádkový tisk s možností nastavení: datum sterilizace, datum expirace, šarže sterilizace, název oddělení, teplota

- Různé formáty data a času – datum ve formátech „D/M/R“, „M/D/R“, „R/M/D“

- Propojení s PC přes rozhraní USB, ethernet nebo RS 232

- Napájení 230 V / 50 Hz

- Součástí dodávky je pro každou svářečku držák rolí s řezačkou a válečkový dopravník

Centrální dávkovací systém dezinfekce pro mycí a dezinfekční automaty – 1ks

- zásobování šesti mycích a dezinfekčních automatů pro mytí instrumentária, jedné velkokapacitní myčky sterilizačních kontejnerů a jedné velkokapacitní myčky transportních skříní mycími/dezinfekčními přípravky. Systém umožní řízené čerpání mycích/dezinfekčních přípravků ze sudů ve skladu chemie do zásobníků, které budou umístěny v blízkosti myček.

- oddělené zásobování dvou skupin mycích a dezinfekčních automatů pro mytí instrumentária jedním mycím přípravkem (1. skupina - 3 myčky, 2. skupina - 3 myčky)

- zásobování jedné velkokapacitní myčky sterilizačních kontejnerů dvěma mycími/dezinfekčními přípravky (oddělené napojení tak, aby bylo možné použít jiný typ mycích/dezinfekčních přípravků, než jsou použity v ostatních mycích automatech)

- zásobování jedné velkokapacitní myčky transportních skříní dvěma mycími/dezinfekčními přípravky (oddělené napojení tak, aby bylo možné použít jiný typ mycích/dezinfekčních přípravků, než jsou použity v ostatních mycích automatech)

- monitorování hladiny mycích a dezinfekčních přípravků v sudech a zásobnících

- světelná signalizace stavu systému a chybových hlášení

- jednoduché nouzové plnění zásobníků při výpadku systému

- digitální membránová čerpadla (6 ks)

- elektromagnetické uzavírací ventily (6 ks)

- nerezové bezešvé nesvařované nenapojované potrubí 8 x 1 mm

- montáž a zprovoznění systému

- 9 ks pojízdných bezpečnostních záchytných kontejnerů pro uložení a transport sudů s mycími a desinfekčními prostředky

Přesun stávajícího mycího dezifektoru Miele

Odborná montáž a demontáž mycího a dezinfekčního automatu – prokládací, elektro ohřev. Montáž automatu včetně oplechování.

1 komplet transportních vozíků pro transport materiálu CSO-OS-CSO

Skříň převozová na stojany na kontejnery	25 ks

- konstrukce: nerez ocel AISI304

- rozměry: 754 x 965 x 965 mm

- pro dva zasouvací stojany 3STJ

- dvoudvéřové provedení

- otevírání dveří 270°s aretací v otevřené poloze

- 4 x vertikální tlačné madlo

- 4 x kolečko 160 mm, 2 x s brzdou

- antistatické provedení

- možnost mytí v myčce

- kompatibilní s dodaným systémem v rámci veřejné zakázky: Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – vybavení COS a anestezie

Zasouvací stojan 3 STE	56 ks

- konstrukce: nerez ocel AISI304

- rozměry: 615 x 355 x 1041 mm

- určené pro transport 3 STJ

- 4 x pevná kolečka 75 mm

- přestavitelné vsuny

- kompatibilní s převozovou skříní, manipulačním vozíkem a podstavcem

- systém pro aretaci polohy

- kompatibilní s dodaným systémem v rámci veřejné zakázky: Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – vybavení COS a anestezie

Manipulační vozík 3 STE 4 ks

- konstrukce: nerez ocel AISI304

- rozměry: 425 x 908,93 x 769,77 mm

- pro zasouvací stojan na 3 STJ

- antistatické provedení

- 4 x kolečko 125 mm, 2 x s brzdou

- systém pro aretaci stojanu

- kompatibilní s dodaným systémem v rámci veřejné zakázky: Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – vybavení COS a anestezie

Volně stojící podstavec  10 ks

- konstrukce: nerez ocel AISI304

- rozměry. 700 x 850 x 307 mm

- pro dva zasouvací stojany na 3 STJ

- antistatické provedení

- systém pro aretaci stojanu

- kompatibilní s dodaným systémem v rámci veřejné zakázky: Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – vybavení COS a anestezie

Zasouvací stojan 6 STE	10 ks

- konstrukce: nerez ocel AISI304

- rozměry: 685 x 615 x 1041 mm

- určené pro transport 2x3 STJ

- 4 x pevná kolečka 75 mm

- přestavitelné vsuny

- kompatibilní s převozovou skříní, manipulačním vozíkem a podstavcem

- systém pro aretaci polohy

- kompatibilní s dodaným systémem v rámci veřejné zakázky: Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – vybavení COS a anestezie

Manipulační vozík 6 STE  8 ks

- konstrukce: nerez ocel AISI304

- rozměry: 677 x 854 x 909 mm

- pro 2 zasouvací stojany na 3 STJ nebo zasouvací stojan pro 6 STJ

- antistatické provedení

- 4 x kolečko 125 mm, 2 x s brzdou

- systém pro aretaci stojanu

- kompatibilní s dodaným systémem v rámci veřejné zakázky: Nerezový inventář pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – vybavení COS a anestezie

Sestavy úložných regálů pro sterilní a nesterilní materiál, sestavy pro setování a mytí nástrojů

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené obvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky

- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) nebo z nerezové oceli 18/10 s částečným či úplným podlepením spodní strany nerezovým plechem– dle popisu jednotlivých sestav

- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci a systém teleskopických výsuvů pro sterilizační kontejnery

- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru přestavitelných nerezových polic.

- Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře zákrytem ke stropu)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

Sestava 1 – Nesterilní materiál

Pohled B

- 3 x spodní skříňka otevřená - rozměr 800 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 3010 x 800 x 40 mm

2 x krycí lišta soklů

Pohled A

- 1 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 500 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x zásuvka o výšce 250 mm s příčným dělením

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1275 x 800 x 40 mm

1 x spodní boční zákryt

1 x krycí lišta soklů

Sestava 2 – Mytí a dekontaminace

Pohled A

- 2 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1000 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

- 2 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1000 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník dezinfekce a el. přívod 230 V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování dezinfekčních a čistících prostředků (0,25 % – 3% roztoky)

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 4200 x 700 x 40 mm

Vnitřní vybavení:

- 3 x dřez 600 x 450 x 250 mm

- 1 x dřez 700 x 450 x 250 mm

- 4 x baterie na demi vodu

- 2 x baterie na dezinfekci

- 4 x vodní pistole

- 1 x magnetická záda

- 2 x vzduchová pistole

- 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 4000 mm

- 4 x odsávací digestoř - rozměr 1000 x 470 x 600 mm

4 x zakrytování odtahového kanálu odsávací digestoře

2 x spodní rohový zákryt

2 x krycí lišta soklů

Pohled B

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800 x 570 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 4200 x 700 x 40 mm

1 x spodní rohový zákryt

1 x krycí lišta soklů

Pohled C

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800 x 570 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 4200 x 700 x 40 mm

1 x spodní rohový zákryt

1 x krycí lišta soklů

Sestava 3 – Mytí a dekontaminace

- 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1000 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník dezinfekce a el. přívod 230 V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování dezinfekčních a čistících prostředků (0,25 % – 3% roztoky)

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 2950 x 700 x 40 mm

Vnitřní vybavení:

- 1 x dřez 700 x 450 x 250 mm

- 1 x baterie na demi vodu

- 1 x baterie na dezinfekci

- 1 x oplachová vodní pistole

- 1 x magnetická záda

- 1 x vzduchová pistole

- 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 2750 mm

- 1 x odsávací digestoř - rozměr 1000 x 470 x 600 mm

- 1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000 x 470 x 600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750 x 470 x 600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x horní rovný zákryt

30 x magnetická popiska

1 x zakrytování odtahového kanálu odsávací digestoře

2 x spodní boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

Sestava 4 – Mytí a dekontaminace

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1000 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník dezinfekce a el. přívod 230 V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování dezinfekčních a čistících prostředků (0,25 % – 3% roztoky)

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 2950 x 700 x 40 mm

Vnitřní vybavení:

- 1 x dřez 700 x 450 x 250 mm

- 1 x baterie na demi vodu

- 1 x baterie na dezinfekci

- 1 x oplachová vodní pistole

- 1 x magnetická záda

- 1 x vzduchová pistole

- 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 2750 mm

- 1 x odsávací digestoř - rozměr 1000 x 470 x 600 mm

- 1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 750 x 470 x 600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 1000 x 470 x 600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

1 x horní rovný zákryt

30 x magnetická popiska

1 x zakrytování odtahového kanálu odsávací digestoře

2 x spodní boční zákryt

2 x krycí lišta soklů

Sestava 5 – Sklad sterilního materiálu

- 1 x Doku terminál, montáž na stěnu s volným prostorem pod spodní skříňkou, instalační zadní panel pro kabeláž, včetně uchycení VESA +2 kabelové zásuvky, pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1060 x 550 x 2000 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x podstavná skříňka dvoukřídlá 800 x 370 x 500 mm s přestavitelnou nerezovou policí o tl. min. 20 mm

- 1 x otevřená přihrádka s výsuvem na spotřebiče

Sestava 5 – Mytí a dekontaminace

- 1 x Doku terminál, montáž na stěnu s volným prostorem pod spodní skříňkou, instalační zadní panel pro kabeláž, včetně uchycení VESA +2 kabelové zásuvky, pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1060 x 550 x 2000 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x podstavná skříňka dvoukřídlá 800 x 370 x 500 mm s přestavitelnou nerezovou policí o tl. min. 20 mm

- 1 x otevřená přihrádka s výsuvem na spotřebiče

Sestava 6_1 – Setování – Pracovní stůl 1

- 3 x nerezový pracovní stůl, nastavitelné nohy, pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1800 x 600 x 900 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x podstavná skříňka 800 x 570 x 610 mm se zásuvkami – 3 x 200 mm, barva dveří RAL ……

- 1 x podstavná skříňka dvoukřídlá 900 x 570 x 610 mm s přestavitelnou nerezovou policí o tl. min. 20 mm, barva dveří RAL ……

Sestava 6_2 – Setování – Pracovní stůl 2

- 5 x nerezový pracovní stůl, nastavitelné nohy, pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 1800x600x40 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x podstavná skříňka 800 x 570 x 610 mm se zásuvkami – 3 x 200 mm, barva dveří RAL ……

- 1 x podstavná skříňka dvoukřídlá 800 x 570 x 610 mm s přestavitelnou nerezovou policí o tl. min. 20 mm, barva dveří RAL ……

Sestava 7 – Mytí a dekontaminace

- 1 x nerezová výlevka s ochrannou třístrannou galerií, kruhová výlevka o pr. min. 385 mm s kruhovým oplachem a možností na napojení na automatický dezinfektor, krycí rošt výlevky

- 1 x spodní skříňka jednokřídlá pod výlevku, uzamykatelná - rozměr 600 x 570 x 560 mm, barva dveří RAL….

- s vestavěným automatickým dezinfektorem napojeným na přívod SV, nerezovou výlevku a el. přívod 230 V, s funkcí krátkého oplachu, normálního oplachu a oplachu s dezinfekcí; ovládání 3 tlačítky ve dveřích skříňky, výřez v zadním panelu pro napojení medií

- 2 x spodní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800 x 570 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 2 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x nerezová pracovní deska - rozměr 1630 x 600 x 40 mm

20 x magnetická popiska

2 x krycí lišta soklů

Setovací stoly

- 4 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 1700 x 700 x 720 - 1080 mm

Vybavení:

- Podstavná skříňka 450 x 670 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo

- Podstavná skříňka jednokřídlá 450 x 670 x 510 mm

- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií

- Posuvný přívodní kanál ze stropu pro přívod medií 80/100mm

- Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux

- 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, pr.127 mm, 5 dioptrií, včetně přípojného nastavitelného ramínka

- Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů

- 1 integrovaný držák PC s nosností 12 kg s plynovou pružinou

- Integrovaný držák klávesnice

- Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu

- 2 x nerezový koš 595 x 390 x 150 mm s integrovaným vnitřním dělením

- 2 x nerezový koš 595 x 290 x 150 mm s integrovaným vnitřním dělením

- 6 x drátěný zásobník

- 2 x nerezová police s háčky

- 1 x vzduchová pistole

- Elektrohydraulické zvedání setovacího stolu v rozsahu 720 -1080 mm

Balící stoly 1

- 1 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 1700 x 700 x 900 mm

Vybavení:

- Podstavná skříňka 450 x 670 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo

- Podstavná skříňka jednokřídlá 450 x 670 x 510 mm

- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií

- Posuvný přívodní kanál ze stropu pro přívod medií 80/100mm

- Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux

- 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, pr.127 mm, 5 dioptrií, včetně přípojného nastavitelného ramínka

- Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů

- 1 integrovaný držák PC s nosností 12 kg s plynovou pružinou

- Integrovaný držák klávesnice

- Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu

- 2 x nerezová police

- 6 x drátěný zásobník

- 2 x nerezový koš 595 x 390 x 150 mm s integrovaným vnitřním dělením

- 2 x nerezový koš 595 x 290 x 150 mm s integrovaným vnitřním dělením

- 1 x vzduchová pistole

- Elektrohydraulické zvedání setovacího stolu v rozsahu 720 -1080 mm

Balící stoly 2

- 6 x setovací stůl, kostra z nerezové oceli, pracovní plocha z umělého kamene CORIAN cen.tř.1., rozměr 1700 x 700 x 900 mm

Vybavení:

- Podstavná skříňka 450 x 670 x 510 mm se zásuvkami -2x 200 mm, 1 x 100 mm integrovaná vlevo

- Podstavná skříňka jednokřídlá 450 x 670 x 510 mm

- Dva boční nerezové kanály pro zavěšování příslušenství a integraci všech médií

- Posuvný přívodní kanál ze stropu pro přívod medií 80/100mm

- Integrované osvětlení stolní desky LED -1000lux

- 1 x integrovaná lupa s LED osvětlením, pr.127 mm, 5 dioptrií, včetně přípojného nastavitelného ramínka

- Integrované zásuvky a elektrické rozvody do bočních kanálů

- 1 integrovaný držák PC s nosností 12 kg s plynovou pružinou

- Integrovaný držák klávesnice

- Zavěšený modulární regál na materiál dle výkresu

- 2 x nerezová police

- 6 x drátěný zásobník

- 2 x nerezový koš 595 x 390 x 150 mm s integrovaným vnitřním dělením

- 1 x držák rolí s řezačkou

- 1 x vzduchová pistole

- Elektrohydraulické zvedání setovacího stolu v rozsahu 720 - 1080 mm

Regálová sestava A – celkové rozměry 4510 x 642 x 1957

- 1 x základní jednotka z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60 mm ±10 mm) sloužícími pro instalaci vodících lišt, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnýma nožičkama, rozměr 394 x 642 x 1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:

- 8 x výsuvná police ze slitiny hliníku pro STE kontejner, 400 x 600 x 28 mm, nosnost 35 kg

- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

- 12 x rozšíření z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60 mm ± 10 mm) sloužícími pro instalaci vodících lišt, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnýma nožičkama, rozměr 343 x 642 x 1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:

- 8 x výsuvná police ze slitiny hliníku pro STE kontejner, 400 x 600 x 28 mm, nosnost 35 kg

- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

Regálová sestava B – celkové rozměry 4081x642x1957

- 1 x základní jednotka z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60 mm ±10 mm) sloužícími pro instalaci plastových držáků police, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnýma nožičkama, rozměr 994 x 642 x 1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:

- 4 x přestavitelná celohliníková nebo kompozitní police (spodní a vrchní vrstva eloxovaného hliníku min 0,3 mm, s nemagnetickou polyethylenovou vložkou), 900x600x50 mm, maximální nosnost jedné police 120 kg

- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

- 9 x rozšíření z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60 mm ±10 mm) sloužícími pro instalaci vodících lišt, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnýma nožičkama, rozměr 343 x 642 x 1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:

- 8 x výsuvná police ze slitiny hliníku pro STE kontejner, 400 x 600 x 28 mm, nosnost 35 kg

- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

Regálová sestava C – celkové rozměry 4510 x6 42 x 1957

- 1 x základní jednotka z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60 mm ± 10 mm) sloužícími pro instalaci vodících lišt, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnýma nožičkama, rozměr 394 x 642 x 1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:

- 8 x výsuvná police ze slitiny hliníku pro STE kontejner, 400 x 600 x 28 mm, nosnost 35 kg

- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

- 12 x rozšíření z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60 mm ± 10 mm) sloužícími pro instalaci vodících lišt, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnýma nožičkama, rozměr 343 x 642 x 1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:

- 8 x výsuvná police ze slitiny hliníku pro STE kontejner, 400 x 600 x 28 mm, nosnost 35 kg

- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

Regálová sestava D – celkové rozměry 5709 x 642 x 1957

- 1 x základní jednotka z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60 mm ± 10 mm) sloužícími pro instalaci plastových držáků police, bez nutnosti použití nářadí, prvky z

barevného plastu, s výškově nastavitelnýma nožičkama, rozměr 994 x 642 x 1957 mm, maximální nosnost do 500 kg.

Vnitřní vybavení:

- 4 x přestavitelná celohliníková nebo kompozitní police (spodní a vrchní vrstva eloxovaného hliníku min 0,3 mm, s nemagnetickou polyethylenovou vložkou), 900 x 600 x 50 mm, maximální nosnost jedné police 120 kg

- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

- 5 x rozšíření z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60 mm ± 10 mm) sloužícími pro instalaci plastových držáků police, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnýma nožičkama, rozměr 943 x 642 x 1957 mm, maximální nosnost do 500 kg.

Vnitřní vybavení:

- 4 x přestavitelná celohliníková nebo kompozitní police (spodní a vrchní vrstva eloxovaného hliníku min 0,3 mm, s nemagnetickou polyethylenovou vložkou), 900 x 600 x 50 mm, maximální nosnost jedné police 120 kg

- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

Regálová sestava E – celkové rozměry 3481 x 642 x 1957

- 1 x základní jednotka z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60 mm ± 10 mm) sloužícími pro instalaci plastových držáků police, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnýma nožičkama rozměr 394 x 642 x 1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:

- 8 x police ze slitiny hliníku pro STE kontejner, 300 x 600 x 28 mm, nosnost 35 kg

- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

- 9 x rozšíření z eloxovaného hliníkového profilu s otvory z obou stran svislých profilů (rozteč otvorů 60 mm±10 mm) sloužícími pro instalaci plastových držáků police, bez nutnosti použití nářadí, prvky z barevného plastu, s výškově nastavitelnýma nožičkama, rozměr 343 x 642 x 1957 mm, maximální nosnost do 400 kg.

Vnitřní vybavení:

- 8 x police ze slitiny hliníku pro STE kontejner, 300 x 600 x 28 mm, nosnost 35 kg

- 1 x horní zakrytování regálového pole ze slitiny hliníku

Sestavy CSO část B

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené obvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky

- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) nebo z nerezové oceli 18/10 s částečným či úplným podlepením spodní strany nerezovým plechem– dle popisu jednotlivých sestav

- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci a systém teleskopických výsuvů pro sterilizační kontejnery

- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru přestavitelných nerezových polic.

- Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře zákrytem ke stropu)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

Sestava pro pro předmývání flexibilních endoskopů v nataženém stavu o rozměru 3020 x 700 x 900 mm:

- 1 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 600 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

- 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem

- 1 x spodní skříňka pod dřez, dvoukřídlá - rozměr 1200 x 670 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- výřez v zadním panelu pro napojení medií, na dveřích zabudováno ovládání automatického kontinuálního dávkovače desinfekce

- 1 x vestavěný automatický dezinfekční automat napojený na přívod SV, zásobník dezinfekce a el. přívod 230 V; ovládání na dveřích skříňky, pro přesné kontinuální dávkování desinfekčních a čistících prostředků (0,25% - 3% roztoky)

- 1 x pracovní deska z materiálu varicor - rozměr 2500 x 700 x 40 / 80 mm,

Vybavení:

- 2 x dřez speciálních tvarů na mytí flexibilních endoskopů, každý z nich o rozměru 1849 x 400/175 x 187/206 mm, se spádem cca 1,5%, dřezy vůči sobě přesazeny dle výkresu, bez přepadu, 2x dvoudílné nerezové kryty dřezů

- 1 x tlaková stříkací pistole "voda" s 1,5 m PVC vedením + konus, standardní set s 8 násadkami a skladovací mříží, stolní rozeta 54 mm a 3/4 "vodní přípojka

- 1 x vzduchová pistole pro připojení na medicinální vzduch vyvedený nad stolní deskou

- 1 x speciální armatura pro přívod namíchané desinfekce

- umožňuje opakované využití dezinfekčního roztoku během pracovního dne

- 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 2400 mm

- 1 x odsávací digestoř - rozměr 2400 x 335 x 150 mm

- 1 x horní skříňka jednokřídlá - rozměr 600 x 370 x 600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 2 x horní skříňka dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000 x 370 x 600 mm

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

2 x horní rovný zákryt

2 x krycí lišta soklů

1 x zakrytování odtahového kanálu odsávací digestoře

Sestava 2

- 2 x spodní skříňka zásuvková - rozměr 800 x 570 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x zásuvka o výšce 150 mm s příčným dělením

- 1 x zásuvka o výšce 400 mm s příčným dělením

- 3 x spodní skříňka jednokřídlá - rozměr 800 x 570 x 860 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x pracovní deska z umělého kamene Corian cenová třída I. - rozměr 5150 x 600 x 40 mm

- 1 x hliníkové LED světlo s vypínačem - délka 4000 mm

- 5 x horní skříňka dvoukřídlá - rozměr 800 x 370 x 600 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 800x570x2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 4 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 2 x přestavitelná nerezová, práškově lakovaná police o tl. min. 20 mm

4 x horní šikmý zákryt

75 x magnetická popiska

1 x vysoký boční zákryt

3 x krycí lišta soklů

Specifikace speciálního zdravotnického nábytku

Medicínské použití: uložení sterilního materiálu, léků a nástrojů

Technická specifikace:

- Speciální systém pro uložení sterilního materiálu z vhodného materiálu, který nepodléhá destrukci vlivem používání ve zdravotnickém prostředí a standardních chemikálií pro povrchovou desinfekci

- Materiál - elektrolyticky pozinkovaná ocel, tloušťka materiálu (plechu) min. 1 mm (nepřijatelné je řešení z nerezové oceli z důvodu možnosti používání akrylátových popisovacích lišt a dalšího vybavení upevňovaných magneticky na dveře, zásuvky nebo korpusy skříní)

- Vhodná a odolná povrchová úprava (musí být odolná vůči UV záření, germicidnímu záření a běžně používaným desinfekčním prostředkům)

- Povrchově upravený práškovou epoxypolyesterovou barvou, barevné provedení čelních ploch podle popisu jednotlivých sestav, (dveře lakovány i z vnitřní strany),

- Korpusy skříní a přední dveře dvoustěnné s vlepenou izolací – prachotěsnou, zvukotěsnou

- Dveře musí být opatřené obvodovým těsněním, závěsy s úhlem otevření min. 260° a případně zabudovanými zámky

- Pracovní desky musí být z vhodného materiálu umožňujícího snadnou údržbu a dezinfekci – z umělého kamene (např. Corian, Varicor atd.) nebo z nerezové oceli 18/10 s částečným či úplným podlepením spodní strany nerezovým plechem– dle popisu jednotlivých sestav

- Police z nerezové oceli 18/10 o tl. min. 1 mm, umožňující snadnou údržbu a dezinfekci, s možností snadného přestavení.

- Velká variabilnost systému - možnost zabudovat ISO modulový systém, systém teleskopických kovových zásuvek a přestavitelných nerezových polic a jejich kombinaci a systém teleskopických výsuvů pro sterilizační kontejnery

- Vnitřní vybavení skříňových sestav obsahuje v části vnitřního prostoru přestavitelných nerezových polic.

- Zásuvky musí být vybaveny plnými teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a vnitřním dělením dle popisu jednotlivých sestav

- Systém s minimem nedostupných míst pro údržbu a desinfekci směrem k podlaze a stěnám (např. přitmelením k podlaze, dokrytováním ke stěnám a nahoře zákrytem ke stropu)

- Možnost výškového přizpůsobení vzhledem k nerovnostem podlahy (sokl každé skříně s výškově stavitelnými skrytými nožkami, sokly zakrytovány krycím plechem)

- Provedení zaručující po ukončení životnosti snadnou recyklovatelnost.

Rozměry a konfigurace:

Sestava 8 – Chodba

- 2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100 x 570 x 2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1200 x 570 x 2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000 x 570 x 2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

3 x horní šikmý zákryt

120 x magnetická popiska

2 x vysoký boční zákryt

3 x krycí lišta soklů

Sestava 9 – Chodba

- 2 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1100 x 570 x 2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000 x 570 x 2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 185 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 3 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 150 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 1 x kovová plně výsuvná zásuvka s čelem o výšce 100 mm s teleskopickými výjezdy s pomalým dotahem a s integrovaným přestavitelným dělením

- 3 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

- 1 x vysoká skříň dvoukřídlá, uzamykatelná - rozměr 1000 x 470 x 2100 mm, barva dveří RAL ……

Vnitřní vybavení:

- 4 x přestavitelná nerezová police o tl. min. 20 mm

3 x horní šikmý zákryt

120 x magnetická popiska

2 x vysoký boční zákryt

3 x krycí lišta soklů

U všech výše uvedených norem zadavatel umožňuje nabídnutí rovnocenného plnění dle § 90 odst. 3 ZZVZ.