## Příloha č. 2
Účastník:………………....…………………………………………………………………………………..
Technologické zhodnocení MR 1,5 T
TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  | Splnění*
Upgrade MR přístroje Magnetom Avanto |  | xxx
Zachování nosných konstrukcí podlahy a stropu vyšetřovny, radiofrekvenčního stínění, přípojek el. energie a chlazení.
Celková hmotnost přístroje po upgradu | max. 6000 kg
Průměr gantry v nejužším místě | min. 60 cm
Zobrazovaný objem (FOV) v osách x-y-z | min. 50 x 50 x 50 cm
Kompletní techniky pro snížení hluku
Aktivní stínění a aktivní korekce homogenity statického magnetického pole (včetně shimu druhého řádu)
Výměna uvedených kompnonent: |  | xxx
- celotělová cívka
- kryty a ovládací panely gantry
- radiofrekvenční systém
- systém řízení, pořizování a zpracování obrazových dat
- vyšetřovací cívky
- pacientský stůl
- akviziční stanice
- vyhodnocovací stanice
- chlazení systému
Gradientní systém |  | xxx
Maximální amplituda gradientu magnetického pole ve všech osách | min. 40 mT/m
Rychlost změny gradientu v každé ose pro maximální amplitudu (Slew rate) | min. 200 T/m/s
Maximální činitel využití gradientu při maximální amplitudě v každé ose | 100%
Výměna RF cívek |  | xxx
Technologie cívek | 4G
Počet současně přijímaných nezávislých kanálů RF cívek | min. 48
Šířka pásma každého RF kanálu | min. 1MHz
Plně digitální RF systém
Paralelní akviziční techniky
Zpracování obrazových dat |  | xxx
Rychlost rekonstrukce obrazu (počet jedoduchých FFT rekonstrukce obrazu matice 256 × 256 bez interpolace) | min 15 000
rozsah velikosti pořizované matrice v pixelech | 64 × 64 - 1024 × 1024
Vyšetřovací cívky |  | xxx
Hlavokrční cívka | min. 20 nezávislých kanálů
Anteriorní cívka s čidlem synchronizace se srdeční akcí | min. 16 nezávislých kanálů
Anteriorní cívka pro vyšetření vnitřních orgánů | min. 30 nezávislých kanálů
Cívka na vyšetření páteře s čidlem synchronizace s respirací | min. 30 nezávislých kanálů
Vícekanálová dedikovaná cívka pro vyšetření periferních tepen dolních končetin
Kolenní cívka typ Tx/Rx. | min. 12 nezávislých kanálů
Speciální multikanálová cívka pro vyšetření ramene | min. 16 nezávislých kanálů
Vícekanálové flexibilní cívky (2 různé velikosti) | min. 16 nezávislých kanálů
Výměna pacientského stolu |  | xxx
Délka celotělového skenu | min. 200cm
Minimální výška stolu | max. 55cm
Nosnost stolu | minimálně 180kg
Pevně nainstalovaný stůl
Akviziční pracovní stanice určená pro radiologické nastavení akvizice požadovaných vyšetření |  | xxx
SW pro angiografické vyšetření včetně „bolus timingu nebo Trackingu“
SW akviziční stanice umožňující simultánní práci s více pacienty v režimu akvizice, zpracování dat a dokumentace
Podpora plánování pacientů (DICOM Worklist) a schopnost odesílání zpracovaných dat (DICOM Send) na minimálně 3 DICOM destinace (archiv, vyhodnocovací stanice, záloha)
SW pro podporu vyšetření s automatickým pokrytím a polohováním v oblasti mozku
SW pro podporu vyšetření s automatickým pokrytím a polohováním pro vyšetření srdce
SW pro podporu vyšetření s automatickým pokrytím a polohováním v oblasti páteře, automatické číslování obratlů
SW pro podporu vyšetření s automatickým pokrytím a polohováním v oblasti velkých kloubů
SW pro podporu vyšetření s podporou uživatele pro provádění angiografických vyšetření
SW pro podporu vyšetření s automatickou detekcí bolusu kontrastní látky pro kontrastní tkáňové vyšetření jater
Akviziční stanice složená z monitoru, klávesnice, počítačové myši a počítače
Možnost nastavení, úpravy a importu vyšetřovacích protokolů
Možnost kopírování parametrů vyšetření do nových akvizicí
Komunikační zařízení s pacientem, který je vyšetřovně, možnost automatizovaných hlasových povelů
Plná DICOM konektivita dle DICOM Conformance Statement
Komunikace s PACS a DICOM Modality Worklistem
Velikost interního disku pro záznam obrazové informace | min. 500GB
Možnost zápisu obrazové informace na disky DVD-R/ CD-R/ a USB
Požadovaná vyšetření a zobrazovací techniky |  | xxx
Difuzní sekvence se segmentací v readout směru pro potlačení susceptibility a vysoké prostorové rozlišení, včetně optimalizované difuzní sekvence pro zobrazení páteře a míchy v sagitální rovině
Technika pro vyšetřování omezené oblasti s plnou maticí (ZOOM technika)
Technika simultánní víceřezové excitace pro neuro, abdominální a muskuloskeletální systém
Technika compressed sense pro časovou optimalizaci vyšetření srdce
Nejlepší dodavatelem nabízené techniky tichého zobrazování
Vyšetření všech spinálních etáží včetně SW pro skládání obrazu z více poloh stolu
Protonová MR spektroskopie (single-voxel i 2D a 3D chemical shift imaging) s vyhodnocením i na akviziční stanici
Susceptibilně vážené zobrazení kombinující amplitudovou a fázovou informaci gradientní sekvence včetně varianty se sinusovým průběhem gradientů (wave swi)
Všechna dodavatelem nabízená angiografická vyšetření (nativní i kontrastní) mozkových tepen, krčních tepen (qiss), aorty a jejích větví, periferních končetinových tepen, kontrastní angiografie tepen celého těla - pokud účastník nabízí více typů sekvencí, pak včetně těch nejpokročilejších včetně variaty s technikou compressed sensing
Technika pro 4D angiografické a dynamické vyšetření s volbou prostorového a časového rozlišení
Vyšetření břišních orgánů a malé pánve včetně prostaty, MRCP vyšetření včetně techniky compressed sensing (C.S. Space)
Ortopedická vyšetření včetně muskuloskeletárního aparátu (klouby kolenní, ramenní), včetně sekvencí na redukci artefaktů z kovu
Celotělové vyšetření (Whole Body Imaging), celotělová difuze pro zobrazení lézí v onkologických studiích (zobrazení typu DWIBS)
3D sekvence s čistě radiálním náběrem dat do k-prostoru pro potlačení pohybových artefaktů
Vyšetření tělních orgánů v režimu volného dýchání a pro 4D akvizici dynamických studií včetně varianty stechnikou compressed sensing (GRASP)
Sekvence pro T1 a T2 mapping obecně
Sekvence pro T1 a T2 mapping pro hodnocení srdeční tkáně
Pokročilé metody vyšetření srdce včetně funkce komor, regionální kinetiky (tagging), morfologie (T1, T2, bright, dark blood), charakterizace tkání (IR, PSIR), zobrazování koronárních tepen při volném dýchání i při zadržení dechu ve 2D i 3D, sekvence na charakterizaci aterosklerotických plátů a T2* sekvence pro detekci akumulace kovu v myokardu.
Funkční zobrazování mozku
Zobrazování tenzoru difuze, měření v 256 směrech, kalkulace frakční aniizotropie
Technika pro nekontrastní perfuzní vyšetření mozku pro 2D i 3D
Sekvence pro zobrazení vnitřního ucha s vysokým rozlišením
Sekvence double echo pro zobrazení kontrastu T2/T1 pro vysoké rozlišení chrupavka a tekutiny
Synchronizace s EKG, dechem i pulzem. Synchronizace s dechem v posteriorní cívce. Synchronizace se srdeční akcí v anteriorní cívce
Monitory pro vyhodnocovací pracovní stanice |  | xxx
Monitory ( např. Barco) 6Mpx + grafická karta + ochranné sklo 4ks
Chlazení systému |  | xxx
Modernizace chlazení systému v souladu s celkovou modernizací magnetické rezonance
Modernizace gantry
Odstranění a výměna krytů přístroje |  | xxx
Výměna ovládacích panelů gantry
Další |  | xxx
Lůžko pro přivezení nepohyblivého pacienta k magnetu
Tlakový injektor dvoupístový
Stavební připravenost |  | xxx
Součástí dodávky musí být i případné stavební úpravy vyšetřovny, případně ovladovny přímo související s provedením upgrade MR Avanto