Operační stoly

Popis:

Operační stoly pro oddělení COS - Krajská zdravotní a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- 1 ks operační systémový stůl chirurgický, 1 ks operační systémový stůl traumatologický, 1 ks operační systémový stůl gynekologický

- Každý operační stůl je požadován v konfiguraci:

  - 1 ks - základna systému s výsuvnými kolečky pro přesun – celkem 3 ks

  - 2 ks - operační deska systému – celkem 6 ks

  - 2 ks - transportér operační desky – celkem 6 ks

- univerzální systémový operační stůl pro všeobecnou operativu s variabilní konfigurací přídatných segmentů – snadná zaměnitelnost segmentů

- základna musí umožnit přesun i bez transportéru

- základna včetně podvozku vyrobena z ocelové litiny nebo nerezové oceli

- minimálně 8-mi segmentové operační desky (základní segment, spodní zádový díl, horní zádový díl, hlavový díl a 4-segmentová sekce pro dolní končetiny, roztažitelné do tvaru písmene „V“ i „U“) – pro každý systém 2 ks tj. celkem 6 ks

- Operační desky musí být plně kompatibilní se stávajícím operačním stolem (OPT SURGI SYSTEMS VANTO II)

- napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými západkami – bez nutnosti dotahování šrouby

- RTG transparentní systémové desky operačních stolů vybavené bočními EURO lištami (nejsou RTG transparentní) po celé délce operační desky

- plně elektro-motoricky nastavitelný systém všech poloh operačního stolu, kromě polohování hlavového dílu

- kompletní modularita systémové operační desky tj. k základním segmentům možnost připojit zádové, hlavové, nožní z obou stran

- akumulátory s vysokou kapacitou v základně systému minimálně na 5 dnů běžného provozu bez dobíjení (myšleno nových akumulátorů) nebo minimálně na 60 operací tzn. 300 plných pohybů stolu

- antikolizní systém – k vyloučení nežádoucích extrémních poloh při motorickém posunu

- akustické upozornění personálu při dosažení mezních poloh

- operační desky s maximální šířkou 600 mm včetně EURO lišt

- minimální délka operační desky při plném sestavení segmentů 2 100 mm

- nosnost operačního stolu min. 250 kg ve všech polohách i reverzní, staticky min. 450 kg

- zabudovaný záložní ovladač v základně operačního stolu s bezpečnostním prvkem proti nechtěnému pohybu, přístupný i s nasunutým transportérem

- požadován dálkový bezdrátový ovladač – celkem 3 ks

  - s pamětí nastavitelných pozic, a to min. 3 přednastavených pozic

  - musí taktéž umožňovat rychlé a automatické nastavení do základní „nulové“ pozice operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače

  - požadována možnost pozice „flex“ a „reflex“ operační desky prostřednictvím jednoho tlačítka ovladače

  - součástí dodávky jeden dálkový ovladač a jedna dobíjecí jednotka ovladače

  - ukazatel stavu baterie

  - funkce na dálkové ovládání: výškové polohování, Trendelenburg, antiTrendelenburg, laterální náklony, podélný posuv, polohování zádové sekce a podložek nohou synchronně i každá zvlášť

- transportéry na přesun operační desek – celkem 6 ks

  - mobilita transportéru s deskou, s možností snadné změny směru pojezdu - podmínkou je pohyb a ovladatelnost transportéru s celým operačním stolem nebo operační deskou s pacientem jednou osobou

  - boční (laterální) navážecí transportní vozík pro navážení desek stolu v poloze Trendelenburg a se zdvihem

  - nosnost transportéru min. 320 kg

  - transportér systému operačního stolu musí mít velká kolečka (min. 125 mm) pro snadný a dobře ovladatelný transport jednou osobou

- nastavitelná výška operačního stolu v rozsahu min. 655 – 1 160mm

- rozsah polohy Trendelenburg/antiTrendelenburg min. 45°/45°

- boční náklon operační desky v rozsahu min. ±30°

- stůl musí umožňovat nastavení maximálního laterálního náklonu ± 30°, a zároveň Trendeleburg/antiTrendelenburg minimálně ± 30°, a to současně

- pohyb zádového segmentu v rozsahu min. +90°/-50°

- elektricky ovládaný sklon nožních segmentů volitelně společně i nezávisle v rozsahu min. 90°/-90°

- polohovatelnost podložek nohou při použití segmentového nožního prvku – nezávisle i společně, roztažitelné, vyklánění do „U“ i „V“ tvaru

- elektricky ovládaný podélný osový plně motorizovaný posuv operační desky min. 400 mm

- polohovatelný hlavový segment v šíři operační desky v provedení s dvojím polohováním, mechanické polohování min. ± 50°

- Požadovány standardní polstery:

  - snímatelné polstery pro každý díl

  - vyrobeno z paměťové pěny

  - odolné všem běžně používaným dezinfekčním roztokům

  - antidekubitní systém - snižující riziko proleženin

  - výška polsteru min. 60 mm

- snadnost údržby a rezistence vůči všem běžným desinfekčním a mycím prostředkům používaných ve zdravotnictví.

Příslušenství pro chirurgický stůl:

- anesteziologická opěrka paže s kloubem a pákovým systémem pro snadnou manipulaci jednou rukou, délka min. 450 mm, s upínacím pásem - 2 ks

- fixační pás na tělo pacienta, šířka min. 100 mm - 2 ks

- držák zápěstí k hraně operační desky - 2 ks

- rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, tvar L, polohovatelný, s prodlužovacími   tyčkami - 1 ks

- popruh pro zavěšení ruky na anesteziologický rám - 1 ks

- popruh na nohu vhodný pro dělenou nožní část - 2 ks

- ramenní zarážky - 1 pár

- nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg - 1 pár

- čtvercová opěrka hlavy (tvar miska) včetně držáku a adaptéru k operačnímu stolu - 1 ks

- posuvný válec na EURO lištu pro operace kolene, výškově i délkově stavitelný - 1 ks

- univerzální boční držák pro boční zarážky s polohováním do všech stran -  2ks

- boční zarážka s polsterem, velikost min. 200 x 80 mm - 2 ks

- boční zarážka s trojkloubem a polsterem min. rozměr 200 x 80 mm - 1 ks

- boční zarážka pro operace v laterální pozici s polsterem, možnost napolohování pacienta v břišní i zádové části zároveň - 1 ks

- americké boty (schauty) na EURO lištu pro pacienty o váze min. 350 kg - 1 pár

- RTG transparentní stolek pro operace ruky na EURO lištu, min. rozměr 750 x 350 mm - 1 ks

- mobilní antistatický odkládací vozík na veškeré příslušenství s EURO lištami a košem na příslušenství po obou stranách, každý koš o rozměrech min. 285 x 600 x 130 mm – 1 ks

- chránič paže pacienta na operační desce, délka min. 400 mm, výška min. 130 mm – 1 ks

- veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek

Příslušenství pro traumatologický stůl:

- anesteziologická opěrka paže s kloubem a pákovým systémem pro snadnou manipulaci jednou rukou, délka min. 450 mm, s upínacím pásem - 2 ks

- fixační pás na tělo pacienta, šířka min. 100 mm - 2 ks

- držák zápěstí k hraně operační desky - 2 ks

- rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, tvar L, polohovatelný, s prodlužovacími tyčkami – 1 ks

- popruh pro zavěšení ruky na anesteziologický rám - 1 ks

- popruh na nohu vhodný pro dělenou nožní část - 2 ks

- ramenní zarážky - 1 pár

- nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg - 1 pár

- třídílný zádový díl pro operace ramene se dvěma odnímatelnými a sklopnými bočnicemi pro volný přístup k operovanému rameni, včetně držáku a helmy - 1 ks

- opěrka paže pacienta pro operace v laterální pozici - 1 ks

- univerzální boční držák pro boční zarážky s polohováním do všech stran - 2 ks

- boční zarážka s polsterem, velikost min. 200 x 80 mm - 2 ks

- boční zarážka pro operace v laterální pozici s polsterem, možnost napolohování pacienta v břišní i zádové části zároveň - 1 ks

- držák nohy - schaut - 2 ks

- komplet karbonové extenze dolní končetiny - 1 sestava

  - 1 ks karbonový prodlužující pánevní díl

  - 2 ks podpora nohou s polsterem, výška polsteru min. 60 mm

  - 1 ks trakční karbonová tyč pro možnost operovat pravou i levou nohu

  - 1 ks napínací mechanizmus s mikropolohováním

  - 1 ks mezinožní válec

  - 1 ks trakční bota, vel. min. 41 - 45

- držák nohy, kolene k extenzi pro operace tibie a pro hřebování - 1 ks

- 3D držák, multikloubové zařízení pro artroskopii ramene - 1 ks

- vozík na celou extenzi s košem - 1 ks

- vozík na třídílný zádový díl - 1 ks

- RTG transparentní stolek pro operace ruky na EURO lištu, min. 750 x 350 mm - 1 ks

- prodlužující karbonový díl k operačnímu stolu o délce min. 1200 mm, možnost umístění do hlavové i nožní části, včetně karbonového posuvného dílu s krátkou EURO lištou na příslušenství - 1 ks

- mobilní antistatický odkládací vozík na příslušenství s EURO lištami a košem na příslušenství po obou stranách, každý koš o rozměrech min. 285 x 600 x 130 mm

- veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek

Příslušenství pro gynekologický stůl:

- anesteziologická opěrka paže s kloubem a pákovým systémem pro snadnou manipulaci jednou rukou, délka min. 450 mm, s upínacím pásem - 2 ks

- fixační pás na tělo pacienta, šířka min. 100 mm - 2 ks

- držák zápěstí k hraně operační desky - 2 ks

- rozšiřitelný, výškově i úhlově nastavitelný anesteziologický rám, tvar L, polohovatelný, s prodlužovacími   tyčkami - 1 ks

- popruh pro zavěšení ruky na anesteziologický rám - 1 ks

- popruh na nohu vhodný pro dělenou nožní část - 2 ks

- ramenní zarážky - 1 pár

- univerzální boční držák pro boční zarážky s polohováním do všech stran - 2 ks

- boční zarážka s polsterem, velikost min. 200 x 80 mm - 2 ks

- nožní podpora - schaut s páskem na EURO lištu - 2 ks

- americké boty (schauty) včetně svorek na EURO lištu pro pacienty o váze min. 350 kg - 1 pár

- držák misky na EURO lištu - 1 ks

- miska s odtokem - 1 ks

- kbelík na odpad - 1 ks

- mobilní antistatický odkládací vozík na příslušenství s EURO lištami a košem na příslušenství po obou stranách, každý koš o rozměrech min. 285 x 600 x 130 mm

- veškeré příslušenství operačního stolu upínatelné na EURO lištu, musí být vždy dodáno včetně dostatečného počtu upínacích svorek

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace:

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….