Artroskopická věž – technická specifikace

Popis

Artroskopická sestava pro výkony na ortopedickém sále.

Parametry

LCD monitor

- Úhlopříčka min. 30 palců

- Full HD nativní rozlišení min. 1080p

- Medicínský atest (MDE)

- Pozorovací úhel ve všech směrech min. 175°

- Antireflexní úprava obrazovky

- Funkce obraz v obraze

Kamerová jednotka

- Technologie zobrazení (barevné zvýraznění) tloušťky chrupavky výhodou – bude zohledněno v hodnocení

- Full HD technologie rozlišení min. 1080p (progresivní snímání)

- Medicínský atest (MDE)

- Nastavení jasu

- Nastavení kontrastu

- Vyvážení bílé

- Min. 3 různé módy zobrazení

- Záznam foto i video (možno i jako samostatné zařízení)

- Nahrávání foto i videa ve Full HD rozlišení

- Video formát AVI nebo MPEG

- Foto formát JPEG nebo BMP

- Zadávání pacientských informací k záznamům

- Export dat na externí paměťové médium přes USB minimálně verze 2

- Ovládací prvky k zadávání údajů (klávesnice s touchpadem/myší nebo dotyková obrazovka)

- Možnost budoucího rozšíření o odesílání záznamů v DICOM formátu do PACSu

- Možnost připojení do ethernet sítě přes standardní konektor RJ45

- Součástí externí přenosné paměťové medium pro export a přenos dat o kapacitě min. 450GB

- Součástí externí přenosný USB flash disk pro export a přenos dat o kapacitě min. 30GB

Kamerová hlava

- 3 čipová CCD technologie

- Pracující ve Full HD rozlišení 1080p (progresivní snímání)

- Programovatelná ovládací tlačítka

- Automatické nastavování jasu dle světelnosti operačního pole

- Kabel ke kamerové jednotce o délce min. 2,5 m

- Funkce ostření obrazu

- Funkce přiblížení obrazu (zoom)

Artroskopická optika (3 ks)

- Úhel pohledu 30°

- Průměr 4 mm

- Délka z rozsahu 150 až 180 mm

- Autoklávovatelná při 134°C

- Součástí vhodný trokar se dvěma ventily a obturátorem

Zdroj světla

- Lampa LED technologie

- Podpora automatického nastavení intenzity

- 3x světlovodný kabel k optice o délce min. 2,5 m

Shaver

- Řídící a napájecí jednotka

- 3 režimy chodu motoru: pravotočivý, levotočivý a oscilační

- Rozsah otáček alespoň 400 – 7 000 ot./min.

- Zobrazení aktuálně nastavených parametrů

- Akustické a vizuální alarmy

- Možnost ovládání z ručky

- Nožní ovladač

- Motorová ručka s přípojným kabelem – 3 ks

Artroskopická pumpa s odsáváním

- Jednotka je propojena se shaverem a automaticky detekuje spuštění shaveru a přizpůsobuje své nastavení. Při spuštění shaveru přepíná pumpa na odsávání ze shaveru a zvyšuje tlak, tak aby nedošlo ke krvácení v operačním poli (hodnotu zvýšení tlaku a intenzity odsávání lze pro uživatele přednastavit).

- Režimy provozu pro různé klouby či nastavitelnost všech parametrů pumpy

- Min. 3 aplikační režimy mezi nimiž musí být režim Normal a Lavage

- Nejvyšší průtok plnění alespoň 0,5 l/min

- Nejvyšší nastavitelný tlak alespoň 120 mmHg

- Ochrana proti přetlaku

- Hodnota tlaku je zobrazena přímo na obrazovce operačního monitoru (buď stále, nebo pouze při změně tlaku)

- Nejvyšší rychlost odsávání alespoň 0,5 l/min

- Akustické a vizuální alarmy

- Možností ovládání nožním pedálem nebo přímo na dotykovém panelu jednotky

- Hlídač hladiny roztoku ve vacích s akustickým alarmem

- Snadné založení setů do jednotky

- Součástí 10x hadicový set pro proplach i sání

Elektrochirurgická jednotka

- Pro artroskopické výkony

- Koagulace a vaporizace měkkých tkání

- Práce ve fyziologickém roztoku

- Výkon v rozsahu alespoň 10 až 350 W

- Bipolární režim

- Manuální nastavení parametrů

- Mikroprocesorově řízená

- Možnost ovládání z ručky i nožního ovladače

- Akustické a vizuální alarmy

- Ochrana proti poškození při kontaktu s jiným nástrojem

- Možnost použití elektrod s odsáváním

- Nožní ovladač

- 2x elektroda (ručka) bez odsávání pro artroskopii

- 2x elektroda (ručka) s odsáváním pro artroskopii

Vozík (věž) na přístroje

- Vhodný pro umístění přístrojů

- Pojízdný

- Min. 2 kolečka s brzdou

- Madla pro snadnější manipulaci

- Omyvatelný s antistatickým povrchem odolným vůči dezinfekčním prostředkům

- Izolační transformátor

- Svorka (kolík) pro ekvipotenciální pospojování

- Centrální vypínač s ochranou proti přepětí

- Držák se stojanem pro vaky s fyziologickým roztokem

- Držák na kamerovou hlavu

- Pohyblivé rameno k uchycení monitoru

- Hlavní napájecí kabel délky min. 5 m

Ostatní parametry sestavy

- Alespoň 2x výstup DVI-D

- Alespoň 2x výstup HD-SDI nebo vyšší verze

- Alespoň 1x vstup DVI-D