# Příloha č. 2 - Technická specifikace částí

Obsah:

Část 1 - Laparoskopická věž pro gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.	2

Část 2 - Skiaskopický přístroj s C ramenem pro oddělení ortopedie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	6

Část 3 - Ultrazvukový přístroj pro oddělení Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.	10

Část 4 - Magnetická rezonance 1,5 T pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.	13

# Část 1 - Laparoskopická věž pro gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Popis:

Vybavená laparoskopická věž pro gynekologické výkony na oddělení gynekologicko-porodnickém v nemocnici Děčín, o.z.. Součástí dodávky nebude laparoskopický vozík z důvodu umístění laparoskopické věže na stávající ramena na operačním sále.

Technická specifikace:

Videoprocesor LSK systému

- HDTV režim

- Podpora CCD 3 čipových kamerových hlav

- USB slot pro ukládání foto dokumentace

- Úzkopásmové–selektivní barevné zobrazení – může být řešeno zdrojem světla nebo videoprocesorem

- Aktivní automatické řízení jasu světla kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole

- Zadání pacientských dat, klávesnice

- Výstupy minimálně: DVI,  3G/HD/SD SDI

Zobrazovací hlava procesoru pro LSK

- 3 čipový CCD systém - full HD

- HDTV režim

- Autoklávovatelný systém

- Upínací systém kompatibilní se stávající laparoskopickou optikou

- Minimálně 2 programovatelná tlačítka pro ovládání funkcí procesoru

- Optický zoom

- Podpora úzkopásmového - selektivního barevného zobrazení

Zdroj světla pro laparoskopii

- Xenonový zdroj s výkonem 300 W

- Úzkopásmové -selektivní  barevné zobrazení může být řešeno zdrojem světla nebo videoprocesorem

- Světelný kabel o délce minimálně 3 m

Medicínský HDTV LCD monitor

- Rozlišení full HD min. 1920 x 1080

- Režim HDTV

- Úhlopříčka monitoru min. 26“

- Poměr stran 16:9, 16:10

- Svítivost min 450 cd/m2

- Kontrast min. 1000:1

- Zobrazovací úhel min 178 st všemi směry

- Obrazové vstupy 2x  HD/SD/3G  SDI,  2x DVI

- Obrazové výstupy 2x  HD/SD/3G  SDI , 2x DVI

- Technické řešení k připojení na stávající stropní rameno

Insuflátor

- Maximální průtok min. 40 l/ min

- A) Aktivní desuflační režim ve  spolupráci s elektrokoagulační jednotkou – čištění operačního pole - automatické spouštění, do systému zařazen filtr

nebo

B) Jiné aktivní, lze i samostatné, jednoduché technické řešení odsávání par a kouře z operačního pole ve spolupráci s elektrokoagulační jednotkou – automatické spouštění, do systému  zařazen filtr.

- Předehřev plynu až do maximálního výkonu insuflátoru – lze i externí jednotkou

- Insuflační a desuflační hadice, vysokotlaká hadice pro láhve s CO2.

Multioborová elektrokoagulační jednotka

- Generator s využitím pro otevřenou, laparoskopickou i endoskopickou operativu

- Musí umožnit kompletní řadu alespoň monopolárních a bipolárních režimů v módech pro řez a koagulaci

(musí  umožňovat  i hysteroresektoskopické výkony bipolární a monopolární v příslušných tekutinách.)

- Rozsah výkonu minimálně 0-300 W

- Automatické přizpůsobení výkonu charakteru ošetřované tkáně - aplikace optimálního množství energie.

- Víceúrovňový monitoring kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta.

- Možnost připojení více nástrojů současně.

- Možnost automatického rozpoznání připojeného nástroje a nastavení příslušného režimu.

- Ruční a nožní ovládání.

- Nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje nebo tlačítky.

- Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji.

- Podpora automatického odsávání elektrochirurgického kouře a aerosolu pro přehledné operační pole při aktivaci elektrochirurgického režimu.

- Splňuje jednu z níže uvedených možností :

- A) možnost rozšíření systému o modul pro hybridní technologii - advanced bipolar + ultrazvuk ,k zatavení cév až do velikosti 7 mm

nebo

- B) modul pro bipolární zatavení cév až do velikosti 7 mm

- Volitelné režimy autostart u bipolární koagulace.

- Dodání včetně dvojitého pedálu a kabelu pro odsávání kouře.

Proplachová pumpa

- Oplachovací peristaltická pumpa

- Průtok minimálně 0-1,8 l/min,

- Tlak do minimálně 400 mmHg

- Ochrana proti přetlakování, autoklávovatelné i jednorázové příslušenství

- Dodání včetně resterilizovatelného hadicového setu – 5 ks

Odsávací pumpa

- Odsávací kompaktní elektrická jednotka s všestranným využitím

- Sací výkon min. 20 l/min .

- Podtlak min 85 kPa.

- Dodávka včetně odsávací  lahve – min 2 l, včetně víka a propojovací hadice k pumpě , včetně nosného elementu pro upevnění .

- Plynulé nastavení podtlaku jehož hodnota bude monitorována na vakuometru .

- V odsávacím okruhu musí být zařazen sací antibakteriální filtr, který je součástí dodávky.

Další požadavky:

- Zadavatel požaduje instalaci laparoskopické sestavy na stávající stropní ramena na operačním sále a jako součástí cenové nabídky zavedení kabeláže od laparoskopické sestavy na jednom ze stropních ramen k dodávanému LCD monitoru, který bude umístěn na druhém stropním rameni.

- Záruka na celou sestavu min. 24 měsíců

Obecné požadavky:

- Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje.

- Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,

- Uchazeč se zavazuje v rámci záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb.) poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a dodávky chladícího helia v případě poruchy přístroje, s výjimkou úniku helia způsobeného zadavatelem resp. třetí osobou a provádět standardní vylepšení přístroje dle pokynů výrobce.

- Nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady.

- Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 72 hodin. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) vad uchazeči s následným emailovým potvrzením.

- Po dobu záruky provedení bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace, verifikace – pokud uvedené kontroly výrobce nenařizuje, požaduje zadavatel provedení těchto úkonů min. 1 x ročně

- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,

- revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.

- v případě přístroje se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve   znění pozdějších předpisů,

- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne uchazeč bezplatně

- V rámci záruky termíny každoročních kontrol určí a sleduje uchazeč. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností zadavatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za zadavatele pracovník oddělení obslužných klinických činností zadavatele.

- Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem.

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži,

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě přístroje se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění,

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

Požadavek na úpravu pracoviště:

  - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

  - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

  - Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

  - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

  - KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

  - KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.

# Část 2 - Skiaskopický přístroj s C ramenem pro oddělení ortopedie Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Popis:

Pojízdný skiaskopický rtg přístroj s C ramenem pro běžné výkony na ortopedických operačních sálech pro dospělé i dětské pacienty. Požadujeme přístroj s lehkou manipulovatelností a snadným ovládáním jak na operačním sále, tak při přepravě přístroje na jiná pracoviště (na jiné operační sály, ambulance), možnost odpojení vozíku s monitory od přístroje, snadné brždění přístroje.

Technická specifikace:

- Výkon generátoru minim. 2 kW,

- kolimační clona irisová + štěrbinová s možností rotace štěrbiny, virtuální kolimátor,

- zesilovač obrazu minim. průměr 9“ s možností ZOOM

- rentgenka s vysokou tepelnou kapacitou pro nepřerušené dlouhodobé vyšetřování, s malým ohniskem max. 0,6 mm

- pulsní provoz skiaskopického módu (délka a četnost jednotlivých pulzů nastavena manuálně či orgánově),

- kvalitní digitální zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu, CCD kamera s  rozlišením a následujícím plně digitálním zpracováním obrazu pro potlačení šumu min. 512 x 512,

- dva monitory s neprokládaným řádkováním (pro referenční a aktuální skiaskopický obraz,) event. velký monitor s dělenou obrazovkou,

- laserový zaměřovač či jiný světelný zaměřovač

- měřící komůrka pro měření a zobrazení povrchové dávky na displeji na pacienta integrovaná v primární cloně podle „Atomového“ zákona – DAP metr, event. požadujeme možnost archivace záznamu kalkulované dávky

- vodič pro ekvipotenciální spojení,

- digitální paměť minim. 500obrazů

Mechanické vlastnosti C ramene:

- SID minim 910 mm

- možnost rotace ramene: vertikální    horizontální pozice minim. 115°, minim. ± 180°okolo horizontální osy ve vertikální rovině,

- posun C ramene ve vertikálním směru minim. 400 mm, v horizontálním minim. 200 mm

Softwarové vybavení:

- mozaikový systém obrazových dat

- orgánové programy (včetně dětských), ale i možnost manuálního nastavení expozice, či jiná inteligentní automatika

- možnost korekce kovových artefaktů

- real-time funkce úpravy obrazu (nastavitelné filtry, nastavení jasu, kontrastu, zvětšení, rotace a převrácení obrazu),

- post processing (filtrace, rotace, zoom, inverse, windowing obrazů, měření)

- funkce LIH (paměť posledního obrazu)

Dokumentace obrazových dat:

- možnost tisku obrazové dokumentace – integrovaná tiskárna,

- archivace na CD (CDRW mechanika) event. USB,

- přímé připojení do PACS umožňující bezproblémový přenos obrazu ve formátu DICOM 3, nutnost ukládání celé dokumentace včetně údajů z DAP metru či kalkulované dávky

Obecné požadavky:

- Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje.

- Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,

- Uchazeč se zavazuje v rámci záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb.) poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a dodávky chladícího helia v případě poruchy přístroje, s výjimkou úniku helia způsobeného zadavatelem resp. třetí osobou a provádět standardní vylepšení přístroje dle pokynů výrobce.

- Nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady.

- Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 72 hodin. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) vad uchazeči s následným emailovým potvrzením.

- Po dobu záruky provedení bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace, verifikace – pokud uvedené kontroly výrobce nenařizuje, požaduje zadavatel provedení těchto úkonů min. 1 x ročně

- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,

- revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.

- v případě přístroje se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve   znění pozdějších předpisů,

- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne uchazeč bezplatně

- V rámci záruky termíny každoročních kontrol určí a sleduje uchazeč. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností zadavatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za zadavatele pracovník oddělení obslužných klinických činností zadavatele.

- Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem.

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži,

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě přístroje se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění,

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

# Část 3 - Ultrazvukový přístroj pro oddělení Emergency Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Popis:

Diagnostický ultrazvukový přístroj určený pro břišní, neurologickou, cévní a kardiologickou diagnostiku.

Technické požadavky:

- plně digitální přístroj, lehce ovladatelný (mobilní), s polohovatelným monitorem i ovládacím panelem,

- s pulsním generátorem umožňujícím aktuálně měnit modulaci signálu,

- širokopásmové zpracování signálu pro 2D mód, vyšší harmonické zobrazení na všech sondách.

- laterální gain nebo automatická optimalizace obrazu

- s požadovaným frekvenčním rozsahem přístroje do minim. 12 MHz,

- s možností připojení minim. 3 sond současně,

- s možností elektronického přepínání sond,

- monitor s úhlopříčkou alespoň 19“ typu LCD/TFT s vysokou rozlišovací schopností, s možností výškového nastavení, otočení, sklopení,

- obrazová frekvence musí být minim. 500 obr./s

- přednastavené aplikace s možností vytváření vlastních presetů včetně jejich ukládání,

- HD (harddisk) musí umožňovat archivaci snímků, smyček o kapacitě minim. 110 GB,

- možnost archivace na USB, CD, DVD, PACS

- možnost archivace ve formátech JPEG, DICOM, AVI, M-JPEG

- komunikační nástroje: DICOM Store, Print, Worklist

Požadovaná zobrazení (dle typu sond duplexní)

- B-mód,

- anatomický M-mód,

- barevné mapování,

- pulzní Doppler,

- PW tkáňový doppler,

- B-mód na základních frekvencích

- B-mód na harmonických frekvencích

- CW – kontinuální doppler

- PW – pulzní dopple

- duální dynamická zobrazení

Požadovaný posprocessing (standardní výpočty pro cévní vyšetření, neurologii a obecnou radiologii)

- automatické trasování dopplerovských křivek, měření spektrální dopplerovské křivky (v live i hold image zobrazení), s výpočty parametrů: rychlosti, zrychlení, tlakového gradientu, PI (index pulzace), RI (index rezistence),

- kardiologický SW

- možnost měření i ZOOM v reálném čase i hold image (zmrazený obraz),

- SW nástroje pro automatickou kalkulaci, výpočet objemu a průměru,

- SW pro prohlížení a semiautomatické měření objemu ze 3D

- funkce Cine Lope

Parametry sond (multifrekvenční)

- lineární multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem minim. cca 5-10 MHz pro vyšetření cév a měkkých tkání

- Fázová sektorová sonda pro kardiologická vyšetření cca 1-5 MHz

- Konvexní abdominální sonda cca  2 - 5 MHz

Obecné požadavky:

- Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje.

- Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,

- Uchazeč se zavazuje v rámci záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb.) poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a dodávky chladícího helia v případě poruchy přístroje, s výjimkou úniku helia způsobeného zadavatelem resp. třetí osobou a provádět standardní vylepšení přístroje dle pokynů výrobce.

- Nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady.

- Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 72 hodin. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) vad uchazeči s následným emailovým potvrzením.

- Po dobu záruky provedení bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace, verifikace – pokud uvedené kontroly výrobce nenařizuje, požaduje zadavatel provedení těchto úkonů min. 1 x ročně

- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,

- revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.

- v případě přístroje se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve   znění pozdějších předpisů,

- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne uchazeč bezplatně

- V rámci záruky termíny každoročních kontrol určí a sleduje uchazeč. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností zadavatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za zadavatele pracovník oddělení obslužných klinických činností zadavatele.

- Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem.

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži,

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě přístroje se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění,

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

# Část 4 - Magnetická rezonance 1,5 T pro RDG oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

Minimální technické požadavky:

Magnet:

- supravodivý bezodparový systém

- intenzita pole 1.5 T

- aktivní stínění a aktivní korekce homogenity magnetického pole

- techniky pro snížení hluku (ART - Acoustic Reduction Technology, Quiet technology, AutoSofTone, QuiteX/PETRA)

- vyšetřovací FOV v osách x, y, z min. 50x50x45 cm

- průměr otvoru gantry min. 70 cm

- garantovaná homogenita magnetického pole max. 4 ppm VRMS při FOV 50x50x45

- pacientský stůl s nosností min. 200 kg se zachováním všech motorických pohybů

Gradientní a radiofrekvenční systém:

- amplituda ≥ 40 mT/m v ose (x, y a z) při slew rate ≥ 200 T/m/ms v ose (x, y a z)

- plně digitální min. 32-kanálový akviziční systém, paralelní akviziční techniky

- počet současně připojitelných elementů min. 128

- výkon vysílače min. 16 kW

Akviziční a výpočetní systém:

- výkonný výpočetní systém s min. 8 GB rekonstrukční pamětí, LCD monitor min. 19“, archivace vyšetření na DVD

- akviziční a rekonstrukční matrice 64*64 až 1024*1024

- DICOM služby: Print, Query/Retrieve, Send, Secondary Capture, Worklist, MPPS

- možnost kopírování parametrů vyšetření do nových akvizic, možnost opakování studií při zachování parametrů předchozích vyšetření

- VCG/ECG hradlování, respirační gating

- rychlost rekonstrukce min. 10000 obr/s v matrici 256 x 256

Požadovaná vyšetření:

- neurologická vyšetření

- vyšetření všech spinálních etáží

- základní difůze

- single-voxel spektroskopie

- susceptibilně vážené zobrazení kombinující amplitudovou a fázovou informaci gradientní sekvence

- angiografická vyšetření (nativní i kontrastní) mozkových tepen, krčních tepen, aorty a jejích větví, periferních končetinových tepen, kontrastní angiografie tepen celého těla

- vyšetření břišních orgánů a malé pánve (mužské i ženské), MRCP vyšetření

- ortopedická vyšetření včetně muskuloskeletárního aparátu (klouby kolenní, ramenní, zápěstní a kotník)

- celotělové vyšetření (Whole Body Imaging) (rozsah celotělového vyšetření jako hodnotící subkritérium),

- celotělová difúze pro zobrazení lézí v onkologických studiích (zobraz. typu PET)

- pediatrická vyšetření

- prsní vyšetření v rámci mamoscreeningového centra a KOC

- Head first, feet first vyšetření - možnost umístit pacienta jak hlavou, tak nohama napřed

Sekvence:

- všechny potřebné sekvence pro výše uvedené spektrum vyšetření včetně ultrarychlých sekvencí typu single shot, technika snímání pro gradientní sekvence

Vybavení cívkami (integrovanými a kombinovatelnými):

- provádění celotělové diagnostiky prostřednictvím minimálně 32 současně zapojených akvizičních kanálů v FOV 50x50x45cm

- vícekanálová cívka pro vyšetření páteře použitelná pro celotělové vyšetření (integrovaná do stolu)

- minimálně 15- kanálová hlavo/krční neurovaskulární cívka

- minimálně 15 -kanálová hlavová cívka dedikovaná pro nejnáročnější neuro vyšetření

- případně minimálně 15 – kanálová hlavo/krční cívka splňující parametry a požadavky na vyšetření dle bodu 3 a 4

- vícekanálová  povrchová cívka, případně kombinace více povrchových cívek - určení pro vyšetření břišních orgánů a malé pánve, s minimálním pokrytím 54 cm v ose Z, min. 16 elementů každá z cívek

- vícekanálová fixní dedikovaná cívka, případně kombinace fixních cívek pro vyšetření periferních tepen dolních končetin  - min. 15 – kanálů ve FOV s min. pokrytím 90 cm

- minimálně 8-kanálové fixní cívky určené pro vyšetření kloubů, tedy kolenního, ramenního, zápěstního a kotníku

- vícekanálové flexibilní cívky (2 různé velikosti)

- vícekanálová, minimálně 8-kanálová prsní cívka určená pro komplexní mamodiagnostiku

Vyhodnocovací pracovní stanice:

- pracovní stanice s programovým vybavením potřebným k realizaci uvedených požadovaných vyšetření

- LCD monitor min.19“, archivace vyšetření na DVD

- DICOM služby: Print, Query/Retrieve, Send

Příslušenství

- monitorovací kamerový systém pro sledování pacienta

- komunikační systém vyšetřovna - ovladovna

- MR kompatibilní připojovací skříň medicinálních plynů (O2, vakuum, N2O, vzduch)

- Faradayova stínící kabina včetně průhledového okna, vstupních dveří a rozvodů, LED osvětlení vyšetřovny vč. kabeláže, vnitřní obložení, podhledy, VZT rozvody vč. výůstků uvnitř kabiny, podlahové krytiny

- síťový a technologický rozvaděč pro MR

- technologický projekt

- nemagnetický transportní pacientský vozík

- MR kompatibilní dvouhlavý injektor kontrastní látky na pojízdném stojanu

- záložní zdroj – UPS vyšší kategorie na uchování jak v zdrojových, tak vyhodnocovacích dat

- chladící systém pro dodávanou technologii

Technické požadavky:

•	Modalita (akviziční stanice, diagnostická pracovní stanice – dále jen modalita) musí být minimálně DICOM 3.0 kompatibilní

•	Modalita musí pracovat s DICOM WORKLIST (MWL) v napojení na RIS/NIS systémy KZ, a.s.

•	Modalita musí podporovat funkci STORAGE COMMITMENT pro PACS

•	Modalita musí podporovat MPPS (Multiple Performed Procedure Step)

Obecné požadavky:

- Zadavatel požaduje dodání nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje.

- Záruční doba v trvání min. 24 měsíců,

- Uchazeč se zavazuje v rámci záruky provádět opravy (§ 66 zákona č. 268/2014 Sb.) poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, provádět dodávky všech náhradních dílů a dodávky chladícího helia v případě poruchy přístroje, s výjimkou úniku helia způsobeného zadavatelem resp. třetí osobou a provádět standardní vylepšení přístroje dle pokynů výrobce.

- Nástup na provedení opravy max. do 24 hodin od nahlášení závady.

- Lhůta pro odstranění vad nebude delší než 48 hodin. Lhůta pro odstranění vad začíná plynout ode dne nahlášení (telefonicky, emailem, příp. poštou) vad uchazeči s následným emailovým potvrzením.

- Po dobu záruky provedení bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace, verifikace – pokud uvedené kontroly výrobce nenařizuje, požaduje zadavatel provedení těchto úkonů min. 1 x ročně

- odbornou údržbu (periodické bezpečnostně technické kontroly) dle § 65 zákona č. 268/2014 Sb.,

- revize dle § 67 a 68 zákona č. 268/2014 Sb.

- v případě přístroje se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 18/1997 Sb. ve   znění pozdějších předpisů,

- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne uchazeč bezplatně

- V rámci záruky termíny každoročních kontrol určí a sleduje uchazeč. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností zadavatele. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za zadavatele pracovník oddělení obslužných klinických činností zadavatele.

- Po dobu záruky provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

- Zadavatel požaduje v rámci výběrového řízení jako součást překládané nabídky dodání úplné technické dokumentace vč. popisu požadovaných funkčních vlastností a technických parametrů, a to formou garantovaných instalačních parametrů výrobcem.

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (ZDS, výchozí elektrorevize atd.), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka OOKC zadavatele (dle § 60/61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o této instruktáži,

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání přístroje (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona č. č. 268/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě přístroje se zdroji ion. záření i dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon a prováděcích předpisů zejména vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v posledním znění,

- Uchazeč uvede na faktuře případně na dodacím listu k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky přesnou specifikaci SW - výrobce (držitele autorských práv), název, verzi, edici, lokalizaci, bitovou verzi, licenční typ. Dále uchazeč předá licenční certifikáty, licenční čísla a licenční ujednání (EULA apod.) k veškerému softwarovému vybavení všech komponent dodávky.

- Zadavatel požaduje písemnou garanci zajištění servisu, dodávek náhradních dílů a event. spotřebního materiálu minimálně po dobu 10 let od data splnění předmětu zakázky.

- Zboží - modalita, asociované pracovní stanice a servery resp. Dicom modalita MUSÍ splňovat následující požadavky před uvedením do produkčního provozu:

  - Hostname a názvy nodů budou splňovat jmennou konvenci používanou u KZ, a.s. (např. UL-XUS-RDGALK1), přičemž v případě Dicom nodu AET = Hostname.

  - Aplikační software ani rezidenční služby v operačním systému zboží NESMÍ pracovat s právy lokálního administrátora, pouze s účtem s právy nezbytně nutnými pro provoz aplikace.

  - Pokud jsou na bázi Windows, musí mít nainstalovaného AV klienta, který bude aktualizován ze serveru KZ, a.s. a operační systému bude napojen na WSUS (update server) KZ, a.s. – pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady: pravidelné bezpečnostní aktualizace SW bezprostředně po jejich vydání, na základě požadavku kupujícího provádět kontroly na přítomnost škodlivého software a jejich odstranění.

  - Dicom node/modalita bude po nakonfigurování posílat ve své Dicom hlavičce korektně těchto 5 standardních položek:

    - ID Modality (0008,0060) dle DCS (např. DX pro digitální rentgen)

    - ID StationName (0008,1010) bude odpovídat přidělenému AET

    - ID InstitutionName (0008,0080) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 25

    - ID InstitutionAddress (0008,0081) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 40

    - ID DepartmentName (0008,1040) bude řetězec ASCII znaků dle požadavků KZ a.s. Minimální počet nastavitelných znaků je 15

  - LAN a DICOM konfigurační mód bude zpřístupněn určenému pracovníkovi oddělení obslužných klinických činností KZ, a.s. (dále jen OOKC) a prodávající provede jeho zaškolení v oblasti příslušného Dicom nastavení dané stanice nebo serveru - pokud toto neumožňují interní předpisy prodávajícího nebo předpisy výrobce, požaduje kupující po dobu životnosti zboží provádět prodávajícím na jeho náklady kupujícím požadované změny v konfiguraci LAN a DICOM nastavení.

  - Nastavení odesílání snímků a sérií musí být na modalitě nastaveno tak, aby primární destinace byla vždy centrální PACS KZ, a až pak jako druhá (sekundární) destinace může být nastavena některá lokální stanice (např. diagnostická stanice na RDG nebo kešovací server.

  - Prodávající si musí ve spolupráci s odborem informačních technologií (OIT) a OOKC (garanty za síť, AD a PACS) s dostatečným předstihem zajistit:

      - Fyzické připojení do plánované lokality (síťové zásuvky, propojení na páteřní síť, požadovanou rychlost portu)

      - Přidělení IP adresy resp. adres, hostname a AET dle jmenné konvence KZ (hostname musí být shodný s AE title)

      - Prodávající si musí zajistit konfiguraci na straně PACS a NIS

  - Vzdálená správa zboží je možná na základě podepsání servisní smlouvy a příslušného dokumentu o přístupu o vzdáleném přístupu do LAN KZ, a.s.

Požadavek na úpravu pracoviště:

  - Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů. Dále uvede prostorové a případné dispoziční nároky pro instalaci a provoz přístroje, statické a dynamické zatížení, a podobné údaje.

  - V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií (pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu).

  - Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení. Součástí předložené nabídky bude technický výkres osazení přístroje do místnosti a také plán nutných souvisejících úprav pracoviště, včetně jejich podrobného popisu (např. zpracování technologického projektu; provedení statického posouzení; provedení stavebních úprav pro instalaci přístroje a příslušných technologií; dodávka a instalace elektrického rozvaděče včetně silového přívodu napájení přístroje a příslušných technologií, kabelových kanálů a kotvících komponent; dodávka UPS; dodávka a instalace klimatizačních jednotek v případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií; a další podobná opatření).

  - KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

  - KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

  - KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.